REM-Ⅲ 氡析出率仪 测氡仪 (浏览次数：3382) 关键字：氡析出率,氡,测氡仪,REM-Ⅲ,核仪表,核仪器,辐射,辐射监测,快速测氡

1、 用途 本仪器为一种可携式介质表面氡析出率测量仪，其造型和结构具有典型的优越性，可用于地下工程、矿山井下、旅游山洞、核设施场所、尾矿库以及建材、土壤、地面等表面的氡析出率测量，是一种寻找氡的来源和氡治理的必备装置。该仪器可即时给出结果，操作简单，携带方便，适合大规模的氡析出率调查，已得到较为广泛的使用。本产品已获实用新型专利，专利号为：ZL200420096051.0,完全满足GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（2006年版）所要求的土壤表面氡析出率测定。

2、仪器的典型特点：
   (1) REM-- Ⅲ 型氡析出率仪是国内唯一的“专用功能”的“实时”“快速”氡析出水平监测仪，具有低水平（如建材）、高水平（铀镭尾矿）二种选择测量方式，灵敏度高、测量范围宽。自 1990 年开发生产以来，广泛地为核工业放射性环境监测、环境评价、核设施退役（如水冶厂、尾矿库）以及环境保护部门室内外（土壤、地面、建筑材料表面）环境测量等现场应用，目前是国内独家开发、生产与销售单位。

(2) 快速测量功能。该仪器具有特殊设计的镶膜结构和新型的运算程序，确保每天能测量 20 多个点，一般的仪器（如 DTY103 、 REM-2 等早期产品）如由于受氡子体残留的衰变的影响，一天只能测量 3 或 4 点。

(3) 有防风雨盖的结构设计。

3、使用条件

(1) 环境温度： -5 ～ 40 ℃

(2) 相对湿度：≤ 90%

(3) 供电电源：由一节 6V 蓄电池供电，并配备有专门充电器供其充电。电池充电一次可连续工作约 10 小时。

4、主要技术性能

(1) 探测器：金硅面垒半导体探测器 ( f 50 mm) ，具有体积小，响应快，对 γ不灵敏等特点。

(2) 仪器本底：≤ 0.5 cpm 。

(3) 探测器前有靠静电作用收集 218 Po 离子的铝膜，采用抽屉式镶嵌结构，每测一点后可以更换铝膜，达到快速测量的目的。

(4) 对 239 Pu α面源的探测效率： 35%(2 π ) 。

(5) 计数容量 999999 ，测量范围： 5 × 10 -5 ～ 10 2 Bq/(m 2 · s) 。

(6) 测量时间间隔范围： 1 ～ 60 分内据其氡析出率高低自行设置，一般选择 10 分间隔， 30 分钟得出结果。

(7) 该仪器自动化程度高，具有可改变参数设置，自动显示，可即时给出测量结果等特点，特别是该机具有数据存储功能，可存储 20 个点的测量结果。

(8) 打印机采取外置式，使得该机较省电，连续工作时间较长。

(9) 尺寸： 300×300×290 ；重量： 6.5 kg.

6、 其他：

(1) 国内独家研发生产。

(2) 实时、快速氡析出水平专用测量仪器。

(3) REM-Ⅲ 氡析出率仪是在REM-901、REM-2、REM-Ⅱ的基础上研发的新产品。

联系方式：金坛市普析科学仪器厂

电话：051082813411，82165911，

网址：www.pxyq.ne

# INSPECTOR α、β、γ和χ多功能射线检测仪

一、概述： 
      该检测仪是用于保健及安全的仪器，它能最佳地去检测低水平的辐射，可用于测定α.β.γ及Χ射线辐射。其适用场所为：

1、检测仪符合欧洲CE认证要求
 2、  探测和测定表面沾污 
 3、  在操作放射性核素时监测可能存在的放射性暴露量 
 4、  调查环境污染 
 5、  测定惰性气体及其它低能放射性核素 
 6、 建筑装饰材料放射测定

二、    仪器的工作原理： 
该剂量仪采用一支盖革-弥勒计数管来测定辐射，当每一次射线通过该GM管并引起电离时便使该GM管产生一次检测电流脉冲，每个脉冲被电子管电路检测并记录为一个计数，该剂量仪的显示值为在你所选定的模式下的计数值。 
由于放射性的随机特性，故由剂量仪所检测到的计数值各分钟有变化，当取一段平均时间内的读数则较为正确，当所取的时间间隔越长则平均数越准。

三、    特点： 
    该检测仪用于测量α、β、γ、Χ射线辐射，它最宜用于测定辐射水平的微小变动，且对于大多数常用核素具有高的灵敏度。 
该检测仪计数电离事件并在液晶显示屏上显示出来。

四、技术指标： 
测量范围： 
1、α、β、γ和χ多功能射线监测仪四种射线都可检测
2、检测仪符合欧洲CE认证要求
3、内置卤素淬灭G－M探测器，对α、β射线源的灵敏度很高
4、四位液晶显示、可选择mR/hr 、CPM、  μSv/hr、  CPS 或To tal/Timer等单
5、总计数/定时器功能对轻微污染进行定时的精确检测，定时时间可选择1分－24小时
6、测量范围：mR/hr ：0.01－100.0      CPM:  0－300000
             μSv/hr:  0.01－1000      CPS:  0－5000
            总计数：1－9999000
7、效率：
        Sr-90（546kev,2.3Mev  βmax）约75％      
         C-14 (156kev  βmax)约 11％ 
         Bi-210（1.2Mev   βmax）约64％      
         Am-241（5.5Mev   α）约36％ 
8、灵敏度、3500CPM/mR/hr（对于Cs-137）
9、精度：＋15％
10、温度范围：－100C－500C
11、电源：一节9v碱性电池

12、尺寸：150×80×30mm

联系方式：金坛市普析科学仪器厂

电话：051082813411，82165911，

网址：www.pxyq.ne

RAM SURF-1射线监测仪

RAM SURF-1射线监测仪，专门为核医学、分子生物实验室、核材料运输及其它存在α、β表面沾污和γ辐射的方面而设计，是一种基于微处理器技术的高灵敏度智能化便携式仪器。它兼具表面沾污监测仪和γ剂量率仪两种仪器的功能，既可用来测量α、β引起的表面沾污，又可用来测量辐射场中的γ剂量率。

应用
本仪器主要用于监测放射性工作场所、实验室、医院、同位素生产厂房、同位素应用部门的工作台面、地板、墙壁、手、衣服等表面的α、β放射性污染的活度；另外，本仪器还可用作γ剂量率仪对γ辐射场进行监测。主要可供如下一些单位选用：
1. 医院的放疗室、χ光摄影等部门；
2. 核电站，核研究院所，放射性实验室等单位；
3. 同位素生产厂房及应用部门；
4. 各级卫生护防防疫站；
5. 各级环境监测部门。

技术参数
温度范围：操作 -10℃～+50℃  
贮存 -20℃～+60℃
湿度范围： 40%～95%RH（不析出水分）
测量范围： 0～999,000cpm    0.01～2930mSv/h
测量单位： cpm、mSv/h
探测效率（对90Sr+90Y(β)）： 54％
表面灵敏度（对90Sr+90Y(β)）： 500 
探头有效直径：φ44.45mm
灵敏度（137Cs）：342cpm/（mSv/h）
本底读数： 50cpm
测量误差：±15%
电    源：9 V电池一块
尺寸、重量：监测仪部分11×6.7×4.6；780g
探测器部分27×7.1×8.9

功能特性
1、 能量补偿型端窗式GM管探头，性能优良；
2、 极低功耗，单节9伏电池即可使仪器连续工作50小时以上；
3、 一机双用，本仪器既可测量α、β表面污染，又可测量γ场辐射强度；
4、 功能全面，满足设置报警阈值、单位切换及仪器自检等多种需求；
5、 完善的软件设计及处理，使整机性能更为出众；
6、 先进的表面贴装技术，领国内核仪器之先河；
7、 人性化结构设计，使仪器轻巧结实，便于携带、操作及测量（分体式探头可使您很方便地对诸如下桌面等不便于测量的地方进行测量）；
8、 工艺先进，外观漂亮大方。

RAM SURF-1射线监测仪具有非常成熟完善的软件程序。按照预先校准，通过自动死时间的校正，可获得非常宽的动态范围，上限达到每分钟999,000的计数值；它特有的平滑读数函数可让仪器在保持很小的偏差和快的响应时间下平滑地读数。

联系方式：金坛市普析科学仪器厂

电话：051082813411，82165911，

网址：www.pxyq.ne

DoseRAE X、γ射线个人剂量报警仪

DoseRAE X、γ射线个人剂量报警仪（PRM-1000 ）是个人剂量和剂量率的小型直读式电子仪器，它由SAIC公司和RAE公司的专家共同研制开发的适合中国地域的产品，主要用来监测X射线和γ射线；可以固定或预置报警阈值，超过阈值或阻塞时发出声光报警，及时提醒工作人员注意安全。仪器主要技术指标符合国家标准和国际标准，是目前国内同类仪器中体积小、功耗低的佩带式袖珍仪，它广泛适用于工业无损探伤、核电站、核潜艇、核源监管、医院核医学与钴治疗、环境监测部门的个人剂量监测等领域。

一、主要特点： 
  1、选用高精度盖革管检测器
  2、探测器具有能量补偿功能
  3、合理的声、光、振动报警设计
  4、IP54级防雨淋、防尘设计
  5、内置检测器自检功能
  6、简单、直观的两键操作
  7、无需校正
  8、一节5号碱性电池可连续使用750小时
  9、抗EMI干扰

二、技术指标

1、探测器：高精度盖革管（G-M）能量补偿功能  
   2、能量响应：40KeV～6.0MeV  
   3、剂量率：0.1μSv/hr～9.99Sv/hr（10μR/hr～999R/hr）  
   4、累积剂量：0.1μSv～9.99Sv（10μR～999R）  
   5、线性误差：<15%
   6、抗跌落：符合ANSI.N13.27-1981标准（通过1米高度跌路到
混凝土地面40次试验） 7、防水性：IP54
   8、声音报警：蜂鸣器报警声>85dB  
   9、数据存储：存储223个数据（通过SAIC Dosimeter Reader 读取）
   10、报警模式：剂量率报警、累积剂量报警、滞留时间报警  
   11、显示：液晶LCD显示屏，背景灯按键控制  
   12、外型尺寸：52×89×24mm  
   13、重量：130g（包括电池）  
   14、电源：用户可以采用碱性五号电池供电，使用时间超过750小时  
   15、工作湿度：<95%R.H.， 不结露  
   16、温度： -28℃ —— +60℃

联系方式：金坛市普析科学仪器厂

电话：051082813411，82165911，

网址：www.pxyq.ne

# 900型多功能数字辐射仪

射线测量仪 (浏览次数：7491)

900型多功能数字核辐射仪是可检测α、β、γ和Χ射线。 9.11 恐怖袭击以后， Microw 小组为防范恐怖袭击而设计的。它功能强大，充分考虑到在恶劣的环境下使用。如 10 年不换电池（突发事件，也许长期得不到电池），抗高强度冲击，耐高温和低温，提供可靠和精确的测量数据。 900 型多功能数字核辐射仪体积小，重量轻，电子线路用金属包裹保护，十分坚固。采用美国标准局制造的核辐射传感器（ G- M LND712)，此传感器是目前市场上性能最好的辐射传感器

使用场合：
　900型多功能数字核辐射仪，可广泛用在制药厂，实验室，发电厂，采石场，紧急状况营救站，金属处理厂，地下油田和供油管道装备，环境保护，警察局等部门。
　用于：家居装饰的检测检查地下水,镭污染检查地下钻管和设备的放射性检查周围环境的氡辐射铯污染检查石材等建筑材料的放射性检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性检查局部的辐射泄露和核辐射污染检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场监视核反应堆周围空气和水质的污染检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射检测从医用到工业的X 射线仪的X 射线强度
等

产品特点：
　带射线选择开关自动存储采样数据屏幕带时间和日期显示可靠的LND712 G-M 探测器只需要每5 年进行一次校准小型化抗冲击设计，携带方便10 个薄膜功能按键，功能丰富符合人机工程学原理，手感舒适宽工作温度范围(-40℃到 75℃) USB 电脑接口，功能丰富的分析软件超长10 年电池使用寿命，不需要关机大easy-to-read 四位数字的LCD 显示每台都带有美国辐射保护委员唯一的检测号码

技术参数：
　1、测量射线种类:α、β、γ和Χ射线
　2、测量量程:   辐射剂量率：0.01μSv/h - 1000μSv/h 
                                脉冲剂量率：0-30,000cpm ，0-5,000cps 
                                辐射剂量累计值：0.001μSv – 999999Sv 
                                脉冲剂量累计值：0-999999

3、灵敏度: 能量为的1μSv/h 环境背景下，92 个脉冲阿尔法射线-从4.0 兆伏特
　　　　　贝塔射线-从0.2 兆伏特
　　　　　伽玛射线-从0.02 兆伏特
　4、射线选择开关: γ，β+γ，α+β+γ(Χ射线属于低能β射线范围) 
　5、传感器: 卤素填装探测器(LND712) 
　6、显示:大屏幕4 位数字LCD， 带时间，电池电压，数值，棒图显示
　7、报警功能:可选带声音报警功能,自由设定报警值，缺省设置在5μSv/h 
　8、精度:最小10% 
　9、工作温度: -40℃ 到 75℃ 
　10、重量: 6 盎司(130 克) 
　11、尺寸:L 6.5 英寸(165 毫米), W 2.8 英寸(72 毫米), H 1.2 英寸(30 毫米) 
　12、质量认证:European CE, US FCC 15 
　13、质量保证期:主机一年

联系方式：金坛市普析科学仪器厂

电话：051082813411，82165911，

网址：www.pxyq.ne