ZC2780型蜂鸣片

综合参数测试仪

使

用

说

明

书

常州中策仪器有限公司

目   录

- 引言与技术指标………………………【3】

一．引言…………………………………… 【3】

二．基本技术指标………………………… 【3】

- 前后面板说明…………………………【4】

前面板示意图…………………………………… 【12】

一．前面板说明………………………………………【4】

二．后面板说明………………………………………【4】

- 使用说明………………………………【5】

一．仪器测量页面显示………………………………【5】

二．仪器设置页面显示………………………………【7】

三．蜂鸣片等效电阻用户校正………………………【8】

四．仪器系统参数页面显示…………………………【9】

- 分选接口使用说明……………………【10】

- 成套与保修……………………………【11】

一．成套………………………………………………【11】

二．保修………………………………………………【11】

- 引言与技术指标

一、引言

2780型蜂鸣片综合参数测试仪是针对压电陶瓷蜂鸣片分选设备而专门设计配套的智能型测试仪器，能直接显示压电陶瓷蜂鸣片的等效电阻和谐振频率数值。本仪器扩展了同类仪器的功能，可以同时对等效电阻和谐振频率进行四档合格分选，另外只对谐振频率进行三档分选，分选结果显示及PLC接口同步输出，以方便用户对产品的测试。该仪器采用SJ2780－87《压电陶瓷蜂鸣片总技术条件》中规定的恒压法测试原理。本仪器具有精度高、稳定度高、可靠性高等特点，适合于配套在测试设备上对蜂鸣片快速的自动测试，也适合于质检部门作检验之用。仪器速度快，操作方便（多功能阵列键盘与软件配合），显示直观（采用240*128的点阵LCD中文操作显示），且所有参数均由仪器自动测量处理。

仪器具有两种触发方式：单次、连续。连续时不需触发信号，而单次时只可通过触发信号或面板上的触发键进行触发测量。单次与连续测试时都将分选结果通过PLC接口输出，单次时为脉冲信号，连续时为电平信号并可外接分选指示灯。

二、基本技术指标

- 显示范围

频率显示范围：　0.20kHz ～ 上限未限制

频率测量误差：  0.80kHz ～ 20.00kHz，≤±2个字

等效电阻显示范围：  25Ω～2200Ω；

电阻测量误差：      50Ω≤Rs≤1200Ω，±1% ±5Ω

- 测试速度

最快: 60mS /次、快速: 100mS /次、中速: 120mS /次、慢速: 140mS/次、精测: 180mS /次，其中14mS为显示测试结果及分选结果。在单次测试时还要加上触发延时时间。

- 使用条件

工作温度: 5～35℃

工作湿度: 0～80%RH

电源电压：220V±10%，50Hz±5%

仪器功耗：≤ 30VA

仪器重量：约6kg

- 前后面板说明

一、前面板说明

仪器前面板图如图1(最后一页)所示。各标识对应说明如下表所示：

| 序号 | 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 测试端 | 1脚．测试高端； 3脚．测试低端； 5脚．屏蔽地。 |
| 1 | 未用 |  |
| 3 | 液晶显示屏 | 240*128点阵液晶显示屏，显示所有的测量参数，状态，测量结果，分选结果等等。 |
| 4 | 软键 | 这5个键的功能是不固定的，在不同的菜单有不同的功能，它们的当前功能都相应地显示在液晶屏右边的软键显示区域。 |
| 5 | 显示键 | 不在元件测量显示页面时进入元件测量显示页面。 |
| 6 | 设置键 | 不在元件设置页面时进入元件分选设置页面。 |
| 7 | 系统键 | 不在系统设置页面时进入系统设置页面。 |
| 8 | 方向键 | 用于控制屏上反白条在不同功能区之间的移动，被选中的控制功能参数在液晶屏上呈反白显示。 |
| 9 | 数字键 | 设置时用于输入数字。 |
| 10 | 退格键 | 设置时用于删除误输入的数字或符号。 |
| 11 | 确定键 | 设置时确认输入的数字。 |
| 12 | 触发键 | 单次测量时按此键一次可触发一次测量。 |
| 13 | 电源开关 | 用于接通或切断仪器供电。 |

二、后面板说明

电源插座：  用于连接AC220V/50Hz电源为仪器供电。

PLC接口：  仪器通过该接口输出分选结果等，同时获得触发信号。

RS232接口：可与计算机通讯将测试数据存入计算机（选件）。

接地柱：    在设备上使用本仪器时要与机台连接，以免静电损坏仪器。

- 使用说明

  - 仪器测量页面显示

开机显示公司名称约2S后进入仪器测量显示页面。

测量显示页面如图2所示,当不在该页面时可按显示键回到该页面。在单次测量时，屏的下方帮助提示的后面将显示一脉冲标志。

图2： 蜂鸣片测量显示页面

测量页面说明，在测试页面中包含有测试触发方式，频率量程，测试速度及频率测试方式的选择。当用方向键选择某项功能时该功能呈反白显示，同时在软键功能显示区显示当前功能的可选择项目，若要选择某项目的功能则按与之对应的5个软键中的一个即可。

触发：测试触发方式选择。仪器具有两种触发方式：单次(外触发)、连续(内触发)。连续时不需触发信号，而单次时只可通过触发信号或面板上的触发键进行触发测量。单次与连续测试时都将分选结果通过PLC接口输出，单次时为脉冲信号；连续时为电平信号并可外接分选指示灯。

速度：测量一次所用时间。速度有最快、快速、中速、慢速、精测五种选择，各测量速度单次测试时间如下：

最快: 60mS /次、快速: 100mS /次、中速: 120mS /次、慢速: 140mS/次、精测: 180mS /次，其中6mS为计算分选时间，14mS为显示测试结果及显示分选结果所用时间，测量一次所用时间减20mS后才是真正的测量时间。在单次测试时还要加上触发延时时间。

注： 1 S (秒) = 1000 ms (毫秒)。

量程：即谐振中心频率设置，有0-9共10个量程。仪表测试页面中量程跟老款手测仪表设置是一致的，有时同一蜂鸣片在几个量程都可测量，只是有些量程测试的等效电阻有些变化或有些量程不易起振，而不一定按量程的频率范围来确定量程，下表谐振频率范围只作参考。

| 序号 | 谐振中心频率 | 谐振频率测试范围 |
| --- | --- | --- |
| 0/10k | 10 kHz | 19.99kHz - 10 kHz |
| 1/6k4 | 6.4kHz | 10kHz - 6.4 kHz |
| 2/4k4 | 4.4kHz | 6.4kHz - 4.4 kHz |
| 3/3k6 | 3.6kHz | 4.4kHz - 3.6 kHz |
| 4/3k | 3.0kHz | 3.6kHz - 3.0 kHz |
| 5/2k5 | 2.5kHz | 3.0kHz - 2.5 kHz |
| 6/2k | 2.0kHz | 2.5kHz - 2.0 kHz |
| 7/1k4 | 1.4kHz | 2.0kHz - 1.4 kHz |
| 8/1k | 1.0kHz | 1.4kHz - 1.0 kHz |
| 9/0.8k | 0.8kHz | 1.0kHz - 0.8 kHz |

注：当测试谐振频率大于10 kHz时，谐振频率选择为10 kHz。

频率：频率测量方式选择，有方式0、方式1与方式2三种方式选择。

方式0与方式1是两种不同的测试频率方法，方式2是方式0与方式1两种方式测出的频率再取平均值。相对而言在方式1与方式2的频率测试结果稳定些。

测量分选显示：

谐振频率测试结果用Fs表示，单位为kHz，等效电阻用Rs表示，单位Ω。等效电阻显示范围为25Ω至2200Ω，不在这个范围内则测试结果显示处显示“-----”，而频率显示范围现没有限制。

在谐振频率的单位kHz后面为频率分选结果，用反显方式显示，频率分选有三种分选结果，超过设置F1下限为下超，显示“F↓”，超过分选档数中限制的最后档上限频率设置为上超，显示“F↑”，而在上下超范围内为频率合格，显示“F√”。

在等效电阻的单位Ω后面为电阻分选结果，用反显方式显示，当频率分选合格后才分选等效电阻，电阻共有五分选种结果。

当频率在分选设置F1的上下限范围内，而电阻在分选设置R1的上下限范围内时分选结果为一档，显示“R1”。

当频率在分选设置F2的上下限范围内，而电阻在分选设置R2的上下限范围内时分选结果为二档，显示“R2”。

当频率在分选设置F3的上下限范围内，而电阻在分选设置R3的上下限范围内时分选结果为三档，显示“R3”。

当频率在分选设置F4的上下限范围内，而电阻在分选设置R4的上下限范围内时分选结果为四档，显示“R4”。

当频率不在F1到F4范围内，电阻不在R1到R4范围内则为不合格，显示“--”。分选档数中将限制只分选到第几档，范围为1-4档。

注意：在测量页面中功能选择后不具备功能保存功能，仅当改变分选设置数据或系统参数中的项目后才会同时保存测量显示页面中的当前功能设置项目，以减少存贮器的使用次数，增加其使用时间。

  - 仪器设置页面显示

在任何状态下按设置键进入分选设置档一与档二显示页面，如图3所示，再按软键“下一页”进入设置档三与档四显示页面，如图4所示。

图3： 档一与档二设置显示页面

图4：档三与档四设置显示页面

设置时先用方向键选择要修改的档位上，再用数字键输入设置的数据，输入的设置数字将显示在帮助栏上，用退格键取消输入的数据，退格键按一次只取消一个字符。输入数据可通过确定键确认输入数据，也可通过软键区的“kHz/Ω”软键确认输入数据。

F1、F2、F3与F4：为谐振频率的四档分选上下限设置，左边为下限右边为上限。

R1、R2、R3与R4：为等效电阻的四档分选上下限设置，左边为下限右边为上限。

注意：设置数据不作数值比较处理，档位数据不要设置错误，如一档大于二档数据或上限小于下限数据，这样就不能正确分选，分选是从第一档开始比较的，故前面档的数据范围不能包含后面档的数据范围。

  - 蜂鸣片等效电阻用户校正

在设置页面按软键“R校正”进入蜂鸣片等效电阻用户校正显示页面，如图5所示。

图5： 蜂鸣片等效电阻用户校正显示页面

为了与厂家对比等效电阻测量结果的一致性加入了蜂鸣片等效电阻用户校正显示页面。共有四个可修正数据，电阻R实际值、仪表R显示值、加电阻R底数、减电阻R底数。

电阻R实际值：为对比用的等效电阻在厂家标准仪表上测试出来的结果。若改过校正数据后则测试结果与厂家一致。

仪表R显示值：为对比用的等效电阻在本台仪表上测试出来的结果。若改过校正数据后则测试结果与厂家一致。注意实际值与显示值可以按测试结果误差来输入，实际值与显示值输入的数据范围为实际值除显示值的0.5-2.0倍的范围内且阻值要大于25Ω。

加减电阻R底数：若电阻测量结果与厂家标准仪表对比只差几个Ω则可通过加减电阻值来使测试结果一致。加减电阻的范围为0-100Ω，不要将加减电阻设置一样，则此加减电阻设置无效。

注意：校正页中数据不能乱改，否则电阻测试结果将严重错误，若不校正可设置实际值与显示值为相同数据，若测试电阻不准则查看此数据对否。校正前提是仪表测量正常，电阻测试结果稳定。

  - 仪器系统参数页面显示

在任何状态下按系统键都会进入系统参数设置页面，系统参数设置页面如图6所示。其设置项目有蜂鸣器讯响模式，触发方式，RS232开关，分选档数与触发延时。

图6： 系统参数设置显示页面

讯响模式：蜂鸣器在分选后是否鸣叫，含分选合格报警，分选不合格报警与讯响关闭。只针对分选结果R1-R4。

触发方式：测试控制方式选择。仪器具有两种触发方式：单次、连续。连续时不需触发信号，而单次时只可通过触发信号或面板上的触发键进行触发测量。单次与连续测试时都将分选结果通过PLC接口输出，单次时为脉冲信号，连续时为电平信号并可外接分选指示灯。

仪表在单次测试方式时测试端接通蜂鸣片后约30mS后蜂鸣片起振就可开始测量频率，但电阻的测量延时要长些信号才稳定，而频率与电阻是同时测量的，而将触发延时设置为100mS后测试电阻的一致性才差不多，延时更多则信号更稳定。蜂鸣片未夹稳、夹的位置不对或未夹紧则电阻的变化都很大，若频率显示都不稳，则电阻值就没有确定性了。

在设备联机单次测试试验时，要先用同一蜂鸣片放在一固定位置，用测试针接通或断开该蜂鸣片看测试一致性好否。测试时蜂鸣片叫声不对则蜂鸣片本身起振频率不稳也就不能正常测量。试验时频率测试要准确，但电阻不一定准确都行，只要一致好性好可通过电阻可校正来解决。

RS232接口：可与计算机通讯将测试数据存入计算机（选件）。

分选档数：测量分选最多可分多少档，可选择范围为1－4档。

触发延时：目的是为了测量结果的稳定及时序上的配合。单次测量用到此延迟时间，范围为0－9999 mS。单次测量时有触发信号后再延迟此时间后再进行测量。

- 分选接口使用说明

2780型蜂鸣片综合参数测试仪提供频率三档，频率与电阻四档合格分选输出的PLC接口，可以与设备同步工作，组成自动快速的元件分选系统，以提高生产效率。该接口提供与系统的联络信号和分选结果输出信号。联络信号包括TRIG（测试触发信号）、EOM（测试结束信号）信号。当仪器接收到一个外部的“TRIG”信号（低电平有效）后开始测量，同时EOM置为高电平，当测量分选结束后置EOM为低电平。PLC接口使用25芯打印母座作为输出端口连接器。其管脚定义如下表所示：

| 管脚 | 管 脚 功 能 |
| --- | --- |
| 1 | 频率与电阻分选在档1，输出R1 ( 低电平有效 ) |
| 2 | 频率与电阻分选在档2，输出R2 ( 低电平有效 ) |
| 3 | 频率与电阻分选在档3，输出R3 ( 低电平有效 ) |
| 4 | 频率与电阻分选在档4，输出R4 ( 低电平有效 ) |
| 5 | 只对频率分选在频率上超时输出F↑ ( 低电平有效 ) |
| 6 | 只对频率分选在频率合格时输出F√ ( 低电平有效 ) |
| 7 | 只对频率分选在频率下超时输出F↓ ( 低电平有效 ) |
| 21 | 测试结束信号 EOM ( 低电平有效 ) |
| 22 | 触发信号输入 TRIG ( 低电平有效 ) |
| 20与23 | 输入输出信号地端 GND （信号地） |
| 8-19 | 未用的空脚 |
| 24与25 | 输出约20mA电流驱动分选指示灯 (不能用于其它用途) |

管脚功能说明：

1>．TRIG触发启动信号，如图7中T1，低电平有效，脉宽约为4－30mS。一个低电平触发信号只能测量一次。

2>．EOM测量结束信号，如图7中T2，低电平有效，为低时表示分选信信号已有效，为高时说明还在对器件进行测量。

3>．Bin X分选输出信号，如图7中T3，低电平有效，为低时表示分选信号已有效，为高时说明分选信号无效。

PLC接口工作时序

T1

TRIG

EOM

T2

BIN X

T3

图7：PLC接口时序图

PLC接口时序如图7所示，图中有4个启动信号，4次测试分选信号。

- 成套与保修

一、成套

仪器出厂时应具备以下几项内容：

| 1、2780蜂鸣片综合参数测试仪 | 1台 |
| --- | --- |
| 2、测试线 | 1根 |
| 3、三芯电源线 | 1根 |
| 4、使用说明书 | 1份 |

用户收到仪器后，开箱检查并核对上述内容，若发生遗缺请立即与经营部门联系。

二、保修

保修期：保修期为一年。保修期内由于使用者操作不当或不可抗拒因素而损坏仪器则维修费用由用户承担，本公司对仪器进行终身维修。

图1：仪器前面板图