上海日行电气有限公司为你提供的精品！

RX 型绝缘油耐压测定仪
使用说明书
上海日行电气有限公司
感谢您选用RX 型绝缘油耐压测定仪，您在使用仪器前，请认真阅读使用说明书

一、概述： 

     RX 型绝缘油耐压测定仪是按国标GB/T507－2002及行标DL429.9-91开发、研制的。并参照国内外三油杯绝缘油耐压测定仪的特点生产制造的更新换代产品。利用微计算机技术、实现了机电一体化结构、显示直观、操作简便、测量准确、重复性好、外型设计美观、结构合理、系统误差小、使用方便等优点，可检测各种绝缘油介电强度。本仪器采用了特殊固体升压变压器，非常适于现场使用，颇受广大用户的好评。广泛应用于铁路、航空、电力、石油行业及科研部门等。     

二、技术指标：                                 

      输出功率：   2KV·A                        

      测量范围：   0－70KV

      升压数率：   2KV±10％            

      电极间距：   2.5mm 

      电极方式:      球型

      供电电压：   AC220V   50Hz                 

      外形尺寸：  330×350×380mm              

  三、工作原理：                

本仪器采用可逆电机驱动调压器使升压变压器自动升压，当油样因高压被击穿放电，使过流继电器动作，切断中间继电器，击穿电压值被检测下来，锁住电压表，切断到压以保障人身安全。   
[image: image1.png]R

Pedlse kit il
BECEE FHEEES
AES AR




                                                       


四、结 构：  

   1、本仪器前部分为电器控制系统，后部分为升压变压器及油杯电极试验系统。  

   2、油样一但击穿，高压电源就会自动断开，电压表指示击穿值，此时电压表电压值不变。  
五、操作规程： 

   1、该仪器的接线柱必须可靠接地。  

   2、换油样时必须关闭电源开关。

   3、试验的油样必须保持清洁，以免给试验带来误差。                                                                                
   4、试验前，油杯必须用油或其它干净的绝缘油冲洗。

   5、试验前，油样必须在油杯内静放15～30min。    

 六、试验步骤： 

    1、接通电源，按下电源开关，电源指示灯亮。 

    2、将试样杯加入油样，放入对应的电极内，盖上绝缘盖，按试验方法规定的程序静止。当达到静止时间要求时，按步骤进行试验。

    3 、当做一号杯时，选杯旋钮对准要做试验的油杯号，按下升压开关，升压指示灯亮，电压表自动显示升压值。 

    4、当油样被击穿时，电压表值被锁住，高压电源自动断开。  

    5、按下降压开关，降压指示灯亮，降压表将自动回到零值。    

    6、两次试验间隔不小于5min，如果试验过程中，想要停止试验或仪器出现问题，请按下降压开关，升压马上停止，高压自动切断。 
七、操作注意事项：

     1、取样严格按照GB/T4756要求取样，取样应采用专用取样器取样以防止污染。

     2、防止阴雨天取样，取样后应在规定的时间内完成试验，以防止吸潮。                                                  
     3、试验前应当检查仪器各部分是否完好，并保持清洁（油杯，油样以及高压输出端子），当油杯受潮后，在试验中油杯表面会发生爬电现象，对这种情况，应当将油杯进行30～40℃干燥处理。 

     4、本仪器在搬运后，必须静放一小时以上方可使用。 
请您将使用本仪器过程中发现的问题和对产品结构性能等方面的新要求及时告知本厂，以便尽早改进，更好地为您服务
过流继电器





升压变压器








PAGE  
３

