ZIJJ-Ⅱ型

绝缘油介电强度自动测试仪
使

用

说

明

书

上 海 苏 特 电 气 有 限 公 司

4、AC220V电源线1根

5、使用说明书1份

6、合格证1份

      ZIJJ-Ⅱ型绝缘油介电强度自动测试仪

1、 概述

    本产品是严格按照国家标准GB507-86《绝缘油介电强度测定法》研制而成，并结合用户使用要求而设置。该仪器由单片微型计算机控制，测试过程全自动，抗干扰性能强，测试准确，克服了现行一般油介电强度测试仪易受高压击穿干扰的弊病。本机配有打印机可打印出全部数据。

二、技术指标

1、输入电源：AC220V±10%  50Hz±5%

2、电压畸变：不大于5%

3、输出电压：0——60KV；0——80KV

4、升压速率：2.5KV/s±10%

5、测量准确度：1%   

6、设置范围：运行次数1——6次

             搅拌时间0——59S

             静置时间:0——9 min
7、环境条件：5℃——40℃   RH＜85%

8、外形尺寸：400×380×330

9、重量：  20Kg

三、使用方法：

1、 将仪器可靠接地。

2、 将洗净干燥的油杯装上油样后，放置在电极架上，再将干净的磁振子放入油杯中间，并盖上高压罩。

3、 接上电源，打开开关，根据屏幕提示操作.(此时,按搅拌键可以进行手动搅拌操作)。

4、 按确认键,仪器将按事先设置好的程序运行（搅拌、静置、升压、归零等）,如果,仪器长期没有用过,请检查设置内容,如显示不正常,可重新

设置.具体操作是: 长时间按设置键(约1秒)---改变设置项目, 短时间按设置键----数字增加。

5、 测试完预置次数后，显示平均值。

6、 如需打印数据，按打印键即可。

四、注意事项：

1、仪器必须可靠接地。

2、通电前须盖高压罩。

3、通电时不要触摸高压罩以防意外。

五、设备清单：

1、测试仪1台

2、油杯1个

3、磁振子1个
