RX全自动绝缘油介电强度测试仪使用说明

一、产品概述
    绝缘油的电气强度试验是油浸高压电器设备油质电气性能常规试验之一，根据电力部修订的《电力系数油质试验方法》中TS—27—1—78的规定，我们开发了RX全自动型绝缘油介电强度测试仪，该仪器以先进的微型计算机为控制及运算核心，采用精确的数字模型，特制了微弱信号传感器，避免了仪器自身的干扰，软件测量准确可靠。
    该仪器采用屏幕液晶显示，汉字菜单提示操作自动试验，并配制了微型 打印机，大大减轻了工作人员工作负担。
    该仪器具体积小、重量轻、携带方便、适用于电力系统及用户在现场使用，是我公司第三代绝缘油介电强度测试仪。
二、技术指标：
1、环境温度：0 —40℃ （液晶屏应避免长时间日照）
2、相对湿度：30% — 75% 3、供电电源：220V / 50Hz
4、输出功率：0.5KVA 5、输出电压：0 —60KV 或 0 —80KV
6、升压速度：3KV/S ± 10% 7、测量精度：0.5级
8、分辨率：0.01KV 9、重量：25Kg

三、产品结构：

1—2 高压端； 3 油杯； 4 电源插座； 5 电源开关； 6 微型打印机；
7—8 搅拌插孔； 9 启动指示灯； 10 零位指示灯； 11 搅拌指示灯；
12 液晶显示屏； 13 复位按键； 14 打印键； 15 搅拌按键；
16 设置按键； 17 确认按键； 18 接地柱。

四、使用方法：
    自动：按设置键，任意设置 0—45S搅拌时间，按确认键搅拌时间设置成功，再任意设置1—9次测试次数，按确认键测试次数设置成功，接着任意设置1—9分钟静置时间，按确认键静置时间设置成功，设置完成 后，按复位键。
    手动：直接按确认键，仪器开始测试，当油击穿后，仪器自动回零，显示屏显示击穿电压，如需搅拌 ，按下搅拌键，油开始搅拌，搅拌后，再静止1—2分钟后，再开始下一次试验。几次试验后，计算油耐压平均值，如需打印按一下打印键即可。

五、操作步骤：
1、把油杯的电极调好，将油杯放在有机玻璃内两边的高压端上。
2、将搅拌电机的有机玻璃盖盖上油杯上，并将电机的插件插到搅拌插孔内。
3、将接地线接好，再插上电源 线，打开电源 开关，零位指示灯应亮，如果不亮，仪器将自动返回到零位。
4、当显示屏显示按“确认键，进入测试”时，应先设定“搅拌时间”、“测试次数”“静置时间”设定后按“复位键”完成设定。
5、按下“确认键”仪器开始自动按照设定好的指令开始测试当绝缘油击穿后，仪器自动搅拌，显示屏显示每次的试验电压，静置时间指令结束后，仪器自动计算出耐压强度的综合平均值并显示在液晶屏上。
6、如需打印，按下“打印键”即可打印出绝缘油介电强度的综合平均值。

六、注意事项：
1、该仪器是高压产品，工作前一定将接地线接牢，以免发生意外。
2、该产品高压部分用环氧浇铸，应放在较干燥的地方，相对湿度不大于80%。 
3、该仪器的接地柱必须有可靠接地。

七、配套产品：
1、电源线 壹根
2、油杯 壹只
3、产品说明书 壹份
4、合格证 壹份 

PAGE  
3

