RX
SR6000A绝缘油介电强度测试仪


使

用

说

明

书
上海日行电气有限公司
SR6000A绝缘油介电强度测试仪

前言

尊敬的用户：

    感谢您选择了SR6000A系列绝缘油介电强度测试仪。我们希望本仪器能使您的工作能在轻松、愉快的环境中完成，使您在繁忙的工作之中体会到办公自动化的轻松。

    在使用本仪器前，请首先认真阅读本使用说明书，并按本说明书对仪器进行操作和维护，以便延长该仪器的使用寿命。

    当您使用本仪器感到满意时，请您推荐给您的朋友；当您使用本仪器有好的建议和意见时，请您和我们联系。本公司一定给您一个满意的答复，并再次感谢您对我公司的支持！ 

上海日行电气有限公司
SR6000A绝缘油介电强度测试仪
1、 概述:
SR6000A系列绝缘油介电强度测试仪是保定市思瑞特电气有限公司全体科研技术人员,依据国家标准GB507-86及行标DL-474·4-92DL/T596-1996的有关规定，发挥自身优势，经过多次现场试验和长期不懈努力，精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该系列仪器采用微机控制，全自动数字化、造型美观、测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。

二、仪器特点:
1、仪器采用大容量单片机，双CPU控制工作稳定可靠。

2、仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器。避免了在模拟电路中造成的误差，使测量结果更加准确。

3、采用数字方法调压，升压速度均匀、稳定。避免了传统调压器滑动触头和机械传动部分对测试结果的影响。

    4、内置函数发生器，共频正弦波畸变率小、频率稳定，避免了直接使用电网电源做升压器电源时，电网谐波对测试的影响。     

5、仪器内部具有过流、过压、短路保护等功能，并且具有极强的抗干扰能力，电磁兼容性好。    

6、仪器供电电源电压范围宽，在AC220V±20%范围内正常工作。

7、便携式结构，携带方便，户内外使用均可。

三、技术指标:
1、升压器容量                          1.5KVA

SR6000A绝缘油介电强度测试仪
2、升压速度                   2.0kV/s ，3.0kV/s可选

3、输出电压                   0—80kV

4、电源畸变率                 <1%   

5、显示方式                   大屏幕液晶汉字显示

6、外型尺寸                   长420mm宽450mm高430mm 

7、仪器重量                   26kg

四、使用条件:
1、环境温度                   0℃—+40℃

2、相对湿度                   ≤85%

3、工作电源                   AC220V±20%

4、电源频率                   50Hz±5Hz

5、功率                        <200W

五、面板说明:

                                                                  

                                                                                             

1、打印机           打印测试结果

2、显示器           显示测试结果

3、▲功能键         a.设置参数   b.发现误操作终止测试过程

                                         　　　　　　　　　　　

SR6000A绝缘油介电强度测试仪
４、选择　　　　　　功能：选择菜单

５、确认　　　　　　功能：执行菜单功能
6、电源开关         AC220V

六、操作图解和方法:
　 1、开始　　　　　　　启动测试过程

　２、设置　　　　　　　进入修改参数菜单

　３、显示　　　　　　　显示测试结果

　４、打印　　　　　　　测试结束后打印结果

　５、速度　　　　　　　设置升压速度（２kV/s或3kV/s）

　６、停升　　　　　　　设置停升电压（10kV---80kV)

                                          　       

　　　　　　　　

　　　　　

                 


   　　　

七、注意事项:
1、使用本仪器前一定要详细阅读使用说明书。

2、仪器操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过

SR6000A绝缘油介电强度测试仪
浓、高温或阳光直射等场所使用。       

4、油杯应保持清洁，再停用期间应盛有干燥合格的绝缘油，保持油杯不受潮。

5、电极再连续使用达一个月后，应进行一次检查，检验电极间隙有无变化，用放大镜观察电极表面有无发暗现象，若有此现象，则应用绸布擦拭电极表面，并重新调整电极间隙，使之符合要求。

6、仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

7、接通电源后操作人员严禁触及油杯箱外壳以免发生电击危险。

8、接通电源前应仔细检查连接线是否牢固，仪器外壳必须可靠接地。

9、本仪器在使用过程中如发现异常应立即切断电源。

八、简易故障排除:
1、开机无反应           检查电源是否插好，检查保险管是否完好。

2、不升压              检查油杯箱是否盖好。 

3、升压正常不击穿      检查设置是否限制升压速度。          

4、击穿后无显示        检查油杯是否有污物。

5、打印无显示          检查打印机色带是否有墨。

6、打印不出纸          检查打印机是否有纸。

7、更换打印机色带：色带盒再打印机出厂前已经装好，但经过一段时期的使用后，需要更换色带盒，步骤如下：（1）打开打印机的前盖板。（2）从打印机头上轻轻取下旧色带盒。（3）换上新的色带盒，首先将色带盒的右端轻轻放在机头右端的齿轮上，左端稍微抬起不要放下，用手指按住色带盒上的旋扭按箭头方向稍微转动一下，然

SR6000A绝缘油介电强度测试仪
后在放下色带盒的左端。（4）装上打印机的前盖板即可。
8、更换打印纸：打印机再出厂时已安装了打印纸，使用完毕后需要安装新的打印纸，一般过程如下：（1）取下打印机前盖板（2）从打印机上取下纸卷轴（3）将新纸卷套在纸卷轴上，将纸卷轴按入打印机的导槽内。（4）将纸前端剪成V字型，让打印机进入到打印状态这时用手将纸头送入机头下面纸口处，纸便会进入机头直到从机头正前方露出一定的长度为止。
九、油杯的清洗

1、油杯的清洗方法

⑴用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆。

    ⑵用标准规调整好电极间隙。

⑶用石油醚或乙醇清洗3—4次，然后用吹风机吹干在放入待测
的油样清洗2—3次即可。
2、搅拌浆的清洗方法

⑴用干净的绸布反复擦拭搅拌浆，直至表面无细小颗粒，忌用手接触搅拌浆表面。     

⑵用镊子夹住搅拌浆，浸入无水乙醇反复洗刷，然后用吹风机吹干。  

⑶用镊子夹住搅拌浆，浸入待测油样反复洗刷即可

十、仪器成套性:
1、设备                       1台
2、油杯                       2个
SR6000A绝缘油介电强度测试仪
    3、电源线                     1条

4、标准规                     1个

5、保险管                     2个（3A）

6、使用说明书                 1份

7、搅拌浆                     2个

8、镊子                       1支

    9、打印纸                     1卷

十、售后服务:

    仪器自购买之日起一年内，属产品质量问题免费保修，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与我公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

地址：上海日行电气有限公司
邮编：200082
电话：（021）65410977 65411255     

传真：（021）65351917



打印机








液晶显示器





电源开关





▲





选择





确认






































开机








SR6000A绝缘油介电强度测试仪

















开始       设置





显示       打印











速度：    kV/s





  停升：    kV


 











PAGE  
上海日行电气有限公司 电话：65411255 传真：65351917

