rxzyg系列   变压器直流电阻测试仪

 

 rxzyg系列变压器直流电阻测试仪取代了传统的单双臂电桥，以欧姆定律为基础，采用变流预充电的方式对变压器类和其他类感抗性设备的待试品如互感器、发电机等的直流电阻进行测试，具有操作简单，测量速度快等优点。

技术参数

rxzyg-ⅡB 变压器直流电阻测试仪

 

■电流档位：100mA、10mA 1A

■测量范围：  1mΩ－2kΩ；  

■分 辨 率：  1μΩ

■精　　度：  0.5% 

■供电电源：  ～220V／50Hz    

■环境温度：  －10～50℃

■相对湿度：  ＜85%RH 

■测量范围共分六挡：

   1、1~20mΩ  2、20~200 mω  3、200~2000 mΩ   

   4、2~20Ω   5、20~200Ω    6、200~2000Ω

                                              

 

rxzyg-ⅡC 变压器直流电阻测试仪

 

■环境温度：0℃～40℃

■相对湿度：≤85％RH

■测量范围：1mΩ～20mΩ  20～200mΩ

    0.2～2Ω 20～200Ω;200Ω～2kΩ

■测量精度：０.２级

■分 辨 率：1μΩ

■恒 流 源：2A（1uΩ～2Ω） 0.2A(2Ω～200Ω)

            0.02A（20Ω～2000Ω）

■工作电压：直流  11V～14V  交流  220V。

自带2AH充电电池 

■功    耗：≤15W

rxzyg-ⅡD 变压器直流电阻测试仪

■电流档位：100mA、1A、5A、10A

■测量范围：100mA：20Ω～200Ω
            1  A：  2Ω～20Ω
            5  A：  1mΩ～2Ω
            1 0 A： 1mΩ～1Ω
■分 辩 率：1μΩ
■准 确 度 ：0.2级

■环境温度：-2０℃～+４５℃

■环境湿度：≤80％

■工作电源：ＡC220V士10%

■功   率：《100W 

rxzyg-Ⅲ 变压器直流电阻测试仪

■电流档位：10A、20A、40A

■测量范围：10A： 1mΩ-2Ω

            20A： 1mΩ-1Ω

            40A： 0.5mΩ-500mΩ

■分 辩 率：1μΩ
■准 确 度 ：0.2级

■环境温度：-2０℃～+４５℃

■环境湿度：≤80％

■工作电源：ＡC220V士10%

■功   率：《100W 

 

                                    

 

 

　
