1
上海日行电气有限公司                                 变压器直流电阻测试仪

上海日行电气有限公司
Rx

5变压器直流电阻测试仪是应用现代电子技术设计的新型仪器，该仪器将高稳定度恒流电源和测试部分设计成一体，测试全过程由单片机控制完成。仪器具有操作简便、测量范围宽、测试数据稳定准确、反电势保护功能完善和抗干扰能力强等特点，适用于互感器、配电变压器及大型电力变压器的直流电阻测试，该仪器还可替代常规的单双臂电桥使用。

一、主要技术指标及使用条件

1．技术指标

	测试电流
	1 mA
	20mA
	1A
	5A
	10A

	测量范围
	200Ω~20kΩ
	2Ω~1kΩ
	100mΩ~20Ω
	1mΩ~4Ω
	1mΩ~2Ω

	准 确 度
	±( 0.5%R+1个字)
	±( 0.2%R+1个字)

	最小分辨率
	1μΩ

	外型尺寸
	300 mm (155 mm (400mm

	重    量
	8kg


2．使用条件：

环境温度：0℃~40℃

环境湿度：≤85%RH

工作电源：AC220V±10%

电源频率：(50±1)Hz

二、面板功能介绍

1．前面板

图一为前面板示意图：


[image: image1.png]RVES B B € WA

Re2008m0

T

FhOMe = MR
EUBEHREAMRAT





图一

液 晶 屏：显示测试电流和阻值

状态指示：指示仪器工作状态

开    关：AC220V电源开关

复    位：第一功能：测试完毕或中断仪器工作

          第二功能：选择测试电流

测    试：第一功能：测试

          第二功能：重复测试

背    光：液晶屏背光开关

2．后面板
图二为后面板示意图
电源：外接AC220V电源插座


   (：仪器接地端

+I     -I：电流端子

+V    -V：电位端子

对 比 度：调节液晶屏对比度

R S 2 3 2 ：通讯接口

三、使用说明

接好AC 220V电源及地线，+I、-I、+V、-V端子与试品采用图三所示的四端法接线，随仪器配套的专用测试钳已把电流、电位设计到同一钳口上，试验接线简单方便。


[image: image2]          

图三

1．选择测试电流

仪器测试电流有1mA、20mA、1A、5A、10A五档可供选择。

打开电源开关，液晶屏显示：

仪器进入电流选择状态，仪器开机默认的测试电流为10A，通过按复位键选择测试电流，按复位键液晶屏循环显示：

2．自检

按测试键测试开始，液晶屏显示：

程序对仪器硬件进行检测，若有故障液晶屏显示：

3．建立过渡过程

自检通过后，液晶屏显示：
仪器按所选择的测试电流对试品进行充电，1A、5A、10A方式下状态指示表右偏，代表仪器工作于充电状态，液晶屏显示充电电流。

4．显示阻值

充电电流达到所选择的测试电流后过渡过程结束，仪器根据所选择的电流及被测阻值的大小选择合适的测量档位，通过测量回路电流I及电位端子间的电位差V，计算V/I可得试品电阻R。

待数据稳定后该数值为试品阻值，当对测试阻值有疑问时可重复测试，持续按测试键待仪器显示：

仪器开始重复测试，测试结果一致说明仪器工作正常，测试值与出厂相比偏差大时应检查试验接线是否正确。

5．复位

测试结束后按复位键充电回路断开，仪器内部设计有快速放电回路释放绕组所储存的能量，在放电状态下蜂鸣器响，1A、5A、10A方式状态指示μA表左偏，液晶屏显示放电电压：

待蜂鸣器停、状态指示μA表回零后代表放电结束，这时可拆除测试线或重新测试。

四、操作注意事项

仪器设计有反电势保护功能，在使用中仍需按以下逐条操作，以确保仪器及试验人员人身安全。
对无载调压绕组，不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。

在测试过程中状态指示表未回零或蜂鸣器响时不允许拆除测试线。

测试过程中遇外部AC220V突然断电，需待状态指示μA表回零后方可拆除测试线。

五、常见故障及处理办法

1．开机无显示

检查AC220V插座内3A保险管。

检查AC220V电源接线。

检查仪器内部插件是否松动。

2．开机后非法显示

计算机板故障。

3．启动后断保险

调整管故障。

电源板故障。

4．仪器显示：

计算机板、A/D板故障。

5．仪器显示：

1）电流端子+I、-I回路不通。

2）电源板故障。

3）调整管故障。

6．仪器显示：

试品电阻超出测量范围或测试线过长过细，输出电流达不到所选择的测试电流。

7．仪器显示：

1）测试值超出测量范围。

2）稳流电源故障。

8．仪器显示：

1mA、20mA、1A方式时所测电阻值小于技术指标所列阻值。

9．液晶屏显示不清

调节后面板对比度电位器。

六、装箱清单

主机
1台

电源线
1根

短测试线
1套
长测试线
1套

接地线
1根

20 mΩ试验电阻
1只

3A保险管
2只

产品说明书
1份

产品合格证
1个

七、售后服务

仪器自购买之日起保修一年，终身维修。

图二





+V          -V            (





+I           -I





RS232





AC220V





对比度











+V





-V





-I





+I





电流   10A





电流 20mA





电流   1 A





电流   5 A





电流  10A





电流  1mA





自检





故障一





充电  *.**A





重复测试





放电  *.**V





故障一





故障二





故障三





故障四





故障五









1
日行电气

_1234567890

