9
rx-602三通道直流电阻测试仪使用说明书       

目录
1

1
主要技术指标及使用条件

1

2
面板功能介绍

2

3
试验接线

4

4
使用说明

7

5
打印

7

6
操作注意事项

7

7
常见故障及处理办法

9

8
装箱清单

9

9
可选件

9

10
订购与服务

10

附录1： 使用助磁法测量大容量铁芯五柱低压角接变压器低压绕组直流电阻

11

附录2： RJ-602三通道直流电阻测试仪内嵌打印机使用说明



rx602三通道直流电阻测试仪由直流稳压稳流电源和三路测试单元构成，对变压器分接绕组的三相直流电阻可同时进行测试，解决了电力变压器分接绕组直流电阻测试耗时长的难题（测试时间仅需传统方法的1/3）。仪器测试全过程由单片机控制完成，测试数据稳定准确，具有完善的反电势保护功能和现场抗干扰能力，适用于大型电力变压器直流电阻的快速测试。
主要技术指标及使用条件

技术指标

稳流电流： 1A、10A

测    程： 
1A：1Ω
~
20Ω

          10A：1mΩ
~
2Ω


         外接扩展电源时：


             (20A)：1mΩ
~
200mΩ
             (40A)：1mΩ  ~
   100mΩ

             (80A)：1mΩ
~
20mΩ
准 确 度：0.2级

分 辨 率：1μΩ

重    量：15kg

外型尺寸：400mm(328mm(170mm

使用条件：

环境温度：0℃~40℃

环境湿度：≤85%RH

工作电源：AC 198 V~242V

电源频率：(50±1)Hz

面板功能介绍

前面板

图一为前面板示意图：


[image: image7.jpg](1)Rab

(2)Rbe

(3)Rea





图一
复    位：测试完毕或中断仪器工作

测    试：第一功能：测试

第二功能：重复测试
(    键：分接位置增

(    键：分接位置减

方    式：选择测试电流或测试相序

打    印：打印输出

电    源：外接AC220V电源插座（内含3A保险管）

开    关：AC220V电源开关

接 口  1：（9芯航空插座）



   外接大功率稳压稳流电源接口


    外接助磁箱接口1

接 口  2：（10芯航空插座）



测试线接口



外接助磁箱接口2

后面板
图二为后面板示意图

[image: image1.png]BI-602= Wi ER MR

=

@ OECOB®
T B RRAHEAIRLT




图二
      〨：仪器接地端子

+I    -I：电流端子

+V    -V：电位端子
对 比 度：调节液晶屏显示对比度

试验接线

有载分接绕组三相同时测试

接口2配套测试线包括了A、B、C、O电流、电位测试线，黄、绿、红、黑四个测试钳分别接三相变压器的A、B、C、O，接线方法见图三。

[image: image5][image: image2.wmf]3

2

1

7

6

5

4

10

9

8

A

 

B

 

C

 

O


图三
普通四端法接线

对普通变压器可按图四所示四端法接线。

[image: image6.wmf]对比度

+I        -I

+V        -V

图四
接口2绿线（+I、+V）和黄线（-I、-V）；

仪器后面板接线柱端子（+I、+V、-I、-V）。

大容量铁芯五柱低压角接变压器低压绕组直阻测试

为快速测试大容量铁芯五柱低压角接变压器的低压绕组，可外接ZWD4010、ZWD8010直流稳压稳流电源或RJ-602-1助磁箱。

外接扩展电源

与ZWD4010、ZWD8010直流稳压稳流电源配套使用时，可进行大电流直流电阻测试。仪器的接口1接直流稳压稳流电源的接口1，测试线粗线接直流稳压稳流电源+I、-I，细线接RJ-602后面板+V、-V（见图五），直流稳压稳流电源使用方法详见ZWD4010、ZWD8010直流稳压稳流电源使用说明书。

[image: image3.jpg]Z§D4010
7ND8010

E2m)|

BZC3391





图五
外接助磁箱（RJ-602-1助磁箱）

仪器接口1接RJ-602-1助磁箱接口1，接口2接RJ-602-1助磁箱接口2，变压器高、低压测试线接助磁箱相应位置，助磁接线图见附录1。
[image: image4.png]#O1 #O1 i FERIR A

I —— —
RJ-601 RJ-601-1
02 02 MEFE MR AL
I —— I —





图六
使用说明

连接AC 220V电源，〨端与大地连接，接好测试线。

开机

打开电源开关，液晶屏显示

	选择电流测试方式

按测试键开始测试
	电 流

10A-3

	分接 01P
	T=00：00




    仪器一区显示操作提示及测试数据，二区显示分接位置，三区显示测试电流及测试相序，四区显示时钟。

测试方式选择

仪器测试共有三种工作方式。

本体测试

测试电流为1A、10A两档，可进行图四四端法测试及图三的YN绕组三相同时测试。

外接ZWD4010、ZWD8010直流稳压稳流电源

外接ZWD4010时，可扩展到20A、40A；

外接ZWD8010时，可扩展到20A、40A、80A。

外接RJ-602-1助磁箱

外接RJ-602-1助磁箱可选择Rab、Rbc、Rca测试。

按方式键选择不同的测试电流和相序，液晶屏三区循环显示：

仪器内部的计算机板上有一短路块用来选择外接直流稳压稳流电源或RJ-602-1助磁箱，短路块在“1”一侧可外接直流稳压稳流电源，在“0”一侧可外接RJ-602-1助磁箱。

自检

按测试键开始测试，液晶屏四区时钟开始测试计时，液晶屏一区显示： 

仪器对硬件进行检测，若有故障，液晶屏一区显示：

充电建立过渡过程

自检通过后，液晶屏一区显示：
液晶屏三区反白显示，代表仪器工作于充电状态。

液晶屏一区显示充电电流，过渡过程建立结束后，进入下一状态。

仪器无输出电流，液晶屏一区显示：

测试电阻大于技术指标所列测量范围，仪器输出电流达不到选择的工作电流值，液晶屏一区显示： 

YN绕组三相同时测试，A或C相未接线时，液晶屏一区显示： 

测试电流电位，显示阻值

过渡过程结束后，仪器根据所选择的电流及被测阻值大小，选择合适的测量档位，通过测量回路电流I及电位端子间的电位差V，计算V/I可得试品电阻R。

R＜1Ω时，显示的单位为mΩ；

R≥1Ω时，显示的单位为Ω。

待数据稳定后，该数值为试品阻值。

测试数值过大，超出仪器测量范围，一区显示：

1A档测试值小于技术指标所列测量范围时，一区显示：

分接绕组三相同时测试时，液晶屏二区还将显示三路的不平衡率(（((10%时不显示）：

	

 EQ ( =
	Rmax-Rmin
	×100%

	
	(RAO+RBO+RCO)/3
	


Rmax 、Rmin为RAO、RBO、RCO的最大值和最小值。

下图为一实际显示示例:

	AO:  R=16.30 mΩ

BO:  R=16.71 mΩ

CO:  R=16.43 mΩ
	

	分接 01P  ( =2.49%
	T=05：43



不断电重复测试

当对测试阻值有疑问时，可持续按测试键一秒钟，仪器显示：

这时仪器对电流、电位重复测试，液晶屏显示重复测试的阻值，若重复测试结果一致说明仪器工作正常，测试值与出厂相比偏差大时应检查试验接线是否正确。

分接绕组测试

有载分接绕组测试

某一分接位置测试完后，用(、(键选择另一分接位置，按(、(键后仪器自动对当前分接位置测试数据进行存储，新选择的分接位置已测试时，仪器显示已测阻值，将分接开关切至相应分接位置后，按测试键进行另一分接位置的测试，直到测完所有分接位置为止。仪器可存贮99个分接位置的测试数据，测试结束后可将测试结果一并打印输出。

无载分接绕组测试

某一分接位置测试完后，按复位键放电，待绕组能量释放完毕后，用(、(键选择另一分接，将分接开关切至相应分接位置，按测试键进行另一分接位置的测试，直到测完所有分接位置为止。

复位

测试完毕后按复位键，充电回路断开，仪器内部设计有快速放电回路，释放绕组所储存的能量。

按复位键后，蜂鸣器响，计时器开始放电计时，液晶屏显示“正在放电”，随后显示放电电压，放电完毕后，蜂鸣器停，液晶屏重新显示出已测的数据，这时可拆除测试线或重新选择电流、分接位置进行测试，也可通过按(、(键查看各分接已测数据。

打印

测试仪带有微型打印机，可将测试结果打印输出，打印机的简单使用方法参见附录2。

打印时，应保证在线指示灯亮，否则打印机不打印。

开机后首次按打印键，打印机打印下列字符：

	日期：

	试品：

	温度：

	电流：


在测试状态下，按打印键，可将当前测试结果打印输出。

按复位键放电完后，按打印键，可将各分接的测试结果一并打印输出。 

操作注意事项

仪器设计有反电势保护功能，在使用中仍需按以下逐条操作，以确保仪器及试验人员人身安全。
对无载调压绕组，不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关；

在测试过程中（显示屏三区反白显示）不允许拆除测试线；

测试过程中，外部AC220V突然断电，需待2分钟后方可拆除测试线；

对于yn连接绕组，不适用图三接法进行三相同时测试，三相电阻值应采用图四普通四端法接线法测试。

常见故障及处理办法

开机无显示

检查AC220V插座下方保险管内保险丝（3A）是否断。

检查AC220V电源接线。

检查仪器内部插件是否松动。

开机后非法显示

计算机板故障

启动后断保险

调整管故障

电源板故障

仪器显示：

计算机板、A/D板故障

仪器显示：

电流端子未接试品

电源板故障

调整管故障

仪器显示：

仪器电阻超出测试范围或测试线过长过细，输出电流达不到所选择的工作电流。

仪器显示：

YN绕组三相同时测试，A或C相未接线

仪器显示：

测试值超出测量范围

稳流电源故障

仪器显示：

1A档时，所测电阻值小于技术指标所列阻值。

装箱清单

AC220V电源线     
1根

3A保险管         
2只

20mΩ试验电阻    
1个（1A、10A档检测用）

产品合格证   
1个

检定证书
1份

接地线
1根（3米）


测试线          
1套（15米）

可选件

计算机板

A/D   板
电 源 板

ZWD4010直流稳压稳流电源

ZWD8010直流稳压稳流电源

RJ-602-1助磁箱1：
使用助磁法测量大容量铁芯五柱低压角接变压器低压绕组直流电阻

大容量铁芯五柱低压角接变压器低压绕组直流电阻测试，可采用助磁法接线。

测Rab，高压B接仪器+I，A、C短路接低压b电流线，从b引出电位线接仪器+V，从a引出电流线接-I，从a引出电位线接-V；

测Rbc，高压C接仪器+I，A、B短路接低压c电流线，从c引出电位线接仪器+V，从b引出电流线接-I，从b引出电位线接-V；

测Rca，高压A接仪器+I，B、C短路接低压a电流线，从a引出电位线接仪器+V，从c引出电流线接-I，从c引出电位线接-V；

按选择的相序RJ-602-1助磁箱内部按上图进行了相应的连接。

附录2：
RJ-602三通道直流电阻测试仪内嵌打印机使用说明

RJ-602三通道直流电阻测试仪内嵌打印机为前换纸面板式微型打印机，面板前盖设有透明窗，可观察打印纸用量；翻开面板前盖，在右下方设有一个SEL、LF共用按键和SEL在线指示灯，透明窗上方有为带切纸锯齿的出纸口。

安装纸卷与上纸

捏住打印机面板前盖上方两侧，稍向外用力，打开面板前盖。用手捏住弹性纸轴两端，便可将弹性纸轴上的纸卷安装到支架上。

打开电源，打印机进入在线方式，按键2秒以上，打印机开始走纸，将打印纸的前端剪成三角形后，向上弯曲面朝上，将打印纸推入打印进纸口，打印纸会被打印机卷进。待打印纸从打印机机头上方出纸口伸出一段时，按一下按键停止走纸，自动进入指示灯亮的在线方式。

自检测方式

关断电源，按住SEL键后打开电源，打印机进入自检，打印出自检清单。

运行操作

①在线方式  接通打印机电源，打印机走纸后进入在线方式（待命状态），此时SEL指示灯亮，表示打印机允许接收仪器的打印命令，进行打印。

②离线方式  在线方式下，按一下按键（时间不超过1秒），指示灯灭，进入离线方式。在离线方式下，打印机为“忙”状态，不接收仪器打印命令，在离线方式下，再按一下按键（时间不超过1秒），指示灯亮，进入在线方式。

在打印过程中，按一下按键（时间不超过一秒），打印机打印完当前行后暂停打印，进入指示灯灭的离线方式。再按一下按键（时间不超过1秒），指示灯亮，进入在线方式，继续打印。

③送纸方式  不论在线方式还是离线方式，按住按键2秒钟以上打印机开始走纸。走纸时指示灯灭。

更换色带

经过一段时期的使用后，打印的字迹会变浅，需要更换打印色带。翻下打印机前盖板，捏住机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板向外拉到色带盒全部露出，更换色带。

� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





VA（细线） 	


IA（粗线） 	  黄


VB	


IB	  绿


VC 	


IC	  红





VO	  黑





+V





-V





-I





+I





一区


二区





三区


四区





RJ-602





外接ZWD电源





电流   1A





电流  10A





电流  20A





电流  40A





电流  80A





电流 1A-3





电流10A-3





外接RJ-602-1助磁箱





相序  Rab





相序  Rbc





相序  Rca





电流 1A-3





电流10A-3





电流   1A





电流  10A





电流 1A-3





电流10A-3





三相同时测试





四端法测试





开始测试





故障一





正在充电 





故障二





故障三





故障四





故障五





故障六





电流


10A-3





反白显示表示仪器处于加电状态





不平衡率





正在测试





故障一





故障二





故障三





故障四





故障五





故障六








上海日行电气有限公司                                          电话：021-65410977 65411255

_1234567890

_1234567891.vsd
�

�������

�

+I        -I�

+V        -V�


