[image: image2.jpg]O riagk



 [image: image2.jpg]                      行电气质量保证



RXZGY变压器直流电阻测试仪

使用说明书

[image: image1.jpg]LB HITRSARZE

SHANGHAI RIXING ELECTRIC POWER CO.LTD




上海日行电气有限公司
一、概述
ZY变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示等功能，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。

二、安全措施

使用本仪器前一定要认真阅读本说明书。

仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

仪表应避免剧烈振动。

对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。
三、性能特点

仪器输出电流大，重量轻。

具有完善的保护电路，可靠性强。

立式机箱结构，便于现场操作。

具有音响放电报警，放电指示清淅，减少误操作。

四、技术指标

输出电流：5A、10A、20A、40A

量程：50μΩ～0.5Ω  （40A）

         100μΩ～1Ω   （20A）

         200μΩ～2Ω  （10A）

400μΩ～4Ω  （5A）

准确度：0.2%

分辨率：0.1μΩ
工作温度：0～40℃
环境湿度：≤90%RH，无结露
工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ
五、系统介绍

仪器面板见图一。

                                

                                I+        I-

                         灰度调整        V+  V-

                         复位 选择 确认

                           图  一

电源开关：整机电源输入口，带有交流插座，保险仓和开关。

电流表头：输出电流指示表头。

   ：接地柱，为整机外壳接地用，属保护地。

V+、V-：电压输入端子。

I+、I-：电流输出端子。

显示器：128×32点阵液晶显示器，显示电流和电阻值。

灰度调整：可调整显示字符的对比度。

打印机：打印电阻值结果。

复位键：整机回到初始状态，切断输出电流。

选择键：在初始状态预置输出电流，显示电阻值后，按此键1-2秒可打印电阻值。

确认键：选定电流后按此键，仪器按选定电流启动进行测试，显示电阻值后，按此键1-2秒可重新启动，清除数据缓冲区中不准的老数据。

六、测试与操作方法

1、接线：把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，同时把地线接好。 

直接测量接线。见图二     。
A    B    C    O
I+     I-
RXZGY直阻仪 V+  V-
                   图  二

B、助磁法接线见图三～五（适用于Y（N）-d-11联接组别）。

                                            A    B    C    O


a   b   c  
              I+     I-        

     RXZGY直阻仪    V+  V-       
 图  三  测量低压Rac的接线方法

                                             A    B    C    O


                                               a   b   c


          I+     I-

RXZGY直阻仪   V+ V-

                  图  四  测量低压Rba的接线方法

                                        A    B    C   o
                                        a   b   c

             I+      I-

RXZGY直阻仪 V+  V-
 图  五  测量低压Rcb的接线方法

2．电流选择：打开电源开关（开关上I为开，O为关）同时显示屏上会显示最大电流值40A，这时可通过选择键对所测试品预置电流进行选择，每按一下选择键，显示屏上会滚动出现各电流值，5A、10A、20A、40A。

3．测试：当选择好电流后，按下确认键，就开始测试，表头同时指示所选电流值。当按下确认键后，显示屏上显示“正在充电”，过几秒钟之后，显示“正在测试”，这时说明已充电完毕。进入测试状态，几秒后，就会显示所测阻值。（屏上会同时显示所选电流值与所测得的电阻值，I=“ ”A；R=“ ”mΩ/Ω）

4．测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，同时放电，音响报警，电流表回到零位，这时显示屏回到初始状态，放电音响结束后，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。

七、注意事项

在测无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。

在拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。
选择电流时要参考技术指标栏内量程，不要超过量程和欠量程使用。超量程时，由于电流达不到预设值，仪器一直处在“正在充电”状态。欠量程时，显示“电流太小”，当出现此两种状态时要确认量程，选择适合的电流进行测试。

用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联，在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻，选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。

助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时，可能有剩余电流，拆除时可能会打火放电，此属正常现象。

八、仪器成套性

	RXZGY直阻仪主机
	一台

	40A型测试线
	一套

	三芯电源线
	一条

	保险管10A
	两支

	合格证/保修卡
	一张

	装箱单
	一张

	使用说明书
	一本


上海日行电气有限公司

 地址：周家嘴路众和金融大厦1007

电话：021-6541255 65410977

传真：021-65351917

显示器





表头








打印机








       变压器








       变压器








       变压器








         


 变压器









技术服务电话：021-62410977
                                           1

