一、概述

ZGY-III多功能感性负载直流电阻测试仪，以高速微控制器为核心，采用高速A/D转换器及程控电流源技术，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，数据稳定，重复性好、抗干扰能力强，保护功能完善，充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带，是变压器直流电阻现场测试的最新一代产品。

二、主要功能及特点

1、采用16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。

    2、自动程控电流源可自动探测最佳测量电流，或人为手动切换所需电流量进行测试。

    3、可自动打印测试结果。

    4、全部汉字液晶显示，清晰度高，操作简便。

三、主要技术指标

    1、电阻测量范围 0～200Ω，分辨度1μΩ；

    2、电阻、电压、电流测量准确度：0.2%；

    3、电流源输出范围：0～10A；

    4、电流源最大输出功率100W；

    5、工作电流：AC，220V±10%；

    6、环境温度：－10～40℃；

    7、体积：340×220×130 mm；

    8、重量：6kg。

四、操作方法：

    本机设有“复位”、“打印 ”、“移动”、

“放电”、“确定”五个按键。                             (1)
1、电阻测量：
                                  

    仪器开机或按复位键后，进入初始状态(1)。            (2)

按“移动”键可使“↑”光标指针箭头来回移动选           
择所需功能，使“↑”键指向“Ω”，按“确定” 

键进入自动测量电阻状态(2)，显示电阻值(3)，按           (3)

一次“打印”键则打印测量结果，测试完成请
按“放电”键(4)，仪器便自动进行放电。                         

五、接线方法                                           (4)
    电流回路请用测试线中的红粗线进行联接，电压回路请用测试线中的黑细线进行联接。

1、单个电阻的测量接线如下图所示，RX为被测电阻。

2、当测量电阻大于“2Ω”时，请选择定电流进行测试，用右移键“→”将指示箭头“↑”右移，选择“↑”，按确认键后，用左移键增加，右移键减少。

              10

可用此公式I=     粗估电流，选择合适电流后，按确认键显示回路电流，再按

              Ω

确认键后进行测试。



                   

红粗          黑细

　

六、注意事项

1、使用仪器时应从包装箱中取出，以利于散热。

    2、测量过程中若出现异常情况，请按复位键或关机。若无法恢复正常请和本公司联系，不得自行拆卸。

七、售后服务

本产品自出售之日起一年内，若出现质量问题予免费保修，终身维护。
请选择  Ω V A ↑


←→  ↑





自动检测电阻


请稍候





电阻 　X.XXX mΩ





正在放电


请稍候





Rx





○    ○     ○   ○


+    -     +    -


电流输出      测试


ZGY-III








PAGE  
- 1 -

