[image: image3.jpg]; 'J';U:Jl
REAER  EHAEe FYgHFTH

N W T




                              上海日行电气有限公司

RXZGY 0

变压器直流电阻测试仪

说

明

书

ADD：周家嘴路1220弄众和金融大厦1007  

TEL：021-65410977  65411255     FAX：021-65351947     P.C：200082
2040型变压器直流电阻测试仪是最新设计的便携式测试仪器，它有很高的自动化程度，具有极强抗干扰能力，适宜各种现场环境。它由稳定电源和测试部分组成。所有测试过程在由按键选择后，由单片机自动控制完成，仪器运行可靠、稳定，是理想的新一代直流电阻测试设备。本仪器适用各类变压器的直流电阻快速测量。

仪器主要技术规范：

电流指标  100mA、3A

测量范围  100mA：1Ω-100Ω
                3A：2mΩ-2Ω
      需要外接扩展电源2041：

               20A：1mΩ-400mΩ
               40A：1mΩ-100mΩ
3．分辨率     1uΩ
4．准确度     0.2级

5．外型尺寸   300×200×120mm（不含外包装箱）

6．重量       5Kg

7．环境温度   -20℃—+45℃
8．环境湿度   ≤80%

9．工作电源   AC220V±10%

10．功率      <100W

二、面板功能：如图

[image: image1.png]O O O O 01
v V= - = #

W
¥ RER HRET

O O O =

#h R -%E B
EMTRARAARAR





启动键—功能1，测试开始

        功能2，重复测试

复位键—功能1，测试完毕或中断工作

        功能2，选择工作电源

背  光—液晶屏背景明暗选择

开  关—接通工作电源（AC220V）

夜晶屏—显示测试状态及阻值

I+ I- --电流端子

V+ V- --电压端子

扩展接口—外接20A、40A电源接口

三、操作说明

    将电源线接仪器AC220V，将测试线分别接到仪器I+、I-、V+、V-端子上，（注意红黑颜色正确对应）测试钳分别夹到被测变压器上。

开机：屏幕显示：I=3A

电流选择：按复位键选择测试电流

     当I=3A时，按启动键，仪器用3A电流进行测试。

     当I=100mA，按启动键，仪器用100mA电流进行测试。

进行测试：当启动键按下后，屏幕会按顺序显示：

	1 0 0 0 0 0 0 0     


   此时是在进行硬件自检，如闪烁不前，则表示自检出现故障（如接线不牢等）。自检通过后，屏幕又会顺序显示：

	2 0 0 0 0 0 0 0     


     则表示对被测试品进行充电，充电电池到恒定3A（或100mA），后进入下一状态：屏幕依次显示：

	3 0 0 0 0 0 0 0     


     此时仪器电流稳定，进入A/D变换计算过程，最终测试结果则显示：

           X．XXX              其中X为数字

     当被测值小于1Ω时，屏幕显示的单位为mΩ。

     当被测值大于或等于1Ω时，屏幕显示的单位为Ω。

复测：操作员对所测数值怀疑时，可再按下启动键一秒钟。

此时仪器对直阻进行重复测试，屏幕将最后显示重复测试阻值。其值与前次出现的结果一致时，说明仪器工作正常，若与变压器出厂偏差过大时，应检查接线是否正确。

  用于有载分接开关绕组测试时，当某一分接头位置测试稳定后，既可直接将分接开关调到下一位置（不需重新启动仪器），待数值稳定后，所显示的数据即该位置阻值，重复上一动作直至测试完毕。

测试结束：

         每当测试完毕1组绕组后必须按下复位键，此时仪器将自动把充电回路断开，将其所有储存直流电能快速放掉，放电过程有蜂鸣器提示。

测试过程图：

[image: image2.png]L. L I, BRENR
. .
BRMBR fovdin
v v
BASRNAT BRBRAER
' v
skt Lot bl
v v
o, RIUNERE B2, fFitan
! !
WA, BE AR

]





当蜂鸣器停止鸣叫，即放电结束，可进行下一绕组测试，直至全部完毕；这是可拆除测试线结束工作。

本仪器液晶屏具有背光功能，当工作环境暗时，可开启背光键，此时屏幕背景灯亮便于读取数值便于读取数值。

四、注意事项

  为了确保工作人员及仪器的工作安全可靠，请注意以下几点：

对无载调压绕组，不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。

对感抗性测试对象，在没有放完电（蜂鸣器鸣响时）情况下，不允许拆除测试线，以免遭电击。

测试过程中遇到外部AC220V突然断电，仪器将开始自动放电，此时不允许立即拆除测试线，5分钟后方可拆线。

五、常见故障及排除方法

	常见故障
	检查或排除方法

	开机无显示
	检查AC220插座保险是否完好（1A）

检查220V电源线是否接通

检查仪器内部插件是否插牢

	开机不正常显示
	检查计算机板故障

	开机后断保险
	调整管故障      电源板故障

	开场启动后闪烁显示
	当10000000闪烁时，计算机板，A/D板故障

当20000001闪烁时，电流I+ — I-未接好或回路不通电源板故障，调整管故障

当20000002闪烁时，仪器超出测试范围或测试线过细

	
	当30000000闪烁时，计算机板，A/D板故障，工作电流为100mA，所测电阻小于1Ω，应选择3A档位。


六、订货及供应服务

      厂方将提供

仪器：一台

附件： C220V电源线    1根

3A保险管       3只

产品合格证      1份

产品说明书      1本

测试线          2组

服务方法：自购机之日起，一年内保修，保换。

七、可选配件：

     CPU板、A/D板、电源板、外接电源2041（20A、40A）

地址：周家嘴路1220弄众和金融大厦1007

[image: image3.jpg]