	       [image: image7.emf]变压器


L3110直流电阻测试仪�


U-


I-


U+


I+


A    B    C    0


a    b    c    




变压器

L3110直流电阻测试仪

U- I- U+ I+

A    B    C    0

a    b    c    

                                                   RXZGY变压器直流电阻测试仪                                                                  



RXZGY变压器直流电阻测试仪

使用说明书

上海日行电气有限公司
[image: image1.jpg]O riagk




目      录 

一、概述 …………………………………………………………………………2

二、安全措施 ………………………………………………………………… 2

三、性能特点 ………………………………………………………………… 2

四、技术指标 ………………………………………………………………… 2

五、系统介绍 ………………………………………………………………… 2

六、测试与操作方法…………………………………………………………3

七、注意事项 ………………………………………………………………… 5

八、仪器成套性 ………………………………………………………………5

九、售后服务 ………………………………………………………………… 5

一、概述

变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，我公司利用自身技术优势研制了RXZGY变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大并且可根据负载大小自动调整等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示、打印等功能，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。

二、安全措施

使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。

对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。
三、性能特点

仪器输出电流大，测量范围宽，体积小，重量轻。

电流输出根据所测阻值的大小自动调整电流，使之跳到合适的量程内，避免了电流选择不当引起的错误。

具有完善的保护电路，可靠性强。

立式机箱结构，便于现场操作。

具有音响放电报警，放电指示清晰，减少误操作。

四、技术指标

输出电流：10A自动连续可调

              5A自动连续可调

1A自动连续可调  

量程： 10A自动连续可调档:1mΩ～2Ω  

            5A自动连续可调档: 1mΩ～4Ω

            1A自动连续可调档: 10mΩ～100Ω

准确度：0.2%

分辨率： 1μΩ
工作温度：0～50℃
环境湿度：≤90%RH，无结露
工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ
体积：370×235×225mm
重量：8Kg
五、系统介绍

仪器面板见图一。                


[image: image2.wmf]保定华创电气有限公司

液晶显示

电源开关

0  1

-

-

HC3110

 变压器直流电阻测试仪�

复位

选择  

打印

确认

打印机


图 一 

电源开关：整机电源输入口，带有交流插座，保险仓和开关。

[image: image3.jpg]


   ：接地柱，为整机外壳接地用，属保护地。

V+、V-：电压输入端子。

I+、I-：电流输出端子。

显示器：128×64点阵液晶显示器，显示电流和电阻值。

打印机：打印电阻值结果。

复位键：整机回到初始状态，切断输出电流。

选择/打印键：在初始状态预置输出电流，显示电阻值后，按此键1-2秒可打印电阻值。

9、确认键：选定电流后按此键，仪器按选定电流启动进行测试，显示电阻值后，按此键1-2秒可重新启动，清除数据缓冲区中不准的老数据。

六、测试与操作方法

接线：把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，同时把地线接好。

 A、直接测量接线见图二。 

[image: image4.emf]I+


U+


I-


U-


L3110直流电阻测试仪�


变压器


A    B    C    0




I+ U+ I- U-

L3110直流电阻测试仪

变压器

A    B    C    0


[image: image5.emf]变压器


L3110直流电阻测试仪�


a    b    c    


U-


I-


U+


I+


A    B    C    0




变压器

L3110直流电阻测试仪

a    b    c    

U- I- U+ I+

A    B    C    0


图二 直接测量接线方法

[image: image6.emf]L3110直流电阻测试仪�


变压器


U-


I-


U+


I+


A    B    C    0


a    b    c    




L3110直流电阻测试仪

变压器

U- I- U+ I+

A    B    C    0

a    b    c    

  B、助磁法接线见图三～五（适用于Y（N）-d-11联接组别）。

[image: image7.emf]
图三  测量低压Rac的接线方法

       


图四  测量低压Rba的接线方法



图五  测量低压Rcb的接线方法
2、电流选择：打开电源开关（开关上I为开，O为关）同时显示屏上会显示电流值10A被选中反黑显示，这时可通过选择键对所测试品预置电流进行选择，每按一下选择键，显示屏上会滚动选择各电流值，1A自动、5A自动、10A自动。选择电流是预置电流，如果负载大电流不够，仪器会自动做出判断并转到合适的电流档上，最小电流到300mA.。


3、测试：当选择好电流后，按下确认键，就开始测试，液晶屏同时指示输出电流值。当按下确认键后，显示“正在测试”，这时说明进入测试状态，几秒后，就会显示所测阻值。（屏上会同时显示所选电流值与所测得的电阻值，I=“ ”A；R=“ ”Ω/ mΩ/ uΩ）



4、测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，液晶显示“正在放电” 同时蜂鸣器报警，当显示屏回到初始状态，放电结束后，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。


七、注意事项

1、在测无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。

2、在拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。

3、如果测试线没接好，仪器会自动提示“测试线未接好”。这时须检查线路是否有虚接或没接牢固，然后按复位键重新测量。

4、助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时，可能有剩余电流，拆除时可能会打火放电，此属正常现象。

八、仪器成套性

	HC3110测试仪主机
	一台

	10A型测试线
	一套

	三芯电源线
	一条

	保险管5A
	三支

	打印纸

合格证

保修卡

测试报告
	两卷

一张

一张

一张

	使用说明书
	两本


九、售后服务

仪器自购买之日起三年内，免费包修，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。
























电流选择


10A自动电流


5 A自动电流


1 A自动电流





   00：07


正在测试














测试结果    00：15


I=10.0A


R=100.0mΩ








正在放电














	上海日行电气有限公司           地址：周家嘴路1220弄众和金融大  6




_1234567890.dwg

