RXZGY型 直流电阻测试仪

使 用 说 明 书

- 概述：

变压器绕组直流电阻的测量是大修时、无励磁分接开关变换分接头后，变压器出口短路和１～３年一次的必试项目。通过直阻的测量，可以检查出引线的焊接或连接质量，绕组有无匝间短路或开路以及分接开关的接触是否良好等情况。

在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量，而这类电桥的测量电流为毫安级，测量起来充电时间需要很长，而且精度也很低，为此我公司研制、开发出了一种新型直流电阻测试仪器——RXZGY型变压器直流电阻测试仪。该仪器采用先进的大规模集成电路，使测量的灵敏度提高；数字显示直观清晰；仪器自动化程度高；具有自动数字调零；对各种误操作具有自动保护功能；测试速度快等特点。非常适合电力工业部门对变压器绕组、互感器、电机绕组等感性试品的直流电阻测量；也可作为开关接触电阻及一般电阻的测量工具。

- 技术指标：

  - 测量范围：1μΩ～20KΩ

  - 测量精度：1μΩ～20KΩ    0.2%

  - 分 辨 率：1μΩ

  - 工作电源：AC220V+10%或

DC12V

  - 使用环境： 温度：－10℃～40℃

湿度：≤85%

６、体    积：400×330×220㎜3

７、重　　量：４㎏

- 面板布局及说明：

1、电源插座  			2、电源开关  3、量程转换				4、调零旋钮

5、测量、充电开关 		6、保险管座  7、C1、C2电流输出端  8、接地端

9、P1、P2电压输入端 	10、电阻值显示框  11、放电指示灯

- 使用方法：

  - 将测试线与被测变压器相连接

将仪器的C1、C2、P1、P2端子与被试品按下图的接线方法接好。（测量方式为“四线制测量法”，此种方法可消除C1、C2、P1、P2间的接触电阻，并且可以消除联接线的电阻对测试结果的影响。）

C1   P1    被试品    P2   C2

  - 将仪器接地端与被试品相连接

在环境电磁场干扰严重或试品为感性试品的情况下，应将仪器的地线端子与被试品的地线用导线连接好，以消除外界干扰，使测得的数据较稳定。如仪器的读数还不够稳定，则需在读数结果出来后短接变压器的非被测端。即测量低压侧时短接高压侧，测量高压侧时短接低压侧

11　　  　　 10

RXZGY直流电阻测试仪

调 零 电源插座 电源开关 测量开关 ＦＵＳＥ 接地

武汉三新电力设备制造有限公司

1           2    3   4    5     6   7  8  9

  - 接上电源线，打开电源开关

此时应将仪器置于“充电”状态，电阻值显示框内显示“0000”。

  - 选择合适的量程

根据被试品的大小，估计被试品的电阻，选择合适的测量量程。如果不能估计电阻大小，量程可以由大到小选择。

５、 调零

仪器在“20mΩ”和“200mΩ”档时，在充电状态下，调节“调零”旋钮，使电阻显示框内显示为“0000”，其他量程均能自动归零。

- 测量

将“充电测量”开关置于“测量”状态，仪器进入自动测量阶段，待电阻值显示框显示数值稳定后即可读数，并带上相应的量程单位。

- 放电

测量完毕，将“充电测量”开关置于“充电”状态，关掉电源开关，“放电指示”灯亮，待“放电指示”灯熄灭后，再拆除变压器的连线。否则会产生反向感应电动势，危害人身安全。

- 产品成套性：

１、RXZGY型直流电阻测试仪　　　 　　　　    	1台

２、测试夹　　　　　　　　　　　　　　　 　　　	1套

３、保险丝（1Ａ）　　　　　　　　 　　　  　 	2只

４、电源线　　　　　　　　　　　　　 　　　　　	1根

５、合格证保修卡　　　　　　　　　　　　 　　　	1份

６、使用说明书　　　　　　　　　 　　　　　　　	1份