RXY-D系列高压干式试验变压器

本页是上海日行电气有限公司为您精选的产品目录名称产品试验变压器，充气试验变压器，高压试验变压器，电力高压试验变压器，超轻型高压试验变压器，串激式高压试验变压器，交直流高压试验变压器，高压发生器，高压耐压机，充气试验变，充气变，充气式轻型高压试验变压器，干式试验变压器，轻型试验变压器，试验变压器。，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！上海日行电气有限公司产品的种类有很多，不同的产品也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案！！！！！！！！！

本系列变压器，采用先进的生产设备，采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺，和同类产品油浸式变压器相比，明显地降低重量，减少体积，在质量上提高了绝缘强度和抗湿程度，并有效地削弱了漏磁而大大加强了变压器承受试验断路电流地冲击能力。

本系列产品具有重量轻，体积小，造型美观，性能稳定，使用携带方便等特点，特别使用于现场操作使用，是国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。本系列产品使用于电力系统及各电力用户的现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源。

技术指标

阻抗电压：4.5％～8％

输出电压波形：正弦波

表面温升：<55℃
空载损耗：0.2％～0.35％
允许连续运行时间：2小时
间续运行时间：连续
主要技术参数

	规格型号
	容量（kvA）
	输入电压(V)
	输出

电压（KV）
	输出电流

(mA)
	输出直流高压（KV）
	最大外形尺寸（mm）
	重量(kg)

	RXY-D-1.5/50
	1.5
	200
	50
	30
	70
	250×200×370
	20

	RXY-D-3/50
	2
	
	
	60
	
	270×220×370
	27

	RXY-D-6/50
	6
	
	
	120
	
	300×270×490
	48

	RXY-D-10/50
	10
	
	
	200
	
	380×290×500
	68

	RXY-D-15/50
	15
	
	
	300
	
	380×290×800
	78

	RXY-D-20/50
	20
	
	
	400
	
	380×290×800
	82

	RXY-D-2/100
	2
	
	100
	20
	140
	300×270×560
	52

	RXY-D-5/100
	5
	
	
	50
	
	380×290×800
	76

	RXY-D-10/100
	10
	
	
	100
	
	380×290×1000
	80

	RXY-D-15/100
	15
	
	
	150
	
	380×290×1000
	90


注：直流试验变压器接上配套的桥堆。

工作原理

本系列产品输入电压为200V，利用电磁感应原理根据需要改变输入电压，即可获得输出高压从零伏连续可调到额定的最高值。

在作直流耐压及泄漏电流测试时，只要把高压硅堆旋装在高压输出端，即可改变输入电压，从而获得不同值的直流高压输出。

本系列产品的具体工作原理见图（1）,当用作串级使用时，其接线见图(2)   








RXY-D: 试验变压器     JS: 时间继电器     TY: 自藕调压器    FM: 报警器

LJ: 过流继电器     D 、D 、D : 指示灯    C: 交流接触器    AQ: 起动按钮

K: 总电源开关     K: 时间继电器电源开关   AT: 停止接钮   CL: 高压硅堆

AK: 调压器回零限位开关   RD: 熔断器   A: 输出电流表   KV: 输出电压表



 SHAPE \* MERGEFORMAT 
[image: image1]

 SHAPE \* MERGEFORMAT 
[image: image2]

使用方法：

试验前，要将高压试验变压器的外壳“ _ ”端，电源控制箱的接地端“ _  ”必须良好接地，否则将危及人身与设备安全。

操作前必须熟悉高压试验变压器与电源控制箱的电气原理接线图。如果要做直流耐压与泄漏试验时，可先将高压硅或微安表旋在高压试验变压器的高压端。

准备完毕，检查线路无误后，可合上电源开关，此时红色开关指示灯亮，表示电源已接通；同时红色停止按钮上的指示灯也亮，假如不亮，应把调压器手柄按逆时针方向返回零位，红色停止按钮上的指示灯亮，否则起动按钮拒绝合闸。

按下起动按钮，绿色按钮指示灯亮，这时按顺时针每秒1.5～2千伏的速度均匀缓慢地旋动调压手柄，高压逐步上升并密切注意电压表的指示及试品情况，直到调到所需试验高压为止。
要测试产品的耐压试验时间，可拨动定时器所需定时时间再按下定时与报警开关，即在规定的时间里测试产品耐压，然后报警告知，若被测产品被击穿，过流继电器自动跳闸，此时电压表值读数，即为产品击穿电压之值。
如需保护被测产品免被击穿，可现在高压侧连续接保护球隙调整保护球放电电压为试验电压的1.15倍左右。
高压试验示意图：

                                                被试品

                                      

                            试 验                   －

                              变压器

                                          高压

                                         分压器

                                                          

                                                           －

注意事项

高压电器的绝缘试验的安全正确，除熟悉本产品说明书外，必须按国家有关标准合规划进行；GB/T 16927-1996《高压试验技术》

DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》

由于本系列产品的设计特点及其结构限制，在额定输出容量下的连续使用不能超过二小时。如果要再使用。可断电休息二小时后再通电。

在三分之二额定电压和三分之二额定电流下可以续使用。

在正常的高压电器绝缘中，本系列产品不允许超过额定输出电压使用。

用本系列产品组成串级高压试验时，就特别注意检查第2、3级的变压器本体及绝缘支架的状况、连接线的正确性，整个系统的保护接地与保护接地状况。

配件

产品合格证

使用说明书

a





C





输入电源～220V 50Hz





KD





输出





LJ





A





KV





TY





C





X





K





JS





D3





D2





LJ











C





FM





RD





D1





C





K1





AT





JS





C





AQ





C





AK





3





2





1





1





绝缘体





200KV





CL





1





2





JCYD


2KVA / 100KV





100KV





3





2





1





输 出





操作箱





JCYD


5KVA / 100KV





输入电源～220V





1–初级绕组


2–次级升压绕组


3–串级绕组200V





控制箱





电 源              








