RXYBL-E氧化锌避雷器带电测试仪说明书                      上海日行电气有限公司

 [image: image4.wmf]3

       

  RXYBL-E氧化锌避雷器带电测试仪

说

明

书

上海日行电气有限公司

电话：021-65411255  传真：021-65351917

日行电气官方网站：www.shrxdq.com
RXYBL-E氧化锌避雷器带电测试仪
RXYBL-E型氧化锌避雷器带电测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器，广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测（带电测试）和实验室（停电检修）的测试中。符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要数。本仪器采用微电脑进行采样、控制等先进技术，可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示，汉字菜单提示操作，使人机交换功能更强。同时提供现场的接线显示。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。

仪器特点

本机采用大屏幕液晶显示，全中文菜单操作，使用简便。

高精度采样、处理电路，先进的付里叶谐波分析技术，确保数据更加可靠。

仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号，保      
证了数据的可靠性和安全性。
可以无线传输PT二次电压信号。

具有阻性电流基波峰值输出、边相校正等功能。

仪器配有可充电电池、日历时钟、微型打印机，可存储120组测量数据；

二、仪器面板结构图：

[image: image1.jpg]O riagk




[image: image2][image: image3]







电流信号输入端                  6．大屏幕液晶

电压信号输入端                  7．电源开关

安全接地端                     ８. 微型打印机

液晶对比度调节                 ９．菜单操作键

电源插座
三、主要技术指标：

测量参数及范围  

试验电压：           KV

三次谐波电压：       KV

全电流（峰值）：      0－10 mA
三次谐波电流：       0－10 mA
阻性电流（峰值）：    0－10 mA       

阻性电流峰值：       0－10 mA
容性电流（峰值）：    0－10 mA
避雷器功耗：         0－8W

除显示上述各测量值外，还可显示电压及全电流的波形。

测量误差：

试验电压：        ±2%

全电流：          ±2%

阻性电流：        ±5%

容性电流：        ±5%

避雷器功耗：      ±5%

输入信号：

电压信号（PT的低压测）：     AC   5 - 200V

电流信号：                   AC   0 - 10mA

工作电源：

AC  220V±10%  50Hz

四、 使用方法：
将仪器的接地端可靠的接地并接通电源，打开电源开关显示屏显示为：


显示接线方式 
设置PT变比值

            开始测量数据

              查看历史数据


点击“确认”键屏幕进入显示接线方式









                      实验室接线图
本方法需配可调交流高压电源，电压信号输入接到试验变压器的测量仪表端，氧化锌避雷器一端接高压，另一端经一保护器接地，与仪器的地在联接在一起。交流电流信号输入端接到保护器上端。

点击“     ”屏幕显示在线接线图（带电测试）



在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相PT的二次测，电流信号输入端接到避雷器的计数器上端，仪器的接地端接至计数器的下端并与地相联。

 根据现场的要求，参照上述接线方式正确联线

正确联线后，移动光标至设置PT变比值，点击“确认”，屏幕进入设置面。

显示接线方式

设置PT变比值     PT=1 000.00

            开始测量数据

              查看历史数据



按实际变比值正确输入变比，输入方法：按“    ”键移动光标至所需修改处，再按“  ”键增减，改变数值大小。

*注意变比值的正确算法：

试验变压器变比的确定方法：这里的变比应为高压线组与测量仪表绕组的匝数比或电压比。例如交流输出额定电压为50KV的试验变压器，一般测量仪表绕组的额定电压为100V，所以变比为50KV/100V=500。在线变比的确定方法：以110KV避雷器为例，其变比为（110KV/   ）/（100V/   ）=1100。”

按“确认”键至屏幕提示变比值是否正确，当按  即否时，屏幕返回到重新置PT变比值，如果检查一切无误则按“确定”键进入是否测量状态。
按“确认”键。

此时仪器屏幕提示的电压为当前工作的电压、全电流、阻性电流峰值，认可后再长按“确认”键开始测量，测量完成后屏幕显示如下列图所示：（用“   ”键翻页）





4 .打印输出

如需打印直接按屏幕提示操作，为了方便用户对测试数据进进行分析、保存，仪器将前20次的试验数据进行存储，任由用户选择打印。

四、注意事项：

   1．从
PT处或试验变压器测量端取参考电压时，应仔细检查接线以避免PT二次或试验电压短路。

   2．如果因气候变化等等原因造成液晶字符显示变淡，可适当调整对比度调节旋转钮，使字符清晰。

仪器损坏后，请立即停止使用并通知本公司，不得自行开箱修理。
五、仪器装箱清单：

主机                      一台

电压信号取样线            一根

电流信号取样线            一根

电源线                    一根

保险管                    二只

专用保护器                一只

使用说明书                一份

产品合格证                一份

六、运输及贮存 

本产品运输必须进行包装，包装箱可用纸箱或木箱，包装箱内应垫有泡沫防震层，包装好的产品，应能经公路、铁路、航空运输不损。运输过程中不得置于露天车箱，仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。
仪器在日常使用中的运输，必须采取防震、防冲击措施。
仪器贮存在温度为5℃～45℃，相对湿度不大于75%，室内应无酸、碱及腐蚀性气体。
附：氧化锌避雷器阻性电流控制及数据分析参考

   按使用说明书中的方式正确接线测量后，我们可以得到4个数据。

a 、全电流有效值I0，单位µA（有效值）。

全电流I0定义为流过MOA的全部电流的有效值：

其中含有容性、阻性及各高次谐波分量。其测量结果与普通表计相同。

b、阻性电流峰值，单位μA。

阻性电流定义为流过MOA中阻性部分及MOA特性造成的各次非线性谐波所构成的电流的峰值。

  为流过MOA的容性电流。由于正常条件下只全电流的20%~50%，其对全电流的改变影响不敏感，但对MOA的早期老化和受潮非常灵敏，测试中，由于对电压灵敏程度很高，所以测量过程中，数据会有一定的波动性。

c、测试电压，单位KV

 测度电压定义为通过PT或变压器变比换算出的加在被测避雷器上的工频电压的有效值：

d、有功损耗，单位W。

有功损耗表明在MOA上的功率损失情况，即表明有多少热量在MOA上产生和需要耗散，其定义为：

其中包括了基波和高次谐波所产生的损耗。上4个数据是MOA常用监测的基本量。

上海日行电气有限公司联系方式：

业务咨询电话：021-65411255  

传真：021-65351917 

日行电气官方网站：www.shrxdq.com

销售总部地址：上海周家嘴路1220弄众和金融大厦1007

：选择            确认：执行





：在线      ：实验室      确认： 返回





：在线      ：实验室      确认： 返回





：移位        ：增减    确认：保存





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





正在显示信号波形





  ：翻页    ： 打印  确认：返回





电压有效值：         *****KV


电压峰值：           *****KV


1次谐波有效值：     *****KV


3次谐波有效值：     *****KV





  ：翻页    ： 打印  确认：返回





避雷器特性数据


1次容性电流：   **** mA


1次阻性电流：   **** mA


阻性电流峰值：   **** mA


避雷器功耗：     **** mA





电流有效值：     ****mA


电流峰值：       ****mA


1次谐波有效值：  **** mA


3次谐波有效值：  ****mA





  ：翻页    ： 打印  确认：返回





  ：翻页    ： 打印  确认：返回








上海日行电气有限公司为你提供精品！！

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

