



RXHL
高精度回路电阻测试仪

使

用

说

明

书
上海日行电气有限公司
一、 概述

RXHL型回路（接触）电阻测试仪是根据电力部标准SD301-88而设计制造的。本仪器符合中华人民共和国电力行业《DL/T596-1996电力设备预防性试验规程》标准的要求。请在使用本仪器之前仔细阅读说明书！

该仪器采用进口原装高稳定度的恒压开关电源，采用数字电路技术和开关电路技术制作，其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流，可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻，并用数字显示。具有准确度高、性能稳定、输出电流大、调节范围宽、信号稳定、结构紧凑、操作简单、读书直观、且能作为大电流源单独使用等特点。适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻的测试。

二、 技术参数
1、输出电流范围：DC：0~100A （连续可调）

2、测量电阻范围：0~1999μΩ
3、使用电源：AC220V±10% 50HZ
4、最大功率：500W

 5、仪器精度：0.5级

 6、分辨率：1μΩ
 7、使用环境：温度-10℃~45℃  湿度40℃（20~90）%RH
 8、仪器尺寸：320×240×220mm3
 9、仪器重量：8kg
三、操作方法
1、仪器使用前须按说明书熟悉了解操作机构各控制器和接线端子的位置与作用。

[image: image1.jpg]HI V- B b B OFH O R X

CONTACT RESISTANCE TESTER

O,
B (A) B, FH (nQ)
CURRENT (A) RESISTANCE ( Q)
W, IR
AC220V
©
0 BK
ZERO MAX
FE, Y T 1T

CURRENT REGULATION

‘@\ ‘@\





	序号
	名    称
	功    能
	操   作

	1
	“电源”插座
	AV220V电源，内备熔丝管
	供电电源线的输出插口

	2
	“电源”开关
	电源的通断
	接下开/抬起关

	3
	电流调节
	调节输出电流的大小
	调节1~100A（顺时针方向增大）

	4
	电流表
	测量电阻值显示0
	超量程时显示“1”

	5
	“测量”开关
	测量电阻输出的数据
	按下为测量状态

	6
	电阻表
	显示被测阻值
	超量程时显示“1”

	7
	测量输出
	输出电流、电压
	C1P1为正（红）、C2P2为负（黑）

	8
	地线端子
	抗干扰
	仪器机壳接地


2、仪器未接入电源之前电流输出端（C1P1），电压输出端（C2P2）的专用测试线应紧密连接在被试品的两端（用专用钳子夹牢）。 
3、在确定各连接线正确无误后，插上AC220V电源（1）

4、将电流调节旋钮（3），逆时针方向至最小位置，将通电电源开关（2），排风扇工作。
5、顺时针方向缓慢均匀调节旋纽（3），逐渐增大输出电流，此时电流表（4）将显示所需要的电流值（1~100A）。

6、按下“测量”开关（5）灯亮，此时电阻表（6）所显示的数据即为被试品的电阻值。

四、 使用注意事项
1、当测试中有干扰信号使读数难以稳定时，应该仪器的接地端子（8）可靠地接于大地。

2、专用卡具夹在被试品上时，应去掉油污及氧化层，保证接触可靠，尽量避免测量误差。

3、仪器在运输、储存及工作中应避免强烈震动，阳光直射和强磁场的影响，存放保管仪器时应注意环境温度和湿度，应放在干燥通风、无腐蚀气体的地方为宜，不得受潮、淋雨、暴晒，使用时轻拿、轻放，不得跌落碰撞。

五、仪器成套

1、测量线：1套（带专用测试钳红色和黑色各1把）

2、电源线1根

3、说明书一份

4、合格证一张

上海日行电气有限公司联系方式：

业务咨询电话：021-65411255  021-65410977 

传真：021-65351917 

日行电气官方网站：www.shrxdq.com

销售总部地址：上海周家嘴路1220弄众和金融大厦1007










PAGE  
1

