[image: image1.png]g
EBRH

T

]

PE i A

0J

B8

B

I

‘om

IR E

BEFE

MEFE



上海日行电气有限公司为您全方位的服务！！！！


上海日行电气有限公司将为您全方位的服务！！！


RX01型高压开关回路电阻测试仪
使用说明书

序言
上海日行电气有限公司系一家集电力检测设备、仪器仪表、电力工业自动化系统研发、生产与销售于一体的高科技企业。特别是在高压开关回路电阻测试仪的科学研究方面具有庞大的实力，多次在高压试验方面获得专利，该公司RXZ高压开关回路电阻测试仪产品远销国内外，取得了很高的荣誉。

以前，电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻，而这类电桥的测试电流仅为mA级，难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时，由于受到油膜和动静触头间氧化层的影响，测量偏差大，掩盖了真实的接触电阻值。因此，电力部标准SD301-88《交流500KV电气设备交接和预防试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于直流100A的规定，以保证准确度。

RX01型高压开关回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作，它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备；其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流，可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻，并用数字显示．该仪器测量准确、性能稳定，操作适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

一、技术性能

    1、测量范围： 1-1999µΩ  分辨率：1µΩ

    2、测量电流： 直流100A

    3、测量精度： 0.5级

    4、显示方式： 三位半LED数字显示

5、电源： AC220V  50Hz

6、最大输出电压： DC 10V

7、标准输出电流： DC 100A

    8、体积（长×宽×高，mm）: 440×280×230

    9、重量： 15KG

二、工作原理

本测试仪直流100A输出电源采用开关电源逆变技术，脉宽自动调制方法调节电流,使之达到恒流100A输出。同时测量输出端的电压值，利用欧姆定律R=U/I，从而得到被试品的电阻值。

三、仪器面板示意图

[image: image2.png]10048 T —
PES A
Rx





四、测量接线图


测量时的接线原理图如图二所示，本测试仪配备的测试夹可同时完成100A电流输出和监测输出电压的双重功能。测试线上的粗线为电流输出线，可向被试品提供100A直流电流；测试线上的细线为测量输入线，可将被试品两端的电压送入测量仪，从而转换成电阻值显示出来。由于测量的是微电阻值，为使测量准确，必须特别注意：测试夹的位置必须尽量靠近被试品的测量点，并将被试品夹紧，这样，测量出来的值才可靠。

五、测量步骤

1、 将测试线与仪器接好，夹好被试品。

2、 插上220V电源，检查测量开关，使之处在弹起位置（断开）。确认无误后，打开电源开关，此时电流、电阻显示为0，可在末尾允许一位数跳动。

3、 按下测量开关（测量开关灯亮），旋动“电流调节”钮使电流表显示为100.0A，此时电阻表显示值即为所测电阻值（若显示1，即表示所测回路电阻值超量程。如果测量电流不是100A，例如为I，电阻表读数显示为U，则实际电阻值为R=100U/I µΩ）。

4、 如果按正确接线方法使用，测量电流达不到100A，或者为零，则应检查所接回路接通状态是否良好。

5、 测量时间不宜过长，因为，长时间通以大电流会影响被试品的阻值。一次通电时间最好不要超过30秒钟。如果一次没有测准，可将测量开关弹起，停一分钟，再进行第二次测量。

6、 如果一次测量时间太长，电源过热，会进行自动保护。可将电源关闭一段时间（约20分钟），使电源冷却，方可重新使用。

7、 按一下测量开关，使之弹起（测量开关灯灭），测量结束。断开电源线，再断开其它联线。

6、 简单故障排除

	故障现象
	原因
	处理

	打开电源表头无显示
	1、电路无电压                                                2、保险丝熔断                                  3、电源开关接触不好
	1、查外电路有无电压                              2、更换保险（电源插座内）                              3、更换电源开关

	按下测量开关无电流输出
	1、测量开关坏                               2、联线未联好                              3、测试钳未接好负载                  4、内部联线松
	1、更换测量开关                            2、重新联好线                               3、重新接好负载                            4、紧好松动联线


7、 仪器清单

1、XH-502高压开关回路电阻测试仪

一台

2、测试线夹



一对

3、10A电源保险


四个

4、电源线



一根

5、说明书



一份

6、出厂检测报告及合格证

一份

上海日行电气有限公司联系方式：

业务咨询电话：021-65411255  021-65410977 

传真：021-65351917 

日行电气官方网站：www.shrxdq.com

销售总部地址：上海周家嘴路1220弄众和金融大厦1007
















PAGE  
5
                                                                                                           售后电话：021-65410977 65411255

