测硫仪基本原理是什么？

测硫仪是根据库仑滴定法原理，煤样在1150℃高温条件及催化剂的作用下，在净化过的空气流中燃烧，煤中各种形态的硫均被燃烧分解为SO2和少量SO3气体，而被净化过的空气流带到电解池内,生成H2SO3或少量H2SO4，H2SO3立即被电解液中的I2（Br2）氧化成H2SO4，结果溶液中的I2（Br2）减少而I-（Br-）增加，破坏了电解液的平衡状态，指示电极间的电位升高，仪器自动判断启动电解，并根据指示电极上的电位高低，控制与之对应的电解电流的大小与时间，使电解电极上生成的I2（Br2）与H2SO3反应所消耗的数量相等，从而使电解液重新回到平衡状态。重复此过程，直到试验结束。最后，测硫仪、定硫仪根据对电解产生I2（Br2）所耗用电量的积分，再根据法拉弟电解定律计算煤中全硫的含量。

二、测硫仪-煤中全硫含量的计算公式：

式中 S(%)—空干基的全硫

C—毫库仑电量=电流 (mA)×时间 (S)

16 —物质的摩尔质量

96500—法拉弟常数

G—试样重量 (mg)