泡沫疲劳试验机技术要求

文件编号：

批准：

审核：

校对：

编制：

中国汽车工程研究院

二〇〇九年二月十九日

泡沫疲劳试验机技术要求

中国汽车工程研究院

:文件编号:

泡沫疲劳试验机技术要求

1 项目名称

泡沫疲劳试验机

2 适用范围

用于软质泡沫材料的定负荷冲击疲劳试验和定行程压缩疲劳试验。

3 依据标准

GB/T 18941-2003 高聚物多孔弹性材料 定负荷冲击疲劳的测定

ISO 3385-1989 高聚物多孔弹性材料 定负荷冲击疲劳的测定

QC/T 56-1993 汽车座椅衬垫材料性能试验方法

JIS

K

6400-4-2004

Flexible

cellular

polymeric

materials-

Determination of physical properties-Part 4-Compression set and

fatigue characteristics

4 试验项目

定负荷冲击疲劳性能、定行程压缩疲劳性能。

5 主要技术参数要求

5.1 施加载荷：0～2000N 可调

5.2 试验频率：0～120 次/min 可调

5.3 试验振幅：按试验需要可调（压头下压距离可调）

5.4 往复压缩行程

0～100mm 可调

5.4 试验次数：0～100000 可调

6 技术要求

6.1 主机

6.1.1 工作平台能完全支撑试样，工作台净尺寸≥400×400mm（试样最大尺寸

380mm×380mm）。

6.1.2 试验机应能使承载试样的台板(平台)或压头支架往复运动，一个向另一个

从垂直方向进行冲击和压缩，保证压头平面与工作台平面平行。

6.1.3 压头与工作平台上支撑板的空间能保证试验冲击力达到最大载荷。

泡沫疲劳试验机技术要求

中国汽车工程研究院

:文件编号:

6.2 配置要求

6.2.1 压头

压头 1（用于定行程试验）：圆形平面压头—￠200mm，压头底部边缘倒圆半

径 1.0mm＋0.5mm。

压头 2（用于定行程试验） 方形压头，尺寸 400×400mm，压头底部边缘倒：

圆半径 1.0mm＋0.5mm。

压头 3（用于定负荷试验）：具有 250mm 士 1mm 的直径，在其下边缘具有

半径 25mm 士 1mm 的圆角。

各型压头表面应光滑，不抛光，可拆换连接。

6.2.2 压头支架：在定负荷冲击时，除了冲击点之外应能通过压头支架传送冲击

力。

6.2.3 活动支撑板

支撑板 1（用于定行程试验）：方形，尺寸≥400×400mm, 在支撑试样的范围

内，开孔直径 6.5mm,孔与孔中心距离均为 20mm，孔呈矩阵形式排列。

支撑板 2（用于定负荷试验）：方形，尺寸≥400×400mm, 在支撑试样的范围

内，开孔直径 6 mm、孔与孔中心距离 20 mm。

6.3 控制系统要求

6.3.1 需具有定负荷试验和定行程试验两种操作模式，可进行选择。

6.3.2 定负荷试验

设定参数：冲击负荷、试验频率、试验次数。

6.3.2.1 应能根据冲击负荷自动调节冲击幅度。全部的冲击力由试样承受，此时，

压头应可以自由地被支架杆托起以防止试片超负荷。

6.3.2.2 能自动调节冲击时间，并不大于每一个冲击周期的持续时间的 25%。

6.3.2.3 可设定试验次数。

6.3.2.4 应能显示冲击负荷—时间曲线、冲击负荷、往复次数，试验完成可自动停

车。

6.3.3 定行程试验

设定参数：往复压缩行程、往复频率、试验次数。

6.3.3.1 可设定往复压缩行程、往复压缩频率、往复次数。

泡沫疲劳试验机技术要求

中国汽车工程研究院

:文件编号:

6.3.3.2 可直接显示往复次数，试验完成可自动停车。

6.4 系统安全性要求

6.4.1 超过额定负荷 10％需有自动超载保护。

6.4.2 应有自动过负荷、过流、过压、欠压、超温、上下限位保护。

7 试验台通用技术要求

7.1 满足《试验设备电控通用技术要求》。

7.2 满足《计算机控制系统技术要求》。

7.3 加工制造要求（包括设计确认、材料、表面处理、标识等方面）

7.3.1 试验台在投入正式加工制造之前，乙方的设计方案和总图应交由甲方认可

（试验台设计的正确性以及最终的产品质量由乙方自行负责），以保证试验台的

功能、配置和主要技术参数指标满足甲方的技术要求。

7.3.2 试验台所用材料应符合机械、电气方面的标准、法规。

7.3.3 试验台外形须美观大方，色彩协调，试验台骨架采用整体钢架结构，试验

台各部件应耐水、耐油、耐腐蚀，外表应采用有效的表面处理工艺，部分部件允

许采用不锈钢。

7.3.4 试验台各部件和气、液、电路管线等应有清晰、持久的标识，便于试验台

的故障排查和维修保养。

7.3.5 试验台必须易操作、易接近、易维修保养。

7.3.6 试验台设计时须充分考虑设备自身的过载、过流、过位、过热、漏电的保

护和警示。

7.4 劳保、环保、节能要求

7.4.1 试验台须充分考虑操作者和参观者安全防护，对旋转运动件、可能液体飞

溅件、可能气体爆破件必须加装封闭防护罩。

7.4.2 试验台须避免外排物对操作者、试验室和环境产生的不良影响。

7.4.3 试验台须采用最佳的节能减排方案，努力降低能耗。

7.5 技术文件、资料要求

7.5.1 乙方须向甲方移交试验台的机械、电气、软件使用说明书一式两份，其内

容包括使用方法、操作规程、日常保养、常见故障及排障方法、非常规仪器仪表

的标定方法等。

泡沫疲劳试验机技术要求

中国汽车工程研究院

:文件编号:

7.5.2 乙方须向甲方移交试验台总图、部件总图、机械原理图、液压原理图、气

动原理图、电气原理图、电气接线图、机械布置图、液压布置图、气动布置图、

电气布置图、夹具工作图、易损构件工作图、连接构件工作图等图纸一式两份。

7.5.3 乙方须向甲方移交主要元器件清单一式两份，其内容包括元器件名称、型

号、产地、厂商、联系方式。

7.5.4 乙方须向甲方移交易损件和配件清单一式两份，其内容包括元器件名称、

型号、产地、厂商、联系方式。

7.5.5 乙方须向甲方移交省级以上法定计量检定机构对试验台测试系统出具的检

定报告。

7.5.6 试验台的知识产权由甲乙双方享有，不得向第三方泄露和转让，乙方的核

心知识产权归乙方享有。

7.6 随机工具、备件要求

7.6.1 试验台须配备一套使用和维修所需的较特殊工具、专用工具。

7.6.2 试验台须配备一套标定工具。

7.6.3 须配备足够试验台正常使用一年的备件。

7.6.4 对于因故损坏可能导致试验台瘫痪 46 天以上（订货期或加工期在 46 天以

上）的重要元器件、重要构件，必须提供一套备件。

7.7 试验台交货、验收要求（包括包装、运输、培训）

7.7.1 试验台的包装须满足国家标准，用环保的可回收的材料，包装须符合防潮、

防尘、防震要求。

7.7.2 对重心明显偏置的设备，在包装箱上须标明重心位置。

7.7.3 包装箱须方便叉车或吊车进行搬运。

7.7.4 试验台须选用安全稳妥的运输工具。

7.7.5 乙方须在设备安装地免费培训甲方 3～6 名使用、维护人员。

7.7.6 试验台分两次验收，第一次预验收在乙方所在地进行，重点验收外观、功

能、配置和技术参数指标。最后终验收在设备安装地进行，按技术要求对试验台

进行全面、详细的考核验收，性能试验重点考核重复性、一致性，耐久试验重点

考核可靠性，设备至少连续运行 48 小时。终验收合格后签署终验收合格报告。

7.8 质量保证（保修、索赔）

泡沫疲劳试验机技术要求

中国汽车工程研究院

:文件编号:

7.8.1 签署终验收合格报告后试验台正式进入保修期，乙方对试验台免费保修 X

年（见商务要求），保修期内由于设计、制造缺陷以及不明原因造成的故障，乙

方免费保修；由于甲方非正常使用造成的故障，乙方有偿保修，但只收取优惠的

成本费。

7.8.2 保修期以外针对试验台的维修，乙方提供设备终身有偿服务，收费优惠。

7.8.3 签署终验收合格报告以后，对甲方在试验台使用过程中提出的保修、维修

要求，乙方应在 24 小时内作出口头回应，在 48 小时内作出书面回应。在甲方根

据这些回应作出处理后仍然不能排除故障，乙方应在 72 小时内派人至试验台现

场进行处理。

7.8.4 试验台由于设计、制造缺陷对甲方生命财产造成的伤害，以及试验台停机

瘫痪时间过长对甲方造成的经济损失，甲方有权向乙方索赔。

8 商务要求

8.1 资格标准

8.1.1 参与投标的制造商或投标人所代理的制造商应是国内在该领域有良好声誉

的、达到相当规模的、已至少有 2 套以上同类设备在中国境内有效运行（同等条

件下有出口纪录的优先）。

8.1.2 投标的设备其主机应是投标人或投标人所代理的制造商自己生产的，否则

将作为不符合资格要求论处。如在整个系统中有其他公司生产的配套件，应将其

产品质量、性能、相互通讯和服务的负责保证方式的证明在投标文件中一一列明 。

8.1.3 投标人或投标人所代理的制造商必须通过 ISO9001：2000 认证，仪器设备

的生产、标定、质量控制过程必须符合 ISO9001 管理程序。

8.1.4 投标人需提供以下证书或证件供审查： 法定代表人证明书及授权委托书 ；a、

b、企业法定代表人或被委托人身份证；c、营业执照（副本）；d、其它见附件 1

8.2 报价及付款要求

8.2.1 分项报价，列出主要零部件产地、联系方式、价格（见附件 2）。

8.2.2 总价：增值税票含税价，普通发票含税价（如有）

8.2.3 付款方式：分期支付， %预付款， %交货付款， %最终验收付款， %

作为质保金，待质量保证期满后支付。

8.2.4 备品备件要求（ 如 有 ）：提供满足货物验收后正常运行 12 个月所需的备件，

泡沫疲劳试验机技术要求

中国汽车工程研究院

:文件编号:

并给出其推荐的清单、规格型号、分项报价、合价以及生产厂家、货源地址等，

并随机附带设备的专用工具。

8.2.5 质量保证期：从终验收之日起

8.3 交货地点及日期

中国汽车工程研究院

8.4 违约责任

项目完工每逾期一天，计收违约金为项目总价的 1‰；超过 1 月后，认为投

标人不能满足需方要求，投标人（供方）应退回全部预付款并赔偿全部预付款 7

％的违约金。其他违约事项的罚则届时以双方签订的合同为主，但不得享有违约

金免除的宽限期。

1台

2009 年×月×日

月。

附件 1

投标书

中国汽车工程研究院：

（投标人全称）授权

为全权代表，参加贵公司组织的

（招标编号）招标的有关活动，并对

1. 提供投标人须知规定的全部投标文件；

（全权代表姓名）

（职务、职称）

（招标项目名称）、

项目进行投标。为此：

1.1 投标书正本一份，副本 3 份，电子版本 1 份；

1.2 资格证明文件各二份；

1.3 投标人的机构注册地点、主要营业地点的原始文件副本。

1.4

投标人在过去三年和现在正在进行的与本合同项目相似的经验和合同履行情况（附相

关的合同文件副本、竣工证书和质量评定证书等）。

1.5 认证证书。

1.6 投标人的财务状况，包括最近三年的损益表和资金审计报告。

1.7 有关目前涉及投标人的诉讼案的资料。

泡沫疲劳试验机技术要求

2. 投标项目的总投标价为（大写）：

3.

4.

5.

保证遵守招标文件中的有关规定。

中国汽车工程研究院

:文件编号:

万元。

保证执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

愿意向贵方提供任何与该投标有关的数据、情况和技术资料。

天内有效。

6. 本投标自开标之日起

7.

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址(address)：

邮编(postcode)：

电话(telephone)：

传真(fax)：

投标人（盖章）Name of the bidder ( sealed):

全权代表（签字）Name of representative (signed):

日期 Date:

年(Y)

月(M)

日(D)

附件 2

投标报价明细表

招标项目名称：

Bidding item name：

招标编号：

IFB No.

单位：万元

序号

投标人名称

分项名称

数量

单价

合价

产地及联系方式

设备

1

总价

泡沫疲劳试验机技术要求

中国汽车工程研究院

:文件编号:

备品（易损件）消耗品

2

（含所有设备及仪器）

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

附件或组件

专用工具

设计费

安装调试费

预验收费用

技术服务费和售后服务费

运输及保险费

资料费

培训费（人/天）

包装费

项目管理费

利润

税金

其他费用

合计

注： 1.投标价合计应与“附件 1 投标书”中的“投标项目的总投标价”一致。

2. “设备总价”的金额应与附件 2－1 中“设备总价”的金额相一致；第 2～16 项累计金额

应与附件 2－1 中第 3 项“其他合价”的金额相一致。上述金额如有不一致的，以最有利于招

标人的金额为准。

3.以上每一项目的报价应仅含该项本身内容的报价，投标人不得将其他项目的价格（如

安装调试费、技术服务费、运费等）含在上述一项或多项中作为整体报价。如果投标人未填

泡沫疲劳试验机技术要求

中国汽车工程研究院

:文件编号:

报某一或若干分项，则此项或若干项的费用则被认为已经包含在报价清单的其他项目中。投

标人在投标报价（含分项报价）中，没有注明或填写价格的，该项费用为免费或由投标人自

行内部消化。

4.国内供货投标报价为：到厂价；

投标人（盖章）Bidder (Signature)

全权代表（签字）Full-fledged member (Signature)

日期 Date:

年(Y)

月(M)

日(D)