盐雾腐蚀试验箱操作规程

- 目的

使作业人员掌握该盐雾机的使用方法及维护，确保在测试过程中不因调置不当影响测试之品质，使本厂的产品满足规定要求。

- 适用范围

适用于本厂的盐雾腐蚀试验箱。

- 职责

1．IQC测试员负责基本的测试调节与维护，并作保养记录。

2．IQC组长负责盐雾腐蚀试验箱的检查。

- 测试内容

本厂生产的灯具所有用到的表面处理件（主要为五金喷涂件和五金电镀件）。

五．操作须知

试验箱绝对不能用于对下列物体或含有这些物体的试验：

- 爆炸物：

  - 硝化甘醇(乙二醇二硝酸酯)、硝化甘油（丙二醇三硝酸酯）、硝化纤维素及其它爆炸性的梢酸酯类。

  - 三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚（苦味酸）及其它爆炸性的硝基化合物。

  - 过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。

- 可燃物：

金属：“锂”、“钾”、“钠”、黄磷、硫化磷、红磷。

赛璐璐类：碳化钙（电石）、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。

- 易燃物：

（1）乙醚、汽油、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到－30℃的物质。

（2）普通乙烷、氧化化烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在     －30℃以上而小于0℃的物质。

（3）甲醇、乙醇、二甲苯、醋酸戊醋及其它燃点在0℃，小于30℃的物质。

（4）煤油、轻油、松节油、异戎醇、醋酸及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。

4．可燃性气体：

氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。

六．试验前的准备

1．打开电源开关，面板低水位指示灯亮，工作室底部应加入自来水，以面板左边低水位指示灯灭为准。

2．箱体上部四周的密封槽试验前加入自来水，不宜过满，以关闭箱盖后不外溢为佳。

3．空气饱和器内加入蒸馏水水或去离子水，水位以面板右边低水位指示灯灭为准。

4．把配制好的盐溶液放入试验机控制箱顶的贮水箱内，盐水由大气压的作用靠平衡度自动流入喷雾塔内，盐水不能低于贮水箱的下限标记。

5．检查试验箱内部漏斗与集雾器之间的连接管是否通畅完好，一定不能影响盐雾沉降量的收集。

6．开启箱盖，将样品正确放置在工作室内的样品架上，样品与样品之间应保持一定距离，使样品暴露的表面积大于98％，再关上箱盖。

注：每批次的盐雾测试数量不可少于5PCS，测试时间不少于24小时。

七、控制系统

试验室温度控制器：控制试验室温度，依标准温度设定。

饱和空气桶温度控制器：控制饱和空气桶温度。

计时器：可调式1~999hr可任意设定试验所需时间，终了自动停机，附自动归零装置。

积时器：直读式0~9999.9hr可指示试验时间之累积。

加热水槽超温保护器：保护加热水槽之水温，此控制器是配合试验室温度控制本试验机四周之环境温度变化差异过大时，亦须配合调整，其设定温度为75℃，位于控制箱内。

饱和空气桶超温保护器：饱和空气桶温度控制，温度安全设定值比实际温度高5℃。（位于控制箱内）

电源开关：照光翘板式，控制全机之总电源。

操作开关：照光翘板式，控制试验室加热槽及饱和空气桶之加热系统。

计时器开关：照光翘板式，控制时间控制器之电源。

左方低水位警报灯：加热槽之水位低于下限，则此灯亮，并切断操作系统。

右方低水位警报灯：饱和桶之水位低于下限，则此灯亮，并切断操作系统。

八、操作说明

1．请先接通试验箱电源及空压机电源，空压气管连接。

2．将纯净水或蒸馏水加入箱体内和箱体背后的入水口，直至面板上的低水位灯灭为止，否则无法正常动作。

3．排水管及排气管连接完成，如前页所示，指标向左为开。

4．将隔绝水槽加水至垫板位置，以免盐雾泄漏。

5．调配试验溶液调制方法：

A．覆盖层，中性盐雾试验（NSS试验）

a．盐溶液采用氯化钠（化学纯、分析纯）和蒸馏水或去离子水配制，其浓度为（5％±0.1）％(质量百分比)。雾化后的收集液，除挡板挡回部分外，不得重复使用。

b. 雾化前的盐溶液的PH值在6.5～7.2(35±2℃)之间。配制盐溶液时，可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值，但浓度仍要符合a点的规定。

B．金属覆盖层，铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）

a. 将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中，其浓度为50±5g/L。

b. 将a溶液中加入氯化铜（CuCl2·2H2O）,其浓度为0.26±0.02g/L(即0.205±0.015 g/L无水氯化铜)。

c. 在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的PH值为3.1～3.3。如喷雾前溶液的PH值为3.0～3.1，则收集液的PH值一般在3.1～3.3的范围内。用酸度计测量溶液的PH值，也可用经酸度计校对过的能读出0.1PH值变化的精密的PH试纸作为日常检测。溶液的PH值可用冰乙酸或氢氧化钠调整。

d.  为避免喷嘴堵塞，溶液在使用之前必须过滤。

注：金属覆盖层，乙酸盐雾试验（ASS试验）在“B”过程中少去“b”步。

6．将盐水倒入盐液补充瓶，即自动充填盐水进入实验室内喷雾塔，使药水流至盐水喷雾塔。

7．将湿球杯加水，湿球温度计覆盖着纱布，纱布末端置于湿球杯内。

8．放置试片或试样于置物架上：摆设角度依所需标准规定摆设，如标准试片130×70（mm）可用15度、30度斜置。

9．设定试验温度：依所需标准设定（按键“▲”为增加，按键“▼”为减少）

a. NSS、AASS试验：试验室温度35℃；饱和空气桶温度37℃

（35℃～40℃）。

b. CASS试验：试验温度50℃；饱和空气桶温度55℃（50℃～      55℃）。

10．设定试验时间：0～999Hr(H:时；按键“+”为增加；按键“－”为减少)。

11．按下电源，操作按键盘，先行预温，到达至设定温度。注意：需将试验盖盖上并小心轻放以免破损。

12．按下喷雾按键：

a. 将空压机前方之出气阀打开，压力调整为0.2～0.4MPa一次压力。

b. 将调压阀调至0.07～0.1Mpa之压力，其压力可由压力表得知（顺时针增加，逆时针减少）。

13．按下计时键，依所设定时间之计时。

14．试验完毕，依顺序将各开关关闭。

15．试验中如有异常现象，请参照功能异常判断表处理。

九．故障指示

1．超温指示灯：左右两方皆有超温指示灯（左方为试验室，右方为饱和桶），当超温灯亮起，有以下三种情况：

a.安全温度控制器警报装置，设定错误；

b.温度设定是否过低，请重新设定；

c.如超温指示灯持续亮时，请关机后通知盐雾机生产厂家处理。

2．低水位指示灯：此灯亮时，将切断操作电源，此时应在试验室或饱和桶和桶内加水直到低水位灯熄灭为止（检查入水口，水源是否打开）。

3．结束指示灯：此灯亮时，表示试验时间到此结束。

十．功能异常判断及处理

注：以下处理方法由本厂电工维修员才可调节，任何人不可乱调乱修。

| 状 况 | 原 因 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 试验室无法上升到所设定之温度 | 1．试验室温度控制器温度，设定过低 2．试验室安全保护开关设定过低 3．加热系统故障 4．电磁继电器故障 5．控制器故障 | 1．将温度控制器设定于所需温度 2．将安全保护开关设定于所需温度 3．4．5通知盐雾机生产厂家处理 |
| 饱和桶温度无法上升到所设定温度 | 1．饱和桶温度控制器温度过低 2．饱和桶安全保护开关设定过低 3．加热系统故障 4．电磁继电器故障 5．控制器故障 | 1．将温度控制器设定于所需温度 2．将安全保护开关设定于所需温度 3．4．5通知盐雾机生产厂家处理 |
| 喷雾量不足 | - 喷雾调节器放置过低 2．预热槽内之玻璃过滤器阻塞 3．压力设定过低 | 1．将喷雾调节器调高 2．将玻璃过滤器清洗干净 3．将调压阀调到1Kg/c㎡之压力，空压机上标有调压阀，调整到2Kg/c㎡之压力 |
| 水位不足警报灯亮时 | 表示水位过低 | 检查试验室或饱和桶是否水位足够 |
| 有正常喷雾而空压机没运转 | 空压机本身有自保的功能 | 照常使用 |
| 无法喷雾时PS：喷嘴之空气管与吸水管之装置方法（直型管为吸水管；L型为空气管） | - 空气压缩机没有运转 2．空气压缩机出口的总开关没打开 3．电磁阀故障 4．压力表故障或压力太低 5．电磁接触器故障 6．喷嘴阻塞 | 1．将空压机按键打开 2．将空压机总开并打开 3．4．5通知盐雾机生产厂家维修 6．将喷嘴拆下清洗（清小心拆装） |
| 打开电源后无法运转 | 加温水槽内水位太低时会切断操作之电源 | 将加温水槽之水位加至正常状况下即可 |
| 当温度控制器显示HHH、LLL | 温度控制器故障，感温棒故障 | 通知盐雾机生产厂家维修 |

十一．维护事项

- 试验期间如超过1个月，请将加热水槽内的水更换。

- 试验用的盐液如超过一星期未使用，请勿再使用，以免影响测验之品质。

- 如离下次试验时间较长，请于此次试验完毕后清洗试验内部，并将加热水槽内之水排放：

加热水槽贩之水排放---打开排水阀

隔绝水槽内之水排放---将中间矽胶塞拔起

预热水槽内之水排放---将内部矽胶塞拔起

拟制：                              审核：