# 智能旋进旋涡气体流量计

旋进旋涡工作原理

流量传感器的流通剖面类似文丘里管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片，当流体进入流量传感器时，导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时，旋涡流受到回流的作用，开始作二次旋转，形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大水成正比，不受流体物理性质和密度的影响，检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号，然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理，最后在液晶显示屏上显示出测量结果（瞬时流量、累积流量及温度、压力数据）。

旋进旋涡结构

旋进旋涡流量计结构紧凑，主要由壳体、旋涡发生体、传感器（温度、压力、流量）、整流器、支架和转换器构成。

旋进旋涡主要特点

1．内置式压力、温度、流量传感器，安全性能高,结构紧凑，外形美观。

2．就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。

3．采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术，有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号，大大提高了流量计的抗干扰能力，使小流量具有出色的稳定性。

4． 特有时间显示及实时数据存储之功能，无论什么情况，都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。

5．整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。

6．防盗功能可靠，具有密码保护,防止参数改动。

7．表头可180度随意旋转，安装方便。

旋进旋涡使用条件

环境温度：-30~+55℃

相对温度：5%~95%

介质温度：-30~+80℃

大气压力：86kPa~106kPa

旋进旋涡选型

| 产品选型代号 | 口径 | 流量范围m3/h |
| --- | --- | --- |
| LUX-20 LUX-25 | DN20 DN25 | 1．0～25 2．5～30 |
| LUX-32 | DN32 | 4．5～60 |
| LUX-50 | DN50 | 10～150 |
| LUX-80 | DN80 | 28～400 |
| LUX-100 | DN100 | 50～800 |
| LUX-150 | DN150 | 150～2250 |
| LUX-200 | DN200 | 360～3600 |
|  | 代号 | 功能1 |
| N | 无温压补偿 |  |
| Y | 带温压补偿 |  |
|  | 代号 | 输出型号 |
| F1 | 4-20mA输出（二线制） |  |
| F2 | 4-20mA输出（三线制） |  |
| F3 | RS485通讯接口 |  |
|  | 代号 | 功能2 |
| E1 | 1.0级 |  |
| E2 | 1．5级 |  |
| T | 常温 |  |
| P1 | 1．6Mpa |  |
| P2 | 2．5Mpa |  |
| P3 | 4．0Mpa |  |
| D1 | 内部3.6V供电 |  |
| D2 | DC24V供电 |  |
| B1 | 不锈钢 |  |
| B2 | 铝合金 |  |

金湖飞云仪表有限公司

电话：  0517-87103369

传真：  0517-87103853

联系人：房飞

手机：  13770437081