# 前  言

非常感谢贵单位使用本公司生产的无纸记录仪。本安装使用手册是以初次购买者或考虑选用者为对象，对无纸记录仪功能及其使用进行说明。

- 使用无纸记录仪之前，敬请仔细阅读本手册，在充分理解的基础上，再对无纸记录仪进行安装、操作和维护，错误的安装或使用会导致仪表损坏。

- 公司产品持续发展改进。我们保留在预先不通知的情况下，对此手册中描述的任何产品进行修改和改进的权利；我们保留在预先不通知的情况下，修改或废止本文档的权利。对改进的产品如有相应的安装使用手册或改进说明，若本手册中的描述与仪表实物存在不符，请以实物为准。

- 严禁擅自对无纸记录仪进行任何改造！如由此造成的事故，本公司恕不负责。

- 本公司向最终用户保证，该仪表供货时的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。在仪表到货之日起的1年质保期内，仪表如有缺陷，本公司给予免费维修或更换。

声 明 本手册如有难以理解的地方或者有错误、遗漏等问题，敬请谅解。

危险事项 本仪表适用于一般场合，如果担心本仪表的故障或异常会造成重大事故或损坏其他设备时，应另外设置保护电路，以防止事故发生。 为了避免仪表事故发生，必须提供额定电压范围之内的电源。 为了防止触电或者产生误动作和故障，请不要带电安装。 无纸记录仪是非安防爆产品，切不可在有可燃或爆炸性气体的环境中使用。 接通电源后，不要触摸端子，否则会有触电危险。 无纸记录仪后端盖通风孔应保持通畅。

注意事项 开箱时如发现仪表损坏或外壳变形，请马上与厂家联系，不要使用。 仪表安装设置时主意不要让灰尘，导线头，铁屑或其它导电东西进入。 接线必须正确，一定要接地。 传感器是热电偶时，必须使用相对应的热电偶补偿导线，否则会造成测量误差。 传感器是热电阻时，要使用三根阻值相等而且小于10欧姆的导线，否则会造成测量误差。 请用干布拭擦仪表，不要用酒精、汽油等有机溶剂，如果仪表进水，请立即停止使用，否则有漏电、触电或火灾的危险。 仪表内部芯片有一定的寿命期限，为持续安全使用本仪表，请定期进行保养和维护。 报废本产品时，按照工业垃圾处理。

目   录

前  言	I

1.1概述	３

1.2主要特点	３

1.3.1技术参数	３

1.3.2万能输入类型量程表	５

第二章 规格选型	５

第三章  开箱检查	５

2.1 外包装检查	５

3.2 开箱	５

3.3 箱内货物清单	６

第四章 安装与接线	６

4.1 使用环境	６

4.2 安装开孔尺寸	６

4.3 安装步骤	７

4.4 接线	７

4.4.1 端子说明	７

4.4.2 电源线的连接	７

4.4.3 信号线的连接	８

4.4.4 通讯线的连接	８

第五章 操作说明	８

5.1操作面板	８

5.2操作主菜单	９

5.3曲线显示界面	１０

5.4数值显示	１１

5.5记录追忆界面	１２

5.6报警追忆界面	１４

5.7组态菜单设置	１５

5.7.1系统组态设置	１６

5.7.2通道组态设置	１８

5.7.3报警组态	１９

5.7.4通讯组态	２０

5.7.4.1 串口实时传送数据	２１

5.7.4.2 串口实时打印数据	２１

5.7.4.3 U盘转存数据	２２

第六章 故障分析及排除	２４

第一章  概  述

## 1.1概述

无纸记录仪是特别针对各种工业过程控制现场实际情况设计生产的新型仪表。

无纸记录仪集显示、处理、记录、存储、报警、转存和配电等功能与一身，采用基于ARM内核的高档处理器，实现高速信息采集和处理，大容量闪存芯片可实现超长时间数据存储。可以输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电、继电器输出、流量积算、温压补偿、热能积算、PID调节、历史数据转存及通讯功能；同时采用U盘作为外部转存介质，可将数据转存到计算机上，实现数据永久保存、分析和打印功能。

无纸记录仪广泛适用于各类工业过程控制现场，主要应用在热处理、食品、化工、电力、冶金、石油、建材、造纸、制药和水处理等工业场合，是替代传统有纸记录仪的新一代仪表。

## 1.2主要特点

- 采用基于ARM的高速、高性能微处理器，可以同时实现多路信号的检测、记录、显示和报警；

- 液晶显示，画面信息丰富，信息量大，可显示数据、曲线等；

- 采用大容量FLASH闪存芯片存储历史数据，集成硬件时钟，掉电后也能准确运行；

- 全隔离万能输入，可输入热电偶、热电阻、标准电压、标准电流等信号，无需更换硬件，通过组态即可；

- 中文菜单组态、工程单位、流量累积、温压补偿、软件密码锁等参数设置；

- 报警记录、显示、输出，配电输出；

- 数据转存，使用USB接口转存历史数据；

- 标准串行通讯接口：RS485和RS232；

- 可外接微型打印机，可满足用户现场打印的需要；

- 金属外壳，允许在恶劣的环境下使用。

- 1.3主要技术指标

### 1.3.1技术参数

| 模 拟 输 入 |
| --- |
| 通道数 | 最多16通道万能信号输入 |
| 输入信号类型 | 标准Ⅱ型信号：0～10mA 、0～5V DC 标准Ⅲ型信号：4～20mA 、1～5V DC 热电偶：K、E、J、T、S、B、R、F2、WR25 热电阻：Pt100、Cu50 根据用户要求定制 |
| 精度 | ±0.5%F.S（热电偶不含冷端补偿误差） |
| 输入阻抗 | 标准电压信号：输入阻抗为1M欧姆 其他信号输入大于100K欧姆 |
| 信号量程范围 | 参见1.3.2 |
| 隔离 | 通道间完全隔离，隔离电压大于1000V |
| 冷端补偿范围及误差 | 范围：-25℃-85℃，误差±3℃ |
| 断偶检测 | 走向始点，走向终点，保持三种处理方式 |
| 其 它 参 数 |
| 供电 | 电压：170～264VAC；频率：50Hz±5%；最大功耗：30W |
| 配电规格 | 每通道50mA，24VDC 最多8路输出； |
| 报警输出 | 每路规格250VAC、3A（阻性负载），默认为常开触点 最多8路输出； |
| 硬件看门狗 | CPU集成，保证主机长期安全可靠 |
| 实时时钟 | CPU集成，掉电后由锂电池供电 |
| 掉电保护 | 所有数据保存在FLASH存储器中，掉电后数据不会丢失。 |
| 通讯接口 | 提供RS232，RS485两种接口，但使用RS485时需外接接口转换模块 |
| 存储容量 | 彩色系列:128Mbit（或更大）； 单色系列:32Mbit（或更大）； |
| 记录间隔 | 彩色系列：1秒~240秒任意设定。 单色系列：1秒~300秒任意设定，或者1秒~240秒任意设定。 |
| 记录时间 | 记录时间长短与存储容量、记录间隔及通道数有关，如下： 彩色系列： 单色系列： |
| 尺寸及环境 |
| 显示 | 彩色系列：5.6英寸TFT彩色液晶屏 单色系列：160X128 点阵5.1英寸单色黄绿屏、蓝屏 |
| 尺寸 | 外型尺寸：144×144×245mm 开孔尺寸：138×138mm |
| 重量 | 约2.5kg |
| 环境条件 | 工作：温度0-50摄氏度，相对湿度10-85％（无结露） 运输和存储：-20-70摄氏度，相对湿度5-95％（无结露） 海拔高度：小于2000米 |

### 1.3.2万能输入类型量程表

| 输入类型 | 最大量程范围 |
| --- | --- |
| 标准Ⅱ型信号：0～10mA、0～5V | -3000～30000（小数位数为0时） |
| 标准Ⅲ型信号：4～20mA、1～5V | -3000～30000（小数位数为0时） |
| 热电偶 （不含 冷端 误差） | K型 | -50.0～1300.0℃ |
|  | E型 | -50.0～700.0℃ |
|  | J型 | -50.0～600.0℃ |
|  | T型 | -200.0～400.0℃ |
|  | S型 | -50.0～1600.0℃ |
|  | B型 | 400.0～1800.0℃ |
|  | R型 | 0.0～1600.0℃ |
|  | WR25型 | 200.0～2300.0℃ |
| 热电阻 | Pt100 | -200.0～600.0℃ |
|  | Cu50 | -50.0～150.0℃ |

# 第二章 规格选型

无纸记录仪选型说明：

- 主机：单色、彩色、144   80*160；

- 通道点数；

- USB接口、U盘和软件；

- 通信接口（232、485）；

- 配电、继电器；

本说明书针对彩色系列、单色系列进行说明。

# 第三章  开箱检查

## 2.1 外包装检查

用户收到仪表后，应首先检查外包装是否完好，运输过程中虽然外包装有轻微破损，但外包装决不能散架甚至影响到内包装。

## 3.2 开箱

- 开箱时注意不要向内部加过大的力，开箱要从箱体封口处打开；

- 箱内装有无纸记录仪以及附件盒；

- 从箱体内取出仪表，确认仪表外壳没有变形，破损或破裂，如有损坏情况，立即与我们销售人员或公司联系。

## 3.3 箱内货物清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 无纸记录仪 | 1 | 台 |
| 安装使用手册 | 1 | 本 |
| 软件说明书 | 1 | 本 |
| 合格证 | 1 | 张 |
| 螺丝刀 | 1 | 把 |
| 固定卡条 | 2 | 条 |
| USB接口套件（选配）：U盘、分析软件的光盘（选配） | 1 | 份 |
| RS232/485转换接口（选配） | 2 | 只 |

# 第四章 安装与接线

## 4.1 使用环境

为保证无纸记录仪正常工作，必须将仪表安装在控制柜上，仪表的使用环境不仅影响仪表正常使用，也关系到仪表的维修和测量精度。仪表使用环境应符合以下要求：

- 工作环境温度：0～50℃；

- 工作环境湿度：10～85％（无结露）；

- 震动较小，空气流通的环境；

- 不易产生冷凝液，无腐蚀气体或易燃气体的环境；

- 无强烈的感应干扰，不易产生静电、磁场或噪音干扰的环境。

## 4.2 安装开孔尺寸

## 4.3 安装步骤

- 拧下记录仪卡条固定螺钉，取下固定卡条；

- 将仪表推入仪表安装孔；

- 上好仪表固定卡条；

- 将卡条固定螺钉拧上，拧紧；

- 仪表安装完毕，即可进行接线。

## 4.4 接线

### 4.4.1 端子说明

如图所示：

说明：

1、RS232：串口输出；

2、L、N、FG：220V交流电源输入；

3、nA、nB、nC、nD：通道万能信号输入，前面的数字代表通道序号；

4、Kn：继电器输出，后面的数字代表继电器序号；

5、Pn：配电输出，后面的数字代表配电序号；

6、ConA、ConB：控制输出；

### 4.4.2 电源线的连接

仪表供电电源为170~264VAC范围内正常工作。仪表后面板电源接口上N、L接交流电源，GND(FG)是保护地，把GND(FG)接到大地可有效的防止静电干扰。

接上电源检查仪表是否正常，若有异常，请不要连接信号。

### 4.4.3 信号线的连接

1）热电偶接线方法：热电偶正端接仪表通道C端子，负端接仪表通道B端子。

2）热电阻接线方法：电阻一端接仪表通道D端子，另外两端接仪表通道B、C端子。

3）线性电压0-5V或1-5V接线方法：电压正端接仪表通道A端子，负端接仪表通道B端子。

4）线性电流0-10mA或4-20mA接线方法：接仪表通道A B端子之间并联500欧姆或250欧姆的标准电阻，使线性电流转换为线性电压，剩下的接法同线性电压。

### 4.4.4 通讯线的连接

1、RS232通讯线的连接

RS232通讯接口位于仪表的背面，它不仅可以和计算机之间进行通信，还可以和串行打印机等外设进行通讯。通讯线长度不能超过10米。

2、RS485通讯线的连接

RS485通讯线请使用屏蔽双绞线，通讯线长度不能超过1000米。在通讯线长度大于100米的条件下进行通讯时，为减少反射和回波，必须增加阻值为120欧姆的终端匹配电阻，终端匹配电阻应加在RS485通讯线的最远两端。

# 第五章 操作说明

## 5.1操作面板

在显示屏最下面每个界面都会有按键功能说明，包括使用到的按键以及按钮的功能图形表示，从最左边的按键开始，具体按键功能如下：

- :【主菜单键】；

:【左移键】；

:【右移键】；

:【增大键】；

:【减小键】；

:【确定键】；

彩色无纸记录仪屏幕上显示的功能图标有如下形式：

【主菜单键】：表示返回到操作主菜单；

【增大键】、【减小键】：在组态设置中增加或减小设置数值；当通道数大于6个时，、可用于通道的翻页显示；

【左移键】、【右移键】：光标的移动方向，切换选项；

【向前追忆键】、【向后追忆键】：用于记录追忆，图标、、、、表示追忆速度；

【通道选择键】：选择是否曲线显示所选中的通道；

【手动键】和【自动键】：曲线显示的手动和自动切换；

【时标键】：时标切换；

- 【确定键】：确认所选择项并进入相应的功能界面。

## 5.2操作主菜单

无纸记录仪开机上电后，出现欢迎使用界面，停留几秒钟后，系统自动进入实时曲线显示界面或数字显示界面，按下菜单键，就会显示操作主菜单，如图所示：

彩色系列操作主菜单                          单色系列操作主菜单

操作主菜单显示无纸记录仪的选项功能：曲线显示、 数字显示、 记录追忆、 报警追忆、 组态菜单、退出系统、单屏显示。

如果需要选择某项功能时，通过  或  按钮，使光标反显在该选项上，然后按键，界面将进入该功能界面。

注意：无纸记录仪工作过程中，如果突然断电可能会造成最近几分钟记录数据的丢失。为保证数据安全，在停止使用仪表时，必须把光标反显在退出系统 ，再按 键退出系统。

## 5.3曲线显示界面

在操作主菜单中，通过  或 按钮使光标反显在曲线显示选项上，按键，进入曲线显示通道数据的界面，如图所示：

单色系列曲线显示界面

曲线显示界面显示的内容有：日期时间、当前通道、实时测量值、单位、界面切换方式、曲线时间跨度、曲线、屏幕曲线数值范围等信息。

时间是指最左边一点所对应的时间；

实时测量值是反映某一通道当前实时测量数值，反映在曲线的最左边一点上；

屏幕曲线数值范围是反映某一通道当前屏幕曲线的数值范围。

屏幕右下角的“4m”表示一屏幕内曲线的时间跨度。这个时间跨度是根据记录间隔自动计算。

在实时曲线界面中按  键，屏幕会出现曲线界面属性对话框，如图所示：

单色系列曲线界面属性对话框

切换方式是指自动切换（AUTO），还是手动切换(MANU)。自动切换(AUTO)模式下，每隔8秒自动切换到另一通道并显示相应的数据曲线。如果选择手工切换(MANU)，则实时界面停留在某个通道，不自动切换。

Y轴缩放如果是“AUTO”方式，那么曲线会自动根据这段曲线的最大最小值自动调整曲线显示幅度。这种方式下用户能够观察到细微的温度变化；Y轴缩放如果是“MANU”方式，那么曲线会自动根据该通道设定的量程上限下限值曲线显示幅度。这种方式下用户能够观察到测量温度在测量量程内的相对百分比。要修改以上设置值，均可通过 或 按钮，使得光标停留在修改位置，再通过或按键修改设置值。

按菜单键，界面返回操作主菜单。

彩色无纸记录仪的曲线显示分为同屏曲线和单屏显示。同屏曲线显示如图所示：

【主菜单键】：表示返回到操作主菜单；

【增大键】、【减小键】：在组态设置中增加或减小设置数值；当通道数大于6个时，、可用于通道的翻页显示；

【左移键】、【右移键】：光标的移动方向，切换选项；

【向前追忆键】、【向后追忆键】：用于记录追忆，图标、、、、表示追忆速度；

【通道选择键】：选择是否曲线显示所选中的通道；

【手动键】和【自动键】：曲线显示的手动和自动切换。处于自动模式时，曲线显示界面每隔4秒自动切换到另一通道；处于手动模式时，曲线显示界面停留在所选择的通道，通过、切换至需的通道。

【时标键】：时标切换；

【确定键】：确认所选择项并进入相应的功能界面。

- 曲线显示：曲线是以百分比的方式显示，即测量值在整个量程范围内的比例。一条曲线由240个点组成，即显示屏可同时显示240个数据点。曲线时间跨度是表示屏幕内曲线的时间跨度，反映在屏幕的曲线的最下面。时间跨度是根据记录间隔自动计算，公式是：记录间隔×4（分钟）。

- 曲线消隐：当用户需要简单明了的观察单个或多个通道的曲线时，可以通过按钮、 和设置。通过按钮、移动光标至需要设置的通道，单击面板上的按钮选择是否显示该通道的曲线，当屏幕中的“√”标志切换成“×”标志时，屏幕中该通道的曲线不显示。

- 时标：按下按键进行时标的改变。

单屏显示界面如图所示：

彩色系列单屏曲线显示界面

## 5.4数值显示

在操作主菜单中，通过  或  按钮使光标反显在数值显示选项上，按  键，进入数值显示通道数据的界面，如图所示：

彩色系列数值显示界面                   单色系列数值显示界面

该界面显示每个通道的实时测量值，每个通道测量值的更新频率根据各自通道的记录间隔而定。该界面显示每个通道的信号输入类型、单位、实时测量值以及日期时间、通道号等信息。

如果仪表通道多于8个,在数显界面无法同时显示所有通道的信息,仪表自动把通道信息分为两个页面显示,第一个页面显示前八个通道的信息,剩下几个通道的信息在另外一个页面显示,两个页面间的切换通过或切换。如图所示：

## 5.5记录追忆界面

在操作主菜单中，通过  或  按钮使光标反显在记录追忆选项上，按 键，进入追忆功能界面，如图所示：

该界面显示每个通道所有的历史信息。界面显示曲线最左边对应点测量值、曲线最左边对应点的时间、当前屏幕显示曲线最大值最小值、追忆速度以及屏幕显示曲线的时间跨度等信息。

用户在使用记录仪时必须理解无纸记录仪存储数据格式：无纸记录仪的记录数据是以页为单位对所有数据进行存储。每一页存放240个数据点。记录仪记录储存过程是首先把采集所得的数据放在数据缓冲里，当数据缓冲区中满240个点，数据自动存放在闪存中。例如，存储容量为4Mbytes，分为8192页，用户选用了4通道的无纸记录仪，而且每个通道的记录时间间隔相等，那么系统会自动给每个通道分配相等的记录页数，也就是每个通道拥有2048页的存储容量。如果记录时间间隔不等，系统会按照比例分配给每个通道存储容量。因此用户在查看历史数据时，就像在翻看一本书一样，通过翻页来查找你所关注的时间所对应的数据曲线。

通过  或 按键可以查看该通道整个记录数据的曲线。如果你需要快速找到你所关注的时间段的数据，先按一下键，出现属性设置界面，按 或 按键，使得光标停留在翻页速度上，通过或按键，追忆速度从一档追忆到五档追忆循环变化。一档追忆的追忆方式是逐点追忆，二档追忆方式是逐页追忆，三档追忆方式是跳跃十页，四档追忆方式是跳跃五十页，五档追忆是跳跃一百页。通过不同的追忆方式，用户可以快速的找到其关注的时间段进行查看。

屏幕左下角“51/51”表示“当前页/该通道总共已经记录的页数”。屏幕右下角的“4m”表示一屏幕内曲线的时间跨度。

如果用户希望查看某一时间点开始到以后的某段时间跨度内的曲线趋势，可以通过如下方法实现：

1、按一下  键，屏幕出现下图所示记录追忆属性设置界面。

2、选择适当的翻页速度，可以快速的移动到您所关注的时间点，一旦确定翻页速度后再按一下  键，黑屏幕消失，注意这时翻页速度变成了您刚才选择的速度了。然后通过 或 按键查找时间点。

单色系列记录追忆属性设置界面

3、找到时间点后，再按一下键，又出现黑屏部分，把光标移动到时间跨度上，通过或按键可以选择相应的时间跨度。注意当您修改时间跨度时，屏幕右下脚同时显示相同的跨度时间，时间跨度的大小跟时标以及记录间隔有关系。1类时标以1，2，3，4倍数变化；2类时标以1，2，4，8倍数变化；3类时标以1，4，8，16倍数变化；4类时标以1，4，16，64倍数变化；时间跨度变化规律是这样的：

其中：span是时间跨度（单位是分钟）；recval是记录间隔；time是根据时标的时间倍数。

表         部分记录间隔、时标和时间跨度之间关系

| 时间 记录间隔 跨度(分钟) 时标 | 1(s) | 2(s) | 3(s) | 4(s) | …T(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1类 (1,2,3,4)倍数 | T*2.5 T*5 T*7.5 T*10 | 8 16 24 32 | 12 24 36 48 | 16 32 48 64 | T*2.5 T*5 T*7.5 T*10 |
| 2类 (1,2,4,8) 倍数 | 4 8 16 32 | 8 16 32 64 | 12 24 48 96 | 16 32 48 128 | T*2.5 T*5 T*10 T*20 |
| 3类 (1,4,8,16) 倍数 | 4 16 32 64 | 8 32 64 128 | 12 48 96 192 | 16 64 128 256 | T*2.5 T*10 T*20 T*40 |
| 4类 (1,4,16,64) 倍数 | 4 16 64 256 | 8 32 128 512 | 12 48 192 768 | 16 64 256 1024 | T*2.5 T*10 T*40 T*160 |

4、确定时间跨度后，按一下键，黑屏消失，同时屏幕上出现你选定的某一时间点开始到你选定的时间跨度内的曲线。

Y轴缩放如果是“AUTO”方式，那么曲线会自动根据这段曲线的最大最小值自动调整曲线显示幅度。这种方式下用户能够观察到细微的温度变化；Y轴缩放如果是“MANU”方式，那么曲线会自动根据该通道设定的量程上限下限值曲线显示幅度。这种方式下用户能够观察到测量值在测量量程内的相对百分比。

要修改以上设置值，均可通过 或  按钮，使得光标停留在修改位置，再通过或按键修改设置值。

显示方式是有曲线显示和列表方式两种。列表方式显示数据时，通过或按键，数据以16个数据翻页，通过 或  按钮，数据以选定的翻页速度翻页，一档追忆的追忆方式是逐点追忆，二档追忆方式是逐页追忆，三档追忆方式是跳跃十页，四档追忆方式是跳跃五十页，五档追忆是跳跃一百页。

如果需要改变通道，在曲线显示方式下通过或按键，可以切换到所关注的通道。

按  键，界面返回操作主菜单。

彩色无纸记录仪的记录追忆界面在同屏曲线显示界面的基础上增加了追忆速度、向前追忆、向后追忆等功能。如图所示：

彩色系列记录追忆界面

## 5.6报警追忆界面

在操作主菜单中，通过  或  按钮使光标反显在报警追忆选项上，按  键，进入报警追忆界面，如图所示：

单色系列报警追忆界面

该界面显示每个通道在某页上所有数据的报警时间和报警类型。

如用户需要查看某一段时间内的的报警记录可以通过以下步骤实现：

- 在报警追忆界面中,按  键，出现下图：

单色系列报警追忆界面属性对话框

- 通过改变通道数，查看不同通道的报警信息。实现方式：通过 或 按键把关标停在通道数上，通过或按键改变通道数。再次按 键即可。

- 翻页速度含义跟数据追忆的翻页速度一样，一档追忆的追忆方式是逐点追忆，二档追忆方式是逐页追忆，三档追忆方式是跳跃十页，四档追忆方式是跳跃五十页，五档追忆是跳跃一百页。通过改变翻页速度，用户可以快速的找到其关注的时间段进行查看。

- 找到你所关注的时间后，把翻页速度变为一档，按 或 键即可查看报警追忆。

- 用户通过或按键可以逐点查看报警信息。

彩色无纸记录仪的报警追忆界面如图所示：

该界面显示每个通道的报警时间和报警类型。显示每屏数据（240个点数据）的前11次报警信息。当光标反显在通道数上时，通过或按键，可以改变通道号，查看选中通道的报警信息；通过  或 按键，可以使得光标反显在 上页 或 下页 选项上，然后按  键可以翻页查看每个通道的报警信息。

## 5.7组态菜单设置

在操作主菜单中，通过  或  按钮使光标反显在组态菜单选项上，按  键，进入组态密码验证界面，如图所示：

彩色系列组态密码验证界面               单色系列组态密码验证界面

进入组态之前，需要验证密码，密码由6个0～9的数字组成。通过 或 按键，移动密码修改位置，通过或按键，可以修改光标反显处的密码。当密码输入完毕，按键，如果密码错误，界面仍停留在密码验证界面，如果密码正确，则进入组态设置界面进行各种组态参数的修改设置，如下图所示：

组态设置界面可以进行系统组态、通道组态、报警组态、通讯组态、控制组态等参数设置。

通过 或 按键，使得光标反显在所需选项上，按键，即可进入相应组态。

彩色系列组态菜单界面               单色系列组态菜单界面

彩色系列的组态设置界面包括系统组态、通道组态、数据备份等参数设置。报警的参数设置在通道组态里面；数据备份可实现USB数据转存功能，详细内容请参见U盘数据转存章节。

如果用户将密码遗失或遗忘，请拨打公司的技术支持电话索要特权密码。出厂初始密码为000000。

### 5.7.1系统组态设置

光标反显在 系统组态 选项上，按键，即可进入系统组态设置，如图所示：

单色系列系统组态设置界面

通过 或 按钮可以改变光标反显位置，通过或按钮可以修改光标反显处的数值。修改完毕后，把光标反显在 确定 选项上，按按钮，则所有修改数值生效。修改完毕后，如果把光标反显在 取消 选项上，按按钮，则所有修改无效。

参数说明：

- 日期修改

仪表有内部时钟，当仪表断电时，内部时钟依然工作。其供电由电池供电。当仪表工作很长时间后，需要更换电池，这时要对仪表日期进行重新设置。日期格式为年-月-日。

- 时间修改

时间格式为时：分：秒。

- 密码修改

可以对仪表密码进行重新设置，仪表出厂密码是“000000”。密码是该仪表参数安全的唯一保障，用户必须妥善设置保管。

- 断偶处理

断偶处理即热电偶在断开时记录仪显示值设置。有三种设置值：保持，走向始点，走向终点。

1）保持：当传感器断开后，仪表的显示值保持住断开前的测量值。

2）走向始点：当传感器断开后，仪表的显示值为该传感器测量范围内最小可测量值。

3）走向终点：当传感器断开后，仪表的显示值为该传感器测量范围内最大可测量值。

- 记录点数

用户可以选择记录点数来确定该仪表的记录通道数。

- 时标选择

时标选择有4类。1类时标以1，2，3，4倍数变化；2类时标以1，2，4，8倍数变化；3类时标以1，4，8，16倍数变化；4类时标以1，4，16，64倍数变化；

要修改以上设置值，可通过 或 按钮，使得光标停留在修改位置，再通过或按键修改设置值。

光标反显在 取消 或 确定 上，按按钮，界面返回组态菜单。

彩色无纸记录仪的系统组态中还有如下一些参数：

彩色系列系统组态设置界面

- 记录间隔

记录间隔指通道采集并记录数据的时间间隔，范围为：1秒－240秒。

- 本机地址

- 如以01作为本机地址，在u盘数据转存时，保存在U盘的文件名则为RECORD01

（本机地址是02，则文件名是RECORD02）；

- 通讯联网时，以便区别不同仪表。

- 通讯方式

提供如下通讯：串口实时传输（RS232、RS485）、串口实时打印（PRINT）。

- 波特率

串口实时传输和打印的串口波特率。

当通道数目和记录间隔修改后，系统记录的数据将全部丢失，修改系统组态参数时敬请慎重！由于在组态设置过程中可能会导致数据丢失、出错，建议用户在投入使用后不要随意修改参数！！！

### 5.7.2通道组态设置

光标反显在通道组态 选项上，按键，即可进入通道组态设置，如图所示：

该界面显示每个通道的参数：滤波常量、输入信号、记录间隔、单位、线性补偿、量程、限程、打印以及累积。用户可以根据需要来设定通道参数。

彩色系列通道组态设置界面              单色系列通道组态设置界面

参数说明：

- 通道

选择要设置的通道序号，通道数根据用户的配置而定，最多可以达到16路。

- 滤波常数

该记录仪采用多种数字滤波方法，如一阶滞后滤波法等，其主要功能是消除外界干扰，使采用信号更接近真值。滤波常量可设置范围为20～250，当设置为20时，滤波作用最弱，滤波常量越大，显示的测量值越稳定，但同时仪表的响应速度越滞后。默认为120。

- 输入类型

无纸记录仪采用万能输入模块，允许多种类型的信号输入，包括：

热电偶K、E、J、T、S、B、R、F2、WR25；铂热电阻Pt100、Cu50；标准电流信号0～10mA、4～20mA；标准电压信号0～5V、1～5V。

- 单位

无纸记录仪提供了丰富的单位选择，已有的单位如下表：

| 工程单位类别 | 工 程 单 位 符 号 |
| --- | --- |
| 温 度 | ℃，℉，K |
| 压 力 | Pa ，kPa， Mpa，bar，mmbar，mbar，mmHg，mHg，mmH20，mH20，kgf/m2 |
| 电 量 | UA，mA，A，KA，uV，mV，V，KV |
| 功和功率 | W，kW，MW，kWh，Wh，Nm，KJ |
| 频 率 | Hz，kHz，MHz |
| 百 分 比 | ％，‰，ppm，ppmO2，ppmH2，％O2，％LEL |
| 长 度 | Um，mm，cm，m |
| 热 量 | MJ，GJ |
| 质 量 | G，Kg，T |
| 流 量 | Kg/s，l/s，m³/s，t/s，kg/ min，l/ min，m³/ min，t/min，kg/h，l/h，m³/h，t/h |
| 其 它 单 位 | pH，RH，rpm，m/s，m/min，r/min |
| 特 殊 要 求 | 请在订货时说明 |

- 记录间隔

记录间隔指该通道采集并记录数据的时间间隔：从1秒－300秒。

- 线性补偿

仪表测量值和实际值的线性误差的补偿。比如，传感器安装位置和时间测量点的线性误差，传感器不同的线性误差，等均可以通过该设置来补偿。默认为0.0。

- 量程

当输入信号是“0-5V”或“1-5V”时，量程下限对应“0V”或“1V”，量程上限对应“5V”。比如压力传感器的测压量程是0-100MP，其输出是4-20mA，那么在输入端连接一个250欧姆的标准电阻，就是“1-5V”输入。把量程下限设置为0，量程上限设置为100.0，那么在该量程间，仪表做线性处理。

- 精度

无纸记录仪的精度为0～3位。标准电压、标准电流输入信号的最大有效范围为-3000～30000（精度为0时），小数点后最多可以设置3位（此时最大有效范围为-3.000～30.000）。

- 打印

仪表可外接微型打印机，OFF为关闭微型打印机，ON为打开。

- 增减

用户在修改参数过程中，比如修改量程上限，按按钮可以改变增减因子，增减因子有0.1、1.0、 10.0、100.0四档，比如当增减因子为100.0时，通过 或按钮修改量程将增减或者减少100.0。该功能可以使用户非常方便快速的修改各种参数。

通过  或  按钮可以改变光标反显位置，通过 或按钮可以修改光标反显处的数值。修改完毕后，把光标反显在 确定 选项上，按按钮，则所有修改数值生效。修改完毕后，如果把光标反显在 取消 选项上，按按钮，则所有修改无效。

彩色无纸记录仪的通道参数和报警参数全在通道组态里面。

当修改通道中输入类型、标准电压信号的量程范围时，仪表记录的历史数值将丢失，修改通道组态参数敬请慎重！！！

### 5.7.3报警组态

光标反显在 报警组态选项上，按键，即可进入报警组态设置，如图所示：

单色系列报警组态设置界面

报警组态参数包含报警类型、报警触点和报警回差。

- 报警类型

报警类型分为：上上限（HH）、上限（H）、下限（L）、下下限（LL）。

报警组态必须遵循的原则：

量程下限≤报警下下限≤报警下限≤报警上限≤报警上上限≤量程上限。

- 回差

当采样值在报警点附近波动时，仪表会不断进入和退出报警状态，这样输出触点会频繁跳动，导致外部连锁装置产生故障。无纸记录仪具有报警回差功能。可以避免这种情况。

报警回差示意图

对于上限和上上限报警，如报警限值设置为300，报警回差为2，当采样值大于300时，触点动作报警，当采样值减小并小于300时，触点依然处于报警状态，而直到采样值小于298时，触点才退出报警。

同样对于下限和下下限报警，如报警限值设置为100，报警回差为2，当采样值小于100时，触点动作报警，当采样值增大并大于100时，触点依然处于报警状态，而直到采样值大于102时，触点才退出报警。

- 报警触点

无纸记录仪提供了报警触点输出功能，报警触点是为仪表带继电器报警输出功能准备的。如果该仪表不带报警输出功能，那么所有报警触点均为关闭（OFF）状态。如果仪表带4个继电器报警输出，那么触点变化在OFF，1，2，3，4状态之间。仪表的报警规则如下图：

图1                                        图2

图1中：

时，01、02触点报警；

时，02触点报警；

时，不报警；

时，03触点报警；

时，03、04触点报警；

用户可以随意组合，如图2。

通过 或 改变光标反显位置，通过或修改光标反显处的数值。修改完毕后，把光标反显在 确定 选项上，按按钮，则所有修改数值生效。修改完毕后，如果把光标反显在 取消 选项上，按按钮，则所有修改无效。

用户在修改参数过程中，比如修改量程上限，按按钮可以改变增减因子，增减因子有0.1、1.0、 10.0、100.0四档，比如当增减因子为100.0时，通过 或按钮修改量程将增减或者减少100.0。该功能可以使用户非常方便快速的修改各种参数。

光标反显在取消或确定上，按按钮，界面返回组态菜单。

### 5.7.4通讯组态

光标反显在通讯组态选项上，按键，即可进入通讯组态设置，如图所示：

单色系列通讯组态界面

该界面显示通讯组态的参数。通过 或 按钮可以改变光标反显位置，通过或按钮可以修改光标反显处的数值。修改完毕后，把光标反显在 确定 选项上，按按钮，则所有修改数值生效。修改完毕后，如果把光标反显在 取消 选项上，按按钮，则所有修改无效。

通讯组态的参数有：本机地址、通讯方式。

- 本机地址

如以01作为本机地址，U盘数据转存时，保存在U盘中的文件名则为RECORD01（本机地址是02，则文件名是RECORD02）；通讯联网时，以便区别不同仪表。

- 通讯方式

无纸记录仪提供如下通讯方式：RS232、RS485、PRINT(打印)、USB（数据备份转存）。

RS232、RS485为串口实时传输，PRINT(打印)为串口实时打印。

### 5.7.4.1 串口实时传送数据

RS232, RS485通讯方式为串口通讯方式。当仪表与计算间距离在10米之内时，可采用RS232接口；当通讯距离在10米以外上且小于1000米时，可采用RS485接口。采样RS485接口时，必须外配两个转换模块。

RS232/RS485通讯方式可以实现实时传送数据功能。

当串口线路连接完毕，通讯方式选择RS232/RS485时，把光标放在 确定 上，按按钮，出现如图所示的界面。

波特率可以进行选择，其他参数均不可变化。

实时传送数据的时间间隔取决于每个通道的记录间隔。如果每个通道采样数据的记录间隔是一致的，那么这个记录间隔就是仪表实时发送数据的间隔；如果每个通道的记录间隔不一致，那么仪表取记录间隔的最大值，这个最大值即为仪表实时发送数据的间隔。

设置完串口参数后，串口必须为打开(ON)状态。再把光标移动到确定上，按下  键，仪表会自动发送数据给上位机数据管理软件。在开始传输之前，上位机数据管理软件的串口读取数据功能必须打开并处于就绪状态。否则会导致数据传输失败。

### 5.7.4.2 串口实时打印数据

如果用户选择的通讯方式为“PRINT”，通过外接微型打印机可实时打印数据。设置如下：

选择通讯方式为“PRINT”，确定以后出现图示界面：

打印间隔以分钟为单位，打印串口选择ON状态，再把光标移动到确定上，按下  键，仪表会间隔设置的打印时间通过微型打印机打印每个通道的测量值。

需要注意的的是，用户选择打印功能时，在通道组态中每个通道的打印功能也必须打开，如果某个通道的打印功能关闭，那么该通道的测量数据将不被打印。

打印出来的格式如图所示：

### 5.7.4.3 U盘转存数据

如果用户选择的通讯方式为“USB”，可以实现U盘数据转存功能。先把U盘插入usb接口，再按下按键，出现图示界面：

单色系列数据备份界面

如果数据转存顺利，转存完成时，将会出现图示的传输完成界面。按按钮即可返回通讯组态界面。U盘中就有一个“RECORDxx”的文件（文件后缀为bin、his等），其中“xx” 是无纸记录仪本机地址。

单色系列数据备份完成界面

如果出现传输失败界面，数据转存未能完成，原因查看“故障以及解决办法”。

彩色无纸记录仪的组态菜单中有数据备份选项，先把U盘插入usb接口，再选中数据备份之后即进入USB数据转存备份界面，如图所示：

彩色系列数据备份界面

1)当进入此界面时自动对连接设备进行检测，当仪表未检测到U盘时，显示为“未连接好”。请插好U盘以后再进行开始转存操作。

2)要用USB传输数据时，把光标移动到开始选项，按下确定按键即可开始传输数据。

3)传输完成后，U盘中就有一个“RECORDxx”的bin(或his)文件，其中“xx” 是仪表地址。系统组态中本机地址作为保存在U盘中文件名的后缀（本机地址是01，则文件名是RECORD01，本机地址是02，则文件名是RECORD02等）。

如USB状态显示为未连接好，请退出返回上一级菜单，待插好U盘以后（前面板翻盖下面的usb口），再进入数据备份界面，进行转存操作。

# 第六章 故障分析及排除

无纸记录仪发生故障时，用户先安装本手册内容正确操作，以下是用户在使用过程中常常碰到的一些故障，用户根据现象自行排除。

| 序号 | 现象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量误差非常大 | 1、当采用热电偶传感器时，如果冷端补偿不能真实反映冷端温度会产生误差。 | 使冷端补偿传感器环境温度和接线端子环境温度接近。 |
|  |  | 2、通道参数和设定的参数不一致或组态错误 | 对通道的“输入”重新组态 |
|  |  | 3、传感器不匹配（特别是热电偶种类繁多，比如组态参数设置的是K分度热电偶，用户实际接入的传感器却是其它分度的热电偶，导致误差。 | 用户确认传感器是否匹配 |
|  |  | 4、采用热电偶作为传感器时，热电偶和仪表之间的导线不正确 | 热电偶和仪表间的导线采用对应分度号的补偿导线 |
|  |  | 5、接线错误 | 对照检查端子接线 |
| 2 | 测量值出现少许线性误差 | 1、这是正常误差，可能是由于测量传感器，测量点，测量信号衰减等引起 | 通过通道组态中的线性补偿来修正。 |
|  |  | 2、使用传感器不是仪表出厂时设定的传感器或超出传感器的测量量程。无纸记录仪通道为万能输入，但是出厂时是按照购买合同校验某一种传感器和测量范围来校验以达到用户的测量精度。如果用户在使用过程中更换了传感器，则测量精度会有少量的误差。 | 建议用户在购买仪表时告知所使用的传感器类型以及测量范围。用户在使用过程中，如果要求精度非常高，建议不要更改传感器的类型。 |
| 3 | 数据无法传到U盘上 | 1、记录仪无法识别该品牌的U盘。 | 重新格式化U盘，格式为FAT或FAT32 |
|  |  |  | 建议采用公司配给的品牌U盘 |
| 4 | 按键反应不灵活，按几次才有反应。 |  | 1、对于那些不会产生突变物理量（比如温度）的通道，适当增加记录时间间隔。 |
|  |  |  | 2、确认某通道是否已经损坏 |
| 5 | 修改时间导致死机 | 1、实时时钟供电不足 | 更换纽扣电池 |
| 6 | 开机无显示 | 纽扣电池电量不足 | 更换纽扣电池 |
|  |  | 静电引起等原因。 | 后端板上GND端子接在大地上。 |
| 7 | 利用串口无法通讯 | 上位机数据管理软件无法接收到数据 | 串口线连接错误 |
|  |  |  | 通讯组态错误 |
| 8 | 记录仪测量值与其它仪表测量值相差较大 | 不同的传感器造成测量精度不同 被测点是否相同 被测点到两个仪表间的导线（或补偿线）是否相同 | 使用同种传感器 |
|  |  |  | 调整仪表中通道组态中的线性补偿值。 |