MS6310可燃气体探测仪

探测气体种类:

天然气，甲烷（沼气），乙烷，丙烷，丁烷，丙酮，酒精，氨气，氢气，汽油蒸汽，硫化物，有机溶剂蒸汽，烟雾，油漆稀释剂，石脑油，易挥发工业溶剂。

功能描述：

- 快速识别和确定可燃气体泄漏位置

- 手动调节灵敏度

- 高灵敏度

- 可见声光告警

重要提示：

- 请在纯净空气中预热后再使用。

- 当绿灯闪烁时，请及时更换电池。

- 不用时请及时关机，以免耗尽电量。

主要参数:

- 分辨率：50 ppm（甲烷）

- 告警范围：10%—40% LEL

- 响应时间：< 2S  (40% LEL)

使用方法：

- 红灯：探测告警指示

- 绿灯：电源指示和电源低压告警指示

- 在纯净空气中，按下电源键开机，绿灯亮。

- 顺时针旋转旋钮调至最低灵敏度处，等待至少2分钟预热。

- 备注：预热过程中红灯会不间断闪亮，伴随告警声，这是由于传感器没有稳定下来造成的，不用理会。

- 预热后，逆时针旋转旋钮回调至临界报警点，此时探测灵敏度最高。红灯不亮，不告警，允许红灯偶尔亮，不影响仪表性能。

- 单手握紧仪表，此时不能再调节旋钮，使传感器慢慢靠近被测气体。当探测到一定浓度可燃气体时，红灯闪烁，伴随告警声，浓度越大，告警越强烈。

- 探测完成后，把旋钮顺时针调至最低灵敏度处，按下电源键关机，绿灯灭。

规格属性：

- 工作温度：0~50℃

- 工作湿度：10~90%(不结冰)

- 长×宽×高：172×70×46 mm

- 供电方式：4节1.5V/AAA电池

- 重量：330g(含电池)