NIKON SMZ800显微镜技术规格

采用人体工效学设计，追求操作的舒适感；观察性能优异、系统可扩展性强；性能价格比高。

性能特点：

SMZ800采用了人机学设计，改善了操作者的工作姿势，减少长时间观察时的疲劳。同时提供了超强的光学性能，多种功能的附件，从而使得用户可以用比较低的价位就可以满足实验的要求。

1.选件
通过反射荧光附件，用户可以轻松地对活细胞的荧光进行观察（比如GFP）。采用12V/150W光纤照明的同轴照明光路，为整个标本的表面提供了明亮而均匀的照明。特有的OCC (Oblique Coherent Contrast斜射相干对比) 照明方式可以大大增强低反差样本的对比度，可以观察到1/30波长的相差。

2.拍照和监控
数码相机或摄像机可以通过分光光路和照相接口安装到显微镜上。P-IBSD 分光光路有两个照相端口。后端口提供0%, 50%, 100%一共3档分光量, 而侧端口提供 0% 和50%一共2档分光量。P-IBSS 分光光路的侧端口提供 0% 和 50%一共2档分光量。

3.6.3:1 变倍比
SMZ800的平行光路系统提供了6.3:1的变倍比，从1X到6X。总放大倍数 (和目镜与物镜相关) 从 5x到425x。

4.各种光学配件
从经济型的消色差物镜到高端的复消色差物镜，到1X人机学调焦物镜，一共有8款物镜可供选择。

5.20°倾角目镜筒
标准目镜筒的倾角是20°, 这样用户可以直着腰进行操作，减少了长时间操作时颈，肩，背等部位的疲劳。

6.优化的眼点位置
采用可倾斜目镜筒，眼点高度最大可以调节157mm (6.2")。目镜可以摆动到180° 。目镜倾角可以在0°到30°进行改变。
尼康开发了一款新的人机学物镜 (Plan 1x ERGO) 最大可以伸缩40mm (1.6") ，可以在不改变工作距离或放大倍数的前提下让用户选择一个最佳的眼点位置。当使用低眼点目镜的时候，可以在透射光底座插入一个中间镜筒，保证舒适的观察姿势。此外，还有眼点提升配件可供选择。

7.大面积流线型底座
底座操作面很大，方便对样本进行处理。此外，底座边缘还设计了平滑的倒角，用户可以把手臂放在舒适的位置。

8.透射底座，带大直径玻璃台面
透射光底座的玻璃台面变得更大。这样，大的培养皿可以在上面轻松滑动，可以更方便的观察到外围的样本，也可以把手靠在上面减少疲劳。新的透射光底座 C-DSD, C-DSS, 和 C-BD, 都有内置电源，节省空间。微调旋钮在底座前端，更方便操作。C-DSD 可以提供斜射相干对比Oblique Coherent Contrast (OCC) 照明方式，观察物色透明标本效果更好。C-BD 采用了7面镜，可以有效减少1/5的杂散光。

9.功能扩展

有多种机身（支架）可供选配，同轴粗微调机构便于调焦；有多种照明装置可供选配；还有显微摄影装置等多种选配附件可供选配，系统可扩展性强。

技术参数：

|  | SMZ800 |
| --- | --- |
| 光学系统 | 平行光路变焦系统 |
| 总放大倍率 | 5X-425X |
| 目镜筒 | P-BT型标准双目镜筒：P－BTL型可倾式双目镜筒；P－BERG型可倾式双目镜筒 |
| 目镜倾角 | 20º（标准双目和低眼点双目）；0º－30º（可倾式双目） |
| 瞳距调节 | 48－75mm英寸 |
| 目镜（屈光度调节） | C－W10X(F.N22)；C-w20X(F.N.12.5);C-W30X(F.N.7) |
| 变焦范围 | 1X-6.3X |
| 变焦比 | 6.3:1 |
| 物镜 | P-Plan Apo 0.5X,1X;P-ED Plan 1.5X,2X;P-Plan1X;P0Achro 0.5X;P-ERG Plan |
| 照明系统 | 1XERGO*(*接在SMZ1000上时，变倍放大率大于1X）P－ICI2同轴落射 明器（12V－100W卤灯）（中间倍率为1.5X）；G－LS型 6V－10W照明器（带绕形支 臂或G－ELA绕形支臂）；C－DSLS型6V－20W照明器（带绕形支臂）；C－FPS型荧光 环形照明器；G－FIR型光纤环形照明器（12V－100W卤素灯）；C－FID光纤分叉照明 器（12V－100W卤素灯）； |
| 底座 | C－PS聚焦底座；C－PSC聚焦底座了；C－DS透身底座S；C－PS160平板底座；C－DSS透射底座；C－DSD透射底座；G－BD明/暗视场透射底座；P－THS教学头 底座；带载物台的厚底座 |