NBM－550电磁辐射分析仪  德国

◆从高频到微波的超宽频率范围

* 频率从 100 kHz － 60 GHz的三维各向同性测量探头（无方向性）

* 图表显示的易于阅读的测量结果

* 自动识别探头参数，易于操作

* 可存储5000个测量数据可选功能

◆可选功能

* 定位场强值可通过GPS系统自动存储和接收

* 声音注释功能仪器介绍

◆ 仪器介绍

宽频场强仪NBM－550是NBM－500系列中的一套，它能准确测量非电离辐射。探头覆盖了从长波到微波辐射的所有频率，通过配备不同类型的探头可以测量电场、磁场强度。单向频率响应探头("单向探头")以及其他类型探头，在实地评估场强的基础上可应用于人类安全标准。这些探头均需通过校准，并且内置探头和校准参数。因此他们可以使用于任何没有校准的NBM-500系列仪器上。

◆仪器应用

NBM-550是用来评估人类安全，尤其是可能存在高电磁场强度度的工作环境的测量工具。例如：

* 公共安全规定的场强测量

* 安全区域的评估

* 测量和监测广播、雷达等设备周边的场强

* 测量手机基站和卫星通信系统的场强是否符合安全标准 限值

* 工业领域的环境场强测量，例如焊接设备，高频加热、回火、干燥设备

* 保护使用产生高频辐射的医疗仪器的人员

* 电磁兼容性的测量

◆仪器特点

Narda宽频测量仪NBM-500适合于现场使用。其特点如下，即使在困难的操作条件下，仍能确保显示结果准确简明快速。

- 显示和操作

* 图形用户界面与语言选择

* 单色液晶背景，在强光下仍能轻松读取

-  结果显示与评估

* 5种结果显示方式：实时值(Actual)；最小值(Min)；最大值(Max Hold)；平均值(Average)；最大平均值(Max Avg)

* 历史记忆模式可连续存储8小时的测量结果和谱图

* 单位选择：当使用非计权探头时显示V/m、A/m、mW/cm2、W/m2；当使用计权探头时显示限值百分比

* 内置公众安全标准限值，实地测量结果可直接显示为“百分比标准”

- 自动调零，校准数据的应用

* NBM探头类型的自动识别以及校准参数的使用

* NBM探头类型的自动识别以及校准参数的使用

* 可选时间间隔的全自动调零

* 校准提醒功能可让用户选择适当时机进行校准

- 特殊评估

* 最多30分钟的时域平均

* 离散或连续的空间平均

- 报警功能

* 用户可自定义报警限值

* 带报警的热源追踪功能

- 操作

* 用户自定义设置便于仪器的使用

* 用户可选择自动开关机功能以节省电量

* 保持按钮可以“冻结”显示结果，便于用户读取

* 锁键盘功能防止意外操作

- 远程控制

* NBM-TS PC软件可以对测量进行远程控制

* 通过USB接口或光纤连接PC

*使用光纤连接探头可以使测量更加方便自由。把NBM-520当作探头延伸柄使用，NBM-550具有数据传输控制功能，使得NBM-550远程控制对环境测量不会有任何不良影响。

- 结果存储和评估

* 可存储5000个数据

* 可存储外部输入数据 (例如连接里程表r)

* 定时存储数据 (例如长期监测)

* 截图下载需使用” NBM-TS” PC文档软件，方便数据管理和进行评估

◆可选功能

* 嵌入式GPS接收器自动存储坐标数据

* 条件存储：当测量数据超过阈值

* 音频记录文件，需有麦克风，耳机输出，传输至电脑。

◆电脑软件

功能全面易于使用的 “NBM-TS” PC软件 (标配)有以下功能：

* 结果传输至电脑

* 管理数据库

* 结果评估

* 管理仪器功能配置

* 硬件升级

* 远程控制监测

◆参数

| NBM-550 |  |
| --- | --- |
| 显 示 |  |
| 显示类型 | 单色液晶 |
| 显示尺寸 | 10cm (4“), 240 x 320 点 |
| 背景光 | 白色，照明时间 (关, 5s, 10s, 30s, 60s, 持续) |
| 更新速率 | 图表200 ms, 数据400 ms |
| 测量功能 |  |
| 单 位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (标准限值的) |
| 显示范围 | 0.0001～9999，4位数字，可选择可变或固定模式 可变 固定 0.01 V/m to 100 kV/m 0.01 to 9999 V/m 0.027 mA/m to 265.3 A/m 0.0001 to 265.3 A/m 0.265 µW/m2 to 26.53 MW/m2 0.0001 to 9999 W/m2 0.027 nW/cm2 to 2.653 kW/cm2 0.0001 to 9999 mW/cm2 0.0001 % to 9999 % 0.0001 to 9999 % |
| 结果类型 (三维全向, RSS) | 实时值, 最大值, 最小值, 平均值,最大平均值 |
| 结果类型 (X-Y-Z型) | 实时X值, 实时Y值, 实时Z值 (要求具有单轴的探头) |
| 时间平均 | 选择平局时间, 4 s to 30 min (2 s 间隔) |
| 空间平均 | 离散或连续 |
| 多位置空间平均 | 最多24个点的空间平均,存储每个点或总值 |
| 历史纪录模式 | 图形化显示结果所对应的时间 (2 minutes － 8 hours) |
| 修正频率 | 1 kHz－100 GHz或关闭 (直接输入频率或在校准点之间) |
| 敏感区域搜寻 | 可听声场强渐增或渐少过程 (结果类型即时或最大) |
| 报警功能 | 2kHz 报警 (4 Hz 循环), 可调整限值 |
| 定 时 | 预设开始时间: 最多24小时或立即开始 持续时间：最多100 h 间隔时间：1s ～6 min (间隔11s) |
| 结果存储 |  |
| 物理存储 | 12 MB闪存记录测量结果和音频文件 |
| 存储容量 | 最多5000个数据（包括仪器设置，时间和GPS数据） |
| INTERFACES |  |
| 接 口 |  |
| 远程控制 - USB - 光纤 | 通过USB或光纤RS232接口（可选） 串行,全双工,460800波特(虚拟串口),多针连接器 串行,全双工,460800波特,无奇偶 |
| 耳 机 | 3.5 mm TRS, 16 欧姆, 只适用于音频录制 |
| 外部仪器 (用于结果存储) | 利用多针连接器.接口连接器BNC电缆 |
| GPS接收器 | 利用多针连接器; GPS接收机可提供一个选择接口电缆 |
| 探 头 | 即插即用自动检测,使用所有NBM系列探头 |
| 可选功能 |  |
| 条件记录 |  |
| 记录条件 | 可选： - 超过限值: 当测量超出可调限值时存储结果 - 超过可调限值: 当测量高于或低于可调限值时存储结果 |
| 测量范围 | 可选： （当测量条件可信）存储所有数据，例如以5Hz的速率存储第一和最后一个数据 |
| 音频记录 |  |
| 麦克风 | 麦克风位于仪器顶部附近narda标识处 |
| 记录条件 | 记录时必须确定监测条件 |
| 记录时间 | 每个声音文档最多存储30 s。音频文档可记录和结果相关的数据 |
| 记录格式 | 8-bit PCM, WAV 格式存储(约240 kbyte/ 30 s) |
| 输 出 | 耳机输出(可调整输出条件)或通过NBM-TS PC软件 |
| GPS定位 |  |
| 接收类型 | 12个卫星频道追踪， DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 兼容 |
| 位置数据显示 | 纬度(Lat)和经度(Long)，单位选择： DMS (度数, 分钟, 秒)/ MinDec (十进分钟)/ DegDec (十进制度数) |
| 测量系统 | WGS84/ NAD83 |
| 位置精确性 | < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可显示高精度模式 |
| 更新速率 | 1s |
| 接收器尺寸/重量 | 直径61 mmx 高度19.5 mm / 62 g |
| 接收器安装 | 可在仪器下部安装三脚架 |
| 通用说明 |  |
| 推荐校准周期 | 24个月 |
| 电 池 | 镍氢可充电电池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh, |
| 运行时间 | 20小时 (关闭背景光, 没有GPS) 12小时 (常开背景光，没有GPS) 10小时 (连接GPS接收器, 关闭背景光) |
| 充电时间 | 2小时 |
| 电量显示 | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) |
| 温度范围 操作 保存 | -10 °C to +50 °C -30 °C to +70°C |
| 湿 度 | 5 to 95%,无冷凝 ≤29 g/m³ 绝对湿度 (IEC 60721 -3-2 class 7K2) |
| 尺寸 (高x宽x直径) | 45 x 98 x 280 mm (无探头和GPS接收器) |
| 重 量 | 550 g (无探头和GPS接收器). |
| 附 件 | 硬质箱，充电器, 充电电池, 肩带, 微型三脚架，NBM-TS软件，操作手册, 校准证书, USB接口线 |

订购信息

| NBM-550 | 型号代码 (P/N) |
| --- | --- |
| Narda NBM-500 宽频场强测试仪, 包括： - NBM-550主机 (2401/01) - 硬质箱，可放置主机和4个探头(2400/90.06 - 充电器, 9VDC, 100V-240VAC, 万能连接头 (2259/92.06) - 肩带, 1 m (2244/90.49) - 微型三脚架, 0.16m,绝缘 (2244/90.32) - 电缆, NBM-550 USB接口, 2m (2400/90.05) - 软件, NBM-TS, PC传输 (2400/93.01) - 手动操作 NBM-550 - 校准证书 | 2400/101 |
| 不包括探头 |  |
| NBM-550的可选配置: GPS,音频录制器, 条件记录器 包括: GPS接收器, GPS安装件, 耳机, 选择键 | 2401/40 |
| 探头 |  |
| 探头 EF0391,电场, 100 kHz – 3 GHz, 三维全向 | 2402/01 |
| 探头 EF1 891,电场, 3 MHz – 18 GHz, 三维全向 | 2402/02 |
| 探头EF5091,电场, 热偶极子, 300 MHz – 50 GHz, 三维全向 | 2402/03 |
| 探头EF6091,电场, 27 MHz – 60 GHz, 三维全向 | 2402/04 |
| 探头HF3061, 磁场, 300 kHz - 30 MHz, 三维全向 | 2402/05 |
| 探头HF0191, 磁场, 27 MHz – 1 GHz, 三维全向 | 2402/06 |
| 探头EA5091, 计权电场探头, FCC for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维全向 | 2402/07 |
| 探头EB5091, 计权电场探头, IEEE for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维全向 | 2402/08 |
| 探头EC5091, 计权电场探头, SC6 Canada for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维全向 | 2402/09 |
| 探头ED5091, 计权电场探头, ICNIRP for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维全向 | 2402/10 |
| 附件 |  |
| 测试信号发生器, 27 MHz, 手持 | 2244/90.38 |
| 三脚架, 无感应, 1.65 m，背包 | 2244/90.31 |
| 三脚架延伸杆, 0.50 m, 无感应(2244/90.31) | 2244/90.45 |
| 手柄, 无感应, 0.42 m | 2250/92.02 |
| 同轴线缆,多针 / BNC for NBM-550, external trigger, 2 m | 2400/90.04 |
| 双工光纤(1000 ìm), RP-02, 2 m | 2260/91.02 |
| 双工光纤(1000 ìm) ,RP-02, 20 m | 2260/91.03 |
| 双工光纤 F-SMA to RP-02, 0.3 m | 2260/91.01 |
| 光/电 转接头, RS232, RP-02 / DB9 | 2260/90.06 |
| 线缆适配器, USB 2.0 - RS232, 0.8 m | 2260/90.53 |

北京中西远大科技有限公司

联系人：张卫卫

手机：18910282269

联系电话：010-51798242/51799010/11/12

传真：010-51799101