DONG  GUAN  KEDI   INSTRUMENT CO.,LTD      ISO9001 NO.AJA00/2053

總公司：台湾桃园县八德市广兴路188号

東莞聯絡處：東莞市寮步镇泉塘中星工业区

TEL：0769- 88061043 /22316290                   FAX：0769-88904536

Http//www.dgkedi.com                            EMAIL:kedi881224@163.com

品名 ：精密型盐水喷雾试验机

KD-60                  KD-90

一、实验空间：600*450*400（L*W*H）mm        900*600*500（L*W*H）mm

二、外箱尺寸:                       以实物为准

三、电源：220V单相       2 KW        50/60HZ

四、材料：

- 试验室采用P.V.C聚氯乙烯板（德国），厚度5mm，耐温达80℃

- 试验室密封盖采用压克力耐冲击板（德国），厚6mm。

- 试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。

- 饱和空气桶耐高压保温效果最佳。

- 试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方面完全一致，试验片放置数量多。

五、CNS.JIS.ASTM规格，可设定式恒温控制

（A） 盐水喷雾试验：NSS , ACSS

（1）试验室：35℃±1℃

（2）饱和空气桶：47℃±1℃

（B） 耐腐蚀试验：NSS , CASS

（1）试验室：50℃±1℃

（2）饱和空气桶：63℃±1℃

六、空气供应系统：空气压力为1kg/cm2 分两段式调整

第一段为大略调整，第二段为精密调整

七、喷雾方式：

- 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准。

- 喷嘴：采用特殊玻璃（有机玻璃）喷嘴制成，使用时间可达6000H以上，可调整喷雾量之大小及喷出角度。

- 喷雾量：喷塔设置在实验室中间，使落雾均匀，可调试1-2ml  80cm2/hr（16小时平均量）

八、加热系列：采用直接加热方式，升温速度快，减少待机时间，当温度达到ON/OFF切换，温度精确，耗电量少。（电热管为钛合金材料）

九、控制系统

- 试验室温度控制器0-99.9℃,液晶数字显示具有PID自动演算，控制误差±0.3℃    1只

- 饱和空气桶温度控制器0-99.9℃，液晶型数字显示具有PID自动演算，控制误差±0.3℃   1只

- 加热槽液体膨胀安全温度控制器0-120℃   1只

- 饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器0-120℃ 1只

- 数位显示时间控制器0.1s-99990hr      1只

- 累时器0-9990hr                      1只

- 翘板照光式押扣开关，可连续押扣20000次

十、加水系统：采用加水补充系统，水位过低时自动补充。

十一、安全保护装置：

- 低水位时，自动切断电源装置

- 超温时，自动切断电源装置

- 附安全警示灯装置

十二、内装品：                  KD-60              KD-90

（A） L型置物架               □ 4支             □ 6支

（B） 标准量筒                □ 1支             □ 2支

（C） 温度指示针              □ 2支             □ 2支

（D） O型置物架               □ 8支             □ 8支

（E） 收集器80cm              □ 1支             □ 2支

（F） 玻璃喷嘴                □ 1支             □ 1支

（G）试药氯化钠（NACL）500克  □ 2瓶             □  2瓶

（H） 除雾系统                □ 1 组             □ 1组

（J） 操作说明书              □  1份            □ 1份

此图片以作参考