技 术 协 议

编号：

项目名称：     PTI816 ICT在线测试仪

甲方名称：

乙方名称：

签订时间：

签订地点：

目    录

- 总则

- 甲方购买仪器装置的技术要求

- 仪器的交货、保修、安装调试及验收

- 培训及技术支持

- 其它事宜

附件：在线测试仪主要技术指标及参数

电控板ICT在线测试仪技术协议

- 总则

2012年03月21日，                               （以下简称乙方）代表与********（以下简称甲方），就甲方购买在线测试仪（简称ICT），用于电控板的生产检测，以及就在线测试仪的技术规格和标准配备、安装、调试、验收与人员培训、售后服务等系统工程进行商谈，达成以下有关协议：

甲方向乙方购买电控板在线测试仪  台。

- 甲方购买仪器装置的技术要求

- 甲方从乙方购买的所有仪器，应是全新的运行可靠、操作安全的装置。乙方应对其质量、精度、安全性、外观涂装、使用寿命等技术性能指标负责。

- 每组测试时，每组的针号范围可不连续自定义，便于制作针床。

- 乙方提供的ICT操作界面友好，WIN2000/XP全中文简体操作系统，运行稳定，安全可靠。

- 乙方提供的ICT安装空间小于或等于：长1000mm×宽800mm×高1600mm。

- 输入电源：AC220V±10% 50Hz±5%；功耗≤800W；气压为 0.4MPa-0.8MPa；静电接地。

- 最大可测尺寸：长500mm×宽390mm×高140mm。

- 标准配置320点，可扩充4096点。

- 随仪器配送一套ICT测试针床，对应产品的制作针床所需相关资料由甲方提供，针床与ICT同时交付甲方。

- 具备开路/短路分组测试，测试速度1000点/秒。

- 具备有板检测功能，并配备面对面光电保护功能，给予操作者最大限度的安全保护。

- 超强的兼容性，市场各主流ICT机型治具（针床）、程序均能自由兼容和转换。

- 具备恒源源、信号源频率、源电阻、并联/对地电容、开关电阻等自动校准功能。

- 具备密码保护功能：数据管理员、工程师和操作工三个级别，使数据管理安全可靠。

- 具备数据统计功能：采用数据库管理，方便数据的存取和统计，能提供数字、图表、曲线等丰富的统计功能，提供改进工艺和质量管理的可靠数据。

- 具备全自动放电功能：对电路板或部件进行测试前后的放电，以保护系统及被测产品安全。

- 具备完善的自检功能：可对AC、DC、通道板、信号板、I/O卡等进行检查，保障工作前设备处于良好状态，并方便设备维护。

- 具备条码输入功能：将PCB的编号用条码扫描，可以存储测试结果，为生产或维修管理提供数据。（扫描枪需另外单独配送）

- 具备绝缘测试、两针法及四针法电阻测试技术，二针及三针极性电容测试技术，电感测试、跳线测试、PN结测试、二三极管测试、光耦测试、IC测试、电位器测试、继电器测试、可控硅测试、场效应管测试、变压器测试等功能；必须100%测试出下列参数，但不仅限于这些参数：

a. 电阻器 ：超出设定误差范围； 缺件

b. 电容器 ：超出设定误差范围；缺件

c. 二极管 ：正向电压；缺件

d. 晶体管 ：B-E电压，B-C电压

e. 集成电路 ：引脚间短路

f. 继电器 ：连通性检测

g. 电感器 ：超出设定误差范围；缺件

- 具备灵敏的电压感应技术（TEST JET技术），可测试IC引脚漏焊开短路、接插件等。

- 具备Broad View待测板图形显示功能，实时显示故障点，具备探针查找功能及探针接触检查功能，方便故障元件的查找，且具备故障打印功能。

- 产品技术指标以双方商定的技术参数为准（附后），技术资料中未涉及到的相关技术规格及配置要求应满足出厂规格书；乙方对未向甲方说明清楚造成产品不配套而不能正常使用的后果负责。

- 甲方人员按仪器装置规格说明使用时，仪器装置应保证正常、安全、可靠地运行工作。

- 测试系统的计量单位必须符合国家及国际法定计量单位，安全要求符合GB4793.1-1995的规定。

- 在合同签约后，乙方向甲方随产品提供如下正式资料及附件：

合格证书、设备主要技术指标。

- 仪器的交货、保修、安装调试及验收

- 仪器交货与保修

- 乙方向甲方提供的仪器，其中包装应防潮、防震，安全符合公路运输之要求。

- 乙方提供的仪器其装置、附件、备件及外观涂装应完好，数量与要求一致。

- 乙方负责发货到甲方指定地点（乙方承担运费）。

- 乙方提供的仪器在正常使用条件下，保修期为壹年（自购买之日起）。

- 保修期内甲方提出维修时，乙方在48小时内应提出处理意见，并及时提供免费保修服务，同时更换存在故障隐患的部件。

- 保修期后，乙方提供终身维修服务及技术支持，对于甲方提出的维修服务请求，乙方应在48小时内提出解决故障方案并到现场组织实施，只收取材料费和技术服务人工成本。

- 仪器装置的安装调试

仪器装置的安装调试由乙方负责，安装调试过程中损坏的零部件由乙方配备，因仪器质量问题造成的仪器、部件损坏及人身伤害由乙方负责。

- 验收程序

- 仪器验收：

甲方严格按照技术协议及其附件内容和说明书进行现场实测初步验收，经甲、乙双方代表签字认可。

经验收合格后，，若无质量及其它性能问题，甲方依照本协议的技术要求内容进行最终验收。

如由于乙方的责任，仪器按上述规定验收不合格，甲方有权选择退货或扣罚供应商货款。若选择退货，则甲方不支付任何货款，退货产生的责任及费用均由乙方负责，且供应商必须在确定退货后2周内无条件退回甲方已支付的预付款并拆走仪器；若甲方选择扣罚供应商货款，则每一条不合格项扣罚2%的货款，完成扣款确认手续后办理仪器验收，所扣货款在支付仪器验收款时扣除，仪器保修期及质保金按原合同规定执行。

2）验收地点：甲方生产现场。

3）乙方应积极配合并保证甲方的验收和使用确认工作顺利进行。

4）验收所用被测产品及装置、标准计量仪器由甲方提供，测试结果以甲方测试结果为准。

5）在仪器安装调试期间乙方交通食宿费用自理。

- 培训及技术支持

- 由乙方在甲方工作现场对甲方操作及技术人员进行日常操作、维护的免费培训。

- 培训内容：仪器的日常操作、常见故障、维护保养。

- 培训具体学时，由双方商定。

- 在验收和培训中，乙方有责任指导甲方人员熟悉和掌握提供的仪器装置，对甲方人员提出的问题有责任及时解答。

五、其它事宜

1、 乙方在收到甲方订单3周后提供设备并安装调试直至正式投入使用。

2、 本技术协议一经双方当事人认可，双方法人或责任代表签字后，与商务合同同时生效，具有同等法律效力。本技术协议的影印件与原件同等有效。

3、 技术协议或修改或补充仍需双方当事人协商和签字，双方确认签字后修改和补充协议以及附件与本协议具有同等法律效力。

4、本协议执行过程中，如乙方提供的资料、文件、技术等涉及侵犯第三方专利而引起的纠纷应由乙方承担全部责任。

5、 在执行技术协议过程中，若出现争议应本着友好合作的精神进行协商解决。若协商解决不成，则有权按国家法律请提发生地的法律机关进行仲裁。

如果甲方发现乙方缺少仪器所必须的零部件及其附属装置，乙方应无偿补齐。

乙方代表：                        甲方代表：

日期：                            日期：

附录：电控板在线测试仪主要技术指标及参数

- 技术参数：

- 测试点数

配置点数： 320 点

最 大（单机笼）： 1792点

开关板：64点/块，  1 块，类型  RELAY

- 开路/短路

测试方法：分组扫描

编程方法：自动学习

测试阀值： 5Ω～20Ω～80Ω

测试电流 ： ≤10mA

测试速度： 1000点/s （全开路）

- 元器件

测试电压：－10V～＋50V

测试电流：0.1uA～50mA

电阻测试

测 试 范 围：0.1～40M

激 励 电 压: 0～2.5V(可 编 程)

激 励 电 流：0.1uA～50mA

精度为电阻元件独立测试下的精度值，计算精度应先减去测试系统导线电阻。

两针法测量：

| 测试范围 | 精度 | 测试时间 |
| --- | --- | --- |
| <100 | ±(2%+0.5) | 1 ms |
| 100 ~ 500K | ±3％ | 2 ms |
| 500K~5M | ±3％ | 5 ms |
| 5M ~ 40M | ±5％ | 20 ms |

四针法测量：

| 测试范围 | 精度 | 测试时间 |
| --- | --- | --- |
| <1 | 分辨到10m | 2 ms |
| 1 ~1K  | ±1% | 2 ms |

电容测试

测试范围：5pF～40mF

激励电压：100mV～500MV(可编程)

激励频率：100HZ～1MHz

激励电流：0.01uA～10mA

精度为电容元件独立测试下的精度值，计算精度时应先减去系统分布电容

| 测试范围 | 精度 | 测试时间 |
| --- | --- | --- |
| 5p ~ 10nF | ±（5%+0.5p） | 2 ms |
| 10nF ~ 1uF | ±3% | 4 ms |
| 1uF ~ 1mF | ±4% | 10 ms |
| 1mF ~40mF | ±5% | 15 ms |

电感测试

测 试 范 围：1uH～250 H

激 励 电 压: AC 0～2V

信 号 频 率：100HZ ~ 1MHz

| 测试范围 | 精度 | 测试时间 |
| --- | --- | --- |
| 1uH~100uH | ±（5%+0.5H） | 7ms |
| 10uH~250H | ±5% | 2 0ms |

其他测试

| 项 目 | 范 围 | 精 度 |
| --- | --- | --- |
| 电 压 | 0V-50V | ±（1%+10mV） |
| 跳 线 | 1Ω～80Ω可设定 |  |
| PN结正向导通特性 | 0～5 V |  |
| 二 极 管 | PN结曲线测试、正反向压降测试 |  |
| 稳 压 管 | 0～50V， |  |
| 频率测试 | ≤100MHz， | ±(0.1％+1Hz) |
| 晶体管导通测试 | 250mV～10 V 激励电流10mA |  |
| 晶体管β值测试 | β值 1～1000，≤10mA驱动电流 | ±5% |
| 多管脚器件 | 光电藕合器、场效应管、可控硅、电位器、继电器、接插件等 驱动电流0～50mA 驱动电压0～10V |  |
| 电容极性 | 三针测量，金属外壳， 1uF～40mF |  |
| 电压感应测试 | IC管脚开路 |  |
| 功能测试 | 电压、电流、频率、脉宽、 IC逻辑、霍尔元件等可定制 | 选件 |
| 自动放电功能 （测试前，双针或全板放电） | ＜15V |  |
| 绝缘测试 |  |  |

隔离测试

隔离方法：自动/人工设置

隔离点数：最多5点/步

隔离电流：100mA，

- 配置要求：

- 规格说明：

- 电源：电源电压：AC. 220 V（±10%），电源频率：50Hz±5%

- 环境：温度：10℃～35℃，相对湿度：30%RH～80%RH

- 供气条件0.4MPa～0.6MPa，气缸最大承受压力：1Mpa。

- 功耗：400W。

- 重量：175kg

- 安装空间：1000mm（长）×800mm（宽）×1600mm（高）

- 安全要求：产品的安全要求符合GB4793.1－1995的规定

- 接地：静电接地

- 气动头（直压式）

- 最大行程：	150 mm

- 标准针床尺寸：  380mm（长）×310mm（宽）× 218mm(高)

- 最大可测尺寸：  500mm（长）×390mm（宽）×140mm（高）