个人剂量测量仪，个人剂量报警仪,个人剂量仪 型号：HAD-8108

概 述

HAD-8108型电子个人剂量计，主要探测X、γ和β辐射，可以给出直读剂量当量Hp(10)(深层/全身)和Hp(0.07)(浅层/皮肤)的剂量数值。它结合了强大的辐射测量性能和先进的软硬件，符合IEC1283，IEC1526，ANSI13.11，13.27和

42.20等标准。适合于单独作为剂量计使用或者作为综合剂量管理系统的组成部分使用。

功能

l 出色的X、γ和β辐射响应

l 可设置剂量和剂量率报警阈值，并可设置声音报警

l 存储剂量记录、警报记录等，无电池数据可保持10年

l 短期储存Hp(0.07)、Hp(10)的数据，可根据需要定期更新

l 数据时间间隔可以设定，存储最小间隔1s

l 在20cm距离，报警发声器满刻度能达到97分贝

l 通过功能键可查看工作参数

l 具有自检功能，对故障可以判别并提示，如探测器、电压不足等

l 通过蓝牙通讯及读出装置，可以输出以记录时间间隔为单位的累计剂量趋势

特点

v 灵敏度高、线性好、动态范围宽

v 自检及自诊断功能完善，维护简便

v 体积小巧，结构紧凑，适应便携应用

v 报警方式多样，声、光、震动任意组合

v 抗电磁干扰能力强

v 结构坚固防护好，防水防尘防震

v 符合GB/T 13161-2003《直读式个人X和γ辐射剂量当量和剂量当量率仪》和ANSIN42.20-2004、IEC1238，IEC1526，JJG393-2003标准

主要参数指标

v 探测器：Si半导体

v 剂量范围：0Sv~>16Sv

v 剂量率范围：0Sv/h~>4Sv/h. 自动调整

v 能量响应：

光子：Hp(10)137Cs

±50%15keV~17keV；±20%17keV~1.5MeV；

±30%1.5MeV~6MeV；±50%6MeV~10MeV；

光子：Hp(0.07)137Cs

±30%20keV~6MeV；±50%6MeV~10MeV；

β：Hp(0.07)90Sr/90Y±30%250keV~1.5MeV；

v 角响应：

Hp(10)137Cs（±20%~±75）；

Hp(10)241Am（±50%~±75）；

Hp(0.07)90Sr/90Y（±30% ~ ±55°）；

v 精度：Hp(10)137Cs ±10% ；Hp(0.07)90Sr/90Y ±20% ；

v 剂量率线性：Hp(10) 137Cs:±10% <0.5 Sv/h  ；±20% 0.5 t~1 Sv/h；

±30% 1 ~2 Sv/h； ±50% 2~4 Sv/h ；

Hp(0.07)90Sr/90Y±20% <1 Sv/h；

v 电源：7号1.5V碱性电池2节

v 尺寸：93mm×58mm×22mm

v 重量：100g。

v 工作温度：-30℃～+70℃；

v 工作湿度：＜95%R.H

v 防护等级：IP54