数字风速仪/热球式风速仪 型号:TY-2050/2010

用途 TY-2050/2010 数字风速仪是用于测量风速的袖珍型测量仪，该仪器广泛用于环保、劳动卫生、体育、科研、公共场所及农业等方面的采暖通风、室内环境、超净间、设置在风洞内的模型试验、管道内的风速压力测试、空调检修及能力试验、地铁隧道的通风检测、工厂生产监测、建筑劳动作业现场环境卫生管理、空气调节等。该仪器小巧，便于室内及室外使用。 3．简介 TY-2050/2010 数字风速仪是一种热球式风速仪，本仪器由探头和电路二部分组成，探头经过导线连接到主板上，测量时将探头直接暴露在空气中，气流的变化而影响到探头阻止的变化，从而使主板的电流发生变化，经过增益和逻辑处理后，显示为当前的风速值，由液晶直接显示出来。该仪器采用集成电路设计，具有灵敏度高、体积小、重量轻、操作简单、数字直读等优点。 该仪器采用交直流两用供电方式，直流采用500mA,12.6V锂离子充电电池，交流是用专用充电器直接给仪器供电，因此方便可靠。 4. 技术参数 1 . 测量范围：0—30m/s 2 . 分辨率：0.01m/s 3 . 精确度：±（读数×2%+0.2）m/s 4 . 4位字段液晶显示 5 . 工作环境：5℃—50℃清洁空气中的风 6 . 电源：①锂离子充电电池 ②AC适配器（选择性） 7 . 规格：主体：135×70×30mm 探头：160mm—422mm可拉伸探杆 电缆：75mm可拉伸弹簧电缆线 8 . 重量：0.28Kg