液体撞击式微生物气溶胶采样器 型号：HAD-FA5

一、HAD-FA5液体撞击式微生物气溶胶采样器工作原理

液体撞击式微生物气溶胶采样器是利用喷射气流将空气中的微生物粒子采集于液体采样介质中。空气从进气管进入，由于喷嘴孔径细小，流速增高（可达声速），空气中的微生物粒子就冲击到下面的液体中，由于液体的粘附性，将微生物粒子捕获。

二、HAD-FA5液体撞击式微生物气溶胶采样器用途

液体撞击采样器适用于实验微生物气溶胶研究的采样。常用于微生物气溶胶动物感染的剂量，微生物气溶胶存活的回收率，气溶胶示踪剂的研究，人体气雾免疫的剂量，空气消毒剂和消毒器的灭菌效果，滤材和滤器的阻留效果等实验中的气溶胶采样。

三、HAD-FA5液体撞击式微生物气溶胶采样器特点

1、适用于高浓度的微生物气溶胶的采样，可将采集的样品进行稀释，从而准确测定出空气微生物粒子浓度。

2、能将采集的样品分别分析，样品可分成几份，同时用几种方法测定，达到多种实验目的；还可以将一部分采样液置冰箱中保存，以供作重复测定和进一步的分析。

3、液体撞击采样器在采样过程中因气流冲击和采样液搅动，可以把微生物粒子团中的多个微生物释放出来，均匀分布在采样液中，作进一步的生物培养后能准确测出空气中的微生物数量。

4、捕获率高。对小粒子气溶胶尤为敏感，可捕获0.5μm的小粒子。

5、采样液有保护作用，对脆弱的微生物（如病毒、立克次氏体）也能采样。

6、液体撞击采样器一般由玻璃烧制而成，结构简单，价格低廉，使用方便，易消毒，可反复使用。

四、HAD-FA5液体撞击式微生物气溶胶采样器结构

整套仪器由液体撞击瓶（进气弯管、喷嘴、盛液瓶、抽气管）、主机和定时器组成。

液体撞击瓶结构是呈90度弧型弯曲的进气管和盛采样液体的外瓶。进气管上部的弯管，是模拟人的上呼吸道对气溶胶粒子的阻拦，在管的末端有一微孔喷嘴，使空气中带菌粒子经过时加速，以足够大的速度冲击到液体中。

五、使用方法

（一）采样流量的校正

1、液体撞击采样器的采样流量是7 L/min～12.5L/min，一般取11 L/min。使用前校正好流量。

2、用橡胶管连接液体撞击瓶抽气管—主机进气口。

3、主机接上电源（AC 220V），按下主机上的“电源开关”，调节“流量调节”旋钮，使流量计的转子稳定在11L/min。

（二）液体撞击瓶灭菌与制备

1、用中性洗涤剂温水清洗玻璃液体撞击瓶 。

2、液体撞击瓶用高压蒸汽灭菌后备用。

3、在无菌环境下，液体撞击瓶加入采样介质10ml～20ml，一般常用的有缓冲盐水、磷酸盐缓冲液。

4、采样介质内须加入抗泡沫剂，可以阻止气流冲击而生成大量的泡沫，还可以防止采样液飞溅，避免捕获的微生物逃失。

抗泡沫剂：Dow AF溶液，每瓶加一白金耳，或用橄榄油，每瓶加2～3滴。

（三）现场采样

1、用橡胶管连接液体撞击瓶抽气管—主机进气口。

2、启动主机开始采样。根据实际情况确定采样时间，采样时间不可超过30分钟。可使用定时器设定采样时间，参照定时器使用说明书。

3、采样完毕后，注意液体撞击瓶要编号、记录。

六、培养分析

1、将采集的样品进行培养分析，从而测定出空气微生物粒子浓度。

2、样品可分成几份同时用几种方法测定，达到多种实验目的；而且还可以将一部分采样液置于冰箱中保存，以供需要时作重复测定和进一步的分析。