镁离子在线分析仪  型号： HAD-M8000

测量方法： 特性显色法测定，能准确测量地表水、地下水和工业废水中镁离子的总量

测量范围： （1—500/1000）mg/L

测量准确度： 准确度: <10%，远优于一般监测仪，这是因为采用了我公司独有的校正技术，通过该算法可实现取样量的高准确性。

重复性: <5%，高重复性是因为采用了独特的光学定量算法。

零点漂移 ± 0.5mg/L

量程漂移 ± 10%

MTBF（无故障运行时间） ≥720 h/次

实际水样比对误差值 ±10%

测量方式： 可实现多种选择，定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量；等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量；连续测量可实现自动一个接一个的样品测量，可用于产品验收和相关技术认证；手动测量可实现用户现场随时启动测量，可用于现场实验比对和设备安装调试。

测量耗时： 最短15min，还可任意设定，目的是保证任何水样都能反应完全，通过测量时间的设定保证了任何水样通过该仪器测量都能准确获得检测结果。

校正方式： 自动定时校正或手动校正，其中校正用标准溶液可按用户水样实际镁含量范围按就近原则进行配置和设定，因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内，通过就近原则配制与用户实际水样镁含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度，该技术同样为国内首创，也是比国内同类产品优秀的一个根本原因。

试剂消耗： 每次测量每种试剂仅消耗1mL，测量完后试剂被排放到一个大容量的回收容器中，整体试剂更换时间大大延长。

仪器内部取样： 采用注射泵，注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长，不存在像泵管等这样的易老化部件，注射泵使用寿命可伴随仪器终生，每一年只须更换一次注射器就可以了。

维护周期： 每三个月清洗一次外部取样泵的过滤网；每六个月清洗一次定量管；根据实际水样每一年更换一次预处理装置中的过滤模块。

二次污染： 所用化学试剂均回收，不存在对外直接排放。

数据传输： 提供4—20 mA、RS232等数据传输接口，为了方便远程传输数据到用户监控中心或上级主管部门。

环境温度： +5°C到+40°C，要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰，在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。

机械尺寸： 500 mm x 700 mm x 310 mm，安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上。

重量： 约30 kg

电源： (220±20) VAC /(50±0.5) Hz