涂层测厚仪,涡流测厚仪,涂镀层厚度计,漆膜厚度计 型号:HAD-EC-770

HAD-EC-770涂层测厚仪，能同时测量磁性基材表面（如钢、铁等）的非磁性涂镀层（如油漆、陶瓷、铬等），以及非磁性金属基材表面的非导电涂镀层（如油漆等）。本仪表内置高精密双探头，利用电磁感应和涡流效应，全自动探测基材属性，计算涂镀层厚度，并通过点阵液晶快速显示结果。同时，测量数据可分组保存，并实时显示统计值。用户可分别为每组设置上下限报警值、零校准、多点校准。全新的多点校准和零校准，让您非常方便的随时进行校准。标准化菜单，确保您非常容易的使用它。

特点：
A.大点阵液晶屏，标准化菜单操作;
B.两种测量模式：单次（Single)和连续(Continuous)；
C.两种组模式：直接组(DIR)和通用组(GEN),一个直接组和四个通用组。直接组关机后数据自动全部清除。通用组数据将自动保存，关机不丢失。每组可存储80个数据；
D.可零校准和多点校准(最多四点)。各组有单独的零校准和多点校准，组与组之间不影响；
E.用户可随时查看当前工作组已测得的数据，并删除指定数据或整组数据；
F.实时显示当前工作组统计值：平均值(Mean),最小值(Min)，最大值(Max),标准方差(Sdev);
 G.三种探头模式: 自动(Auto)、磁感应(Magnetic)和涡流(Eddy Current)；
H.可为各组单独设置高低限报警值，超限时屏幕指示报警；
I.可开启或关闭自动关机功能
J.USB接口可传输通用组数据到计算机
K.低电和错误提示

指标：
1. 测量原理：磁感应（F探头）；涡流效应（N探头）
2. 测量范围：0~1300um
3. 测量误差：± (读数的3%+2um);
4. 精度：0um~999um (1um), 1000um~1300um (0.01mm);
5. 校准：零点校准，并支持最多4点校准
6. 数据存储与分组：一个直接组（数据不保存）和四个通用组（数据可被保存），每组有单独的统计，报警上下限设置和校准设置。
7. 统计值：支持平均值、最小值、最大值和标准方差。
8. 支持单位：um, mm, mils
9. 报警：用户可设置上下报警限，当发生报警时，液晶屏幕可显示提示。
10. 最小曲率半径：凸1.5mm，凹25mm
11. 最小测量面积：直径6mm
12. 最小基材厚度：0.5mm（F探头）；0.3mm（N探头）
13. 电脑接口：可通过USB口连接计算机下载数据
14. 电源：两节1.5V AAA电池
15. 操作温度：0~40℃
16. 保存温度：--20℃ to 70℃
17. 尺寸：110mm*53mm*24mm
18. 重量：92g