生物安全柜 型号:HAD-1500IIA2-X

1、HAD-1500IIA2-X技术参数

1、安全柜分类：A2型，30%外排，70%循环

1.1外部尺寸（L×D×H） 1500mm ×750mm×2250mm,

*内部尺寸（L×D×H） 1350mm ×600mm×660mm ，

1.2 HAD-1500IIA2-X生物安全性：

* (1)人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口德保护因子应不小于1×106

(2) 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

(3) 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

* 1.3 过滤效率:送风和排风过滤器均采用ULPA超高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

1.4  工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全

1.5 可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。

1.6  气道密闭性

装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。

平均风速：0.33±0.015m/s,  吸入口风速0.53±0.015m/s

1.7 电机与风机：风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降应不超过10%

*1．8前玻璃窗有10度生理斜度，视角更大，更具人性化，符合人体工程学设计,且超出安全高度具有声光报警功能；

*1．9 安全柜侧壁抗扰前窗流系统，前窗玻璃两侧采用负压孔环绕设计，防止产生局部气流混乱，保证气流模式安全.

*1.10 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束。

*1．11前玻璃窗，可同时采用脚踏控制，电动开关或遥控控制，不直接接触玻璃，使实验人员更安全；精度准确， 超过安全位置±5mm具有高精度上限和下限报警。

1．12 内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。

*1.13采用盆状的工作台面，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理。

1.14  噪音等级：≤65dB（A）

1.15 照明：≥900lx

*1.16  高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速 ，

时时显示过滤器的寿命、安全柜的整体运行时间、UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力。当安全柜出现故障时，声光报警提示。

1.17  遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。

*1.18 具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

2、  资格证明和技术文件

*2.1  ISO9001质量管理认证及ISO14001环境管理体系认证

*2.2  ISO13485及CE认证

*2.3  国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证及制造认可表

*2.4  每台生物安全柜须具备具有CMA资质机构出具的第三方检测报告。

*2.5  具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验》标准的检测报告