微量水分测定仪 型号：HAD108

HAD108是一种全新研制的微量水分测定分析仪器，该仪器采用了高分辨率的彩色触控液晶显示器，人机对话方便、直观，易于操作。仪器采用了数据存储量大、运行快速平稳且抗干扰性能优异的高性能微处理器，具有检测速度快、精度高的突出优点。仪器具有故障自诊功能，测试结束，显示并打印测定结果。仪器具有电解电流曲线指示功能，使测试状态更直观；仪器数据存储量大，最多可存储250条数据记录；仪器具有延时测定功能，在测试较低水分含量试样时十分有效；仪器采用了触控搅拌调速；水分含量计算公式包含了按体积、重量等关键参数计算的多种算法；测试过程中，如需修改计算公式的相关参数，可及时修改且不影响水分测定结果，水分含量则按照新修改的参数计算得出，方便了用户的使用。
该仪器采用卡尔-菲休库仑滴定法，能可靠地对液体、气体、固体样品进行微量水分的测定。测试时，对于不溶于试剂的固体及容易污染电极及试剂反应的物质，可配用相应的固体、气体、液体进样器进行间接测定，是一种高效率、全自动的分析仪器。广泛应用于电力、石油、化工、医药、铁路、环保、科研院校等行业。
第二章  技术参数
    滴 定 方 式：  电量滴定(库仑分析)
测 定 范 围： 2ug～100mg（典型值10ug～100ug）
灵   敏  阈：  0.1ug
准   确  度：  100ug±3ug，500ug以上不超过±3%（不含进样误差,环境湿度误差）
试 样 类 型：  固态、液态、气态
显 示 方 式：  5.7寸色高清晰度触摸显示器      
数 据 存 储：  250条试验记录
状 态 指 示：  电解电流曲线、文字显示                                     
搅 拌 调 速：  触控面板调速
日 期 时 间：  掉电十年正常运行实时时间               
电       源：  AC 220V±10V  、50Hz±2.5Hz        功       率：  50VA 
使用环境温度： 5～35℃          使用环境湿度:  ≤85%