真菌毒素快速检测仪 抗生素检测仪 型号:HAD-96ZJ

HAD-96ZJ使用范围 
本测仪与相应真菌毒素的酶联免疫（ELISA）试剂盒配合，对食品真菌毒素类等项目进行快速定性或定量检测，如农黄曲霉毒素，呕吐毒素，赭曲霉毒素等项目的检测。

HAD-96ZJ适用领域
本检测仪广泛适用于各级卫生监督部门，食品安全监管机构，食品药品监督管理局，农副产品质量检测中心，畜产品养殖以及加工厂，食品加工厂，大中型农贸市场，大中型超市，畜牧水产管理局，工商管理局，疾病预防控制中心，出入境检验检疫局等单位.

HAD-96ZJ真菌毒素类：
黄曲霉毒素，呕吐毒素，赭曲霉毒素，黄曲霉毒素B1，黄曲霉毒素M1，黄曲霉毒素B1，玉米赤霉烯酮，赭曲霉毒素A，橘霉素，T-2毒素。伏马毒素

HAD-96ZJ技术参数：
波长范围： 340-900nm
测量通道： 标准96通道光纤检测系统
程序升级: U盘直接对仪器进行软件升级及数据备份.
分 辨 率： 0.001Abs
测量范围: 0.000-4.000A
稳 定 性： ±0.005A
重 复 性： CV≤0.5%
灵 敏 度： ≥0.010A
示值误差： ±0.015A
通道差异： ≤0.020A
适 应 性： ≤0.005A
波长准确度： ±2nm
读板速度: ﹤5秒96孔(单波长); ﹤7秒96孔(双波长)
项目固化: 随机固化常规检测项目,可以随时追加固化项目及用户自行修改和
 添加项目,方便快捷
日志功能: 记录仪器正常使用情况,仪器自检系统先进,故障自动报警显示.
存 储: 内置大容量SD卡存储.能保存1000个以上检测项目,保存100万个以上检测结果.
数据备份: U盘直接数据备份,海量存储备份.
样品形式： 96孔或其它类型微孔板、条
波 长： 标配4个滤光片： 450 nm，492 nm，630nm，410 nm；可增配10个波长。
振板功能： 轻振.强振.
接 口： RS-232双向通讯口，RJ-45以太网口，2个USB接口，SD卡接口
显 示： 7寸彩色液晶显示器,96孔整板可视化显示,
检测方法: 仪器具有吸光度、定性、定量、酶抑制率,液相阻断检测等方法
报告输出: 吸光度报告、定性分析的阴阳性判定结果报告、浓度结果报告、参考值及定量判定结果报告
操作方式： 触摸屏操作，鼠标操作
打 印： 内置热敏打印机及指定外接打印机
工作环境： 10℃～35℃；相对湿度15%--85%
贮存环境： -20℃～50℃；相对湿度≤93％
熔 断 器： 2A/250V，Ф5×20
外形尺寸： 460mm（L）×360mm（W）×210mm（H）
重 量： 11kg
电 源： AC 220V±22V，50Hz±1Hz
输入功率: 100VA