ZC36型高绝缘电阻测量仪

使用说明书

上海强佳电气有限公司

电话：021-56550898     传真：021-56550997

1  概述

ZC36型高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻；与恒温水浴配套后，还能测量不同温度下的塑料电线电缆（无屏蔽层）的绝缘电阻，该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点，仪器的最高量程1017Ω电阻值（测试电压为1000V和10¯14A微电流）。

本仪表贯彻Q/TPGG 7-2008  高绝缘电阻测量仪企业标准。

2  规格及技术特性及使用条件

2.1 规格和主要技术参数

2.1.1测试电压(见表1)、测量范围(见表2) 和倍率量程(见表3)

表   2

| 测试电压（V） | 10V | 50V | 100V | 250V | 500V | 1000V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档位 | 倍率 | 量限Ω | 误差 | 量限Ω | 误差 | 量限Ω | 误差 | 量限Ω | 误差 | 量限Ω | 误差 | 量限Ω | 误差 |
| 1 | 102 | 1×106 — 2×107 | ±10% | 5×106 — 1×108 | ±10% | 1×107— 2×108 | ±10% | 2.5×107— 5×108 | ±10% | 5×107 — 1×109 | ±10% | 1×108 — 2×109 | ±10% |
| 2 | 103 | 1×107 — 2×108 | ±10% | 5×107 — 1×109 | ±10% | 1×108— 2×109 | ±10% | 2.5×108— 5×109 | ±10% | 5×108 — 1×1010 | ±10% | 1×109 — 2×1010 | ±10% |
| 3 | 104 | 1×108 — 2×109 | ±10% | 5×108 — 1×1010 | ±10% | 1×109— 2×1010 | ±10% | 2.5×109— 5×1010 | ±10% | 5×109 — 1×1011 | ±10% | 1×1010— 2×1011 | ±10% |
| 4 | 105 | 1×109 — 2×1010 | ±10% | 5×109 — 1×1011 | ±10% | 1×1010— 2×1011 | ±10% | 2.5×1010— 5×1011 | ±10% | 5×1010— 1×1012 | ±10% | 1×1011— 2×1012 | ±10% |
| 5 | 106 | 1×1010— 2×1011 | ±10% | 5×1010 — 1×1012 | ±10% | 1×1011— 2×1012 | ±10% | 2.5×1011— 5×1012 | ±10% | 5×1011— 1×1013 | ±20% | 1×1012— 2×1013 | ±20% |
| 6 | 107 | 1×1011— 2×1012 | ±10% | 5×1011 — 1×1013 | ±20% | 1×1012— 2×1013 | ±20% | 2.5×1012— 5×1013 | ±20% | 5×1012— 1×1014 | ±20% | 1×1013— 2×1014 | ±20% |
| 7 | 108 | 1×1012— 2×1013 | ±20% | 5×1012 — 1×1014 | ±20% | 1×1013— 2×1014 | ±20% | 2.5×1013— 5×1014 | ±20% | 5×1013— 1×1015 | ±20% | 1×1014— 2×1015 | ±20% |
| 8 | 109 | 1×1013— 2×1014 | ±20% | 5×1013 — 1×1015 | ±20% | 1×1014— 2×1015 | ±20% | 2.5×1014— 5×1015 | ±20% | 5×1014— 1×1016 | ±20% | 1×1015— 2×1016 | ±20% |

2.2 	 使用条件

①环境温度： 0～40℃

②相对温度：≤70%

③供电电流：交流220V      ±10%    50Hz

2.3 	仪器可连续工作8小时

  - 消耗功率：约10W

  - 外形尺寸：    长宽深 355mm×320mm×145mm

  - 重    量：      约6kg(主机)

- 仪器结构及工作原理

  - 仪表结构：主要由五部分组成如图1

图1　结构图

①直流高压电流输出10，50，100，250，500，1000V六档

②根据试样的电阻值及直流高压值选择合适的量程倍率。

③高输入阻抗直流放大器（输入阻抗>1015Ω）

④指示仪表，指示被测绝缘电阻和微电流值。

⑤电源供给仪器各部分工作电源。

  - 仪表作高阻测试时其主要原理如图2所示，测试时被测试样电阻Rx与高阻抗直流放大器的输入电阻(倍率电阻)“Ro”串联并跨接于直流电源上,高阻抗直流放大器将其输入电阻“Ro”上的分压电压Uo经放大后送指示器指示被测绝缘电阻值，并按（1）式计算绝缘电阻。

图2   原理图

U测试电压    Ro倍率取样电阻   其上电压为Uo

Rx被测试样的绝缘电阻    Ko为放大器的放大倍数

  - 仪器功能键布局

1、指示表头           2、倍率选择开关        3、电压选择开关

4、表头极性切换       5、电源开关            6、放电测试开关

7、高压输出           8、接地端钮            9、输入端口

图3   功能键布局

4  安全注意事项

4.1  使用前务必详阅此说明书，并遵照指示步骤，依次操作。

4.2  请勿使用非原厂提供之附件，以免发生危险。

4.3  进行测试时，本仪器测量端E、L上有直流高压输出，严禁人体接触，以免触电。

4.4  为避免测试棒本身绝缘泄漏造成误差，接仪器测量端“L”的测试棒应尽可能悬空，不与外界物体相碰。

4.5  当被测物绝缘电阻值高，且测量出现指针不稳现象时，可将仪器屏蔽端“G”接上。例如：对电缆测缆芯与缆壳的绝缘时，除将被测物两端分别接于“E”与“L”端外，再将电缆壳，芯之间的内层绝缘物接仪器“G”，以消除因表面漏电而引起的测量误差。也可用加屏蔽盒的方法，即将被测物置于金属屏蔽盒内，而后将屏蔽盒接仪器“G”端。

4.6  测试完毕之后，方可拆除连接线。

4.7  仪器不宜在日光、高温、高湿地方使用和存放。

4.8  本仪器显示有效量程应为10—1如表头指针指示>10时应将量程选择开关升高一档

5  常用接线方法

5.1  高阻测试接线见图4

图4   接线图

5.2  将倍率开关放至102档，测试电压调至10V将⑥开关设在放电档，将④表头极性开关键放“0”档接通220V电流，仪器开始工作，此时指针停在∞位置，并预热30分钟(注意测试环境≤70%否则会影响测试精度.)如果绝缘电阻大于109Ω（1000MΩ）时应将被测试物屏蔽，以免外界干扰。

5.3  将被测试样,用测量电缆线和高压测试线接至Rx测试输入端钮和⑤和高压输出端⑦

5.4  将被测试电压选择开关置于所需的测试电压档.

5.5  将⑥开关置于测试档,对试样经一定时间充电后(视试样分布电容大小而定一般在15s,电容量大时可适当延长充电时间),即可将④表头极性开关放至“+”档,此时进行续数

A若发现指针很快打出满度,则立即将④表头极性开关放“0”档,待查明原因再进行测试(这时最大的可能是被测样品可能有短路.)

B若发现表头无续数或指示很少,可将倍率开关升高一档,并重复这一操作直至读数在表头刻度1-10之间.

5.6  将仪表上的读数(单位兆欧)乘以倍率开关所指示的倍率及测试电压开关所指的系数(10V为K=0.01,50V为K=0.05,100V 为K=0.1,250V为K=0.25,500V 为K=0.5,1000V 为K=1)

即为被测试样的绝缘电阻值,例如：读数为2×106倍率开关所指系数为106测量电压为500V被测电阻为2×106×106×0.5=1012

5.7  在测量绝缘电阻时,如发现指针有不断上升现象,这是由于介质的吸收现象所致,若在很长时间内未能稳定,一般情况下取其合上测试开关后一分钟时,读数作为试样的绝缘电阻值.

5.8  一个试样测试完毕,即将“放电一测试”,开关置于“放电”位置后,才能取出试样,对电容较大的试样(约在0.01μF以上)需经一分钟左右的放电方能取出试样,以防试样电容中残余电压电击.

5.9  仪器用完毕后,应先切断电流,并将面板上各开关置于测试前位置.

5.10　用三电极系统测试绝缘材料的体积电阻和表面电阻。

连接仪器和电极箱的对应端钮。

按下图将被测材料的试样置于电极箱内，将箱内红色鳄鱼夹夹住测量电极，黑色鳄鱼夹夹住保护电极（电极之间千万不能互相接触，否则将损坏仪器）。

1）测试试样体积电阻时，电极箱上的选择开关置于Rv，此时箱内三电极的状态如图5。

2）测试试样表面电阻时，电极箱上的选择开关置于Rs，此时箱内三电极的状态如图6。

5

图5　测体积电阻Rv                       图6　测表面电阻Rs

图中：

（1）测量电极　（2）高压电极　(3)　保护电极　（4）被测试样

注：本仪器所涉及三电极的尺寸是依据《GB1410固体电工绝缘材料、绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻系数试验方法》中的规定制作的，其主要尺寸如下：

测量电极直径d1 = 5 cm

保护电极内径d2 = 5.4 cm

保护电极与测量电极间的间隙g = 0.2 cm

5.11  和恒温水浴配套后，能测量不同温度下的塑料电线电缆的绝缘电阻。

按图7把被测电线电缆浸没于水中，水应与大地绝缘(建议采用塑料桶)，使其两端导电芯线部分露出水面至少300mm。将仪器输入端与被测电线电缆芯线相接；高压输出端与一根放入水中的金属条相接。

图7

6  注意事项

6.1  接到Rx,Ix的测试导线必须用高绝缘的屏蔽线(绝缘电阻>1014Ω)导线长度不应超过1米。

6.2  本仪器一般情况下不能用未测量一端接地的试样的绝缘电阻,在测试时,试样应放在高绝缘的垫板上,以防止漏电影响测试结果。

  - 测试电机,电器等电工产品时,应尽量以将面积较大的或外露的电极部分接至仪器的高压端,以免外界干扰。

  - 对电缆产品,如有外金属护套可将这部分作为一电极,接至仪器高压端,而将芯线接至测试输入端,对于无外套护套的电缆,则可任意连接,但试样必须放在金属屏蔽罩内,罩壳外接地。

6.5  测试高阻值电阻时,一般测试电压不超过100V。

  - 当被测电阻高于109Ω时,应将试样置于屏蔽箱内,箱外壳接地。

  - 测试时人体不能接触试样及靠近试样,以防触电以及影响测试精度。

  - 测微电流时“放电”、测试开关置于放电位置，被测电流源应妥善接地，以免外界干扰。

7常故障排除

7.1接通电流后电源指示灯不亮,请检查,保险丝是否损坏。

7.2接通电流后,表头指针不回到∞点,请检查环境湿度是否在70%以下,高压开关是否置在“放电”位位置,倍率开关是否在102档。

7.3在测试时,指针不偏转,顺时针改变倍率开关也无偏转,检查高压输出端是否有高压输出。

8检定方法

8.1　电压校验

将仪器“高压输出”端和“接地”端按图8与输入阻抗在10M以上数字电压表相连，分别读出仪器在额定电压(Vsi)为10V，50V，100V，250V，500V和1000V时输入阻抗在10M以上数字电压表上对应电压值(Vsi)，并按下式计算误差，应符合表1中测试电压误差。

图　8

8.2　电阻校验

将仪器的“高压输出”端和“输入”端按图9与可调标准高阻箱(Rsi)相连。任选几点高阻箱上电阻值，待仪器稳定时读取对应显示值(Rxi)，并按下式计算误差，应符合表2中电阻基本误差。

图　9

9  仪表的成套性

ZC36型高绝缘电阻测量仪			1台

电极箱及专用测试线                1套

电源线							1根

测试棒							1付

使用说明书						1份

合格证							1张

10  其他

10.1  仪表在运输和使用中，应小心轻放，避免剧烈长期的震动。

10.2保存仪表的地方不应有灰尘，其环境温度为0～40℃，相对湿度不超过80%，且在空气中不应含有足以引起腐蚀的有害杂质。

10.3仪表自购买日起12个月内，当用户完全遵守使用说明书所规定的使用规则，且用户未私自改动仪表内部结构的情况下，发现仪表不能正常工作时，则制造厂应负责免费给予更换或修理。

10.4制造厂有权对产品进行更改恕不另行通知。