JY92-IIN

超声波细胞粉碎机

使

用

说

明

书

宁波新芝生物科技股份有限公司

地址：宁波市国家高新技术区木槿路65号  邮编: 315010

电话：0574-87134807  87133995

传真：0574-87113393

网址：www.scientz.com    E-mail:zhf@scientz.com

一、概述

随着生物产业的发展，应用超声波细胞粉碎机所做的实验要求也随之提高，如对样品温度的测定、控制，低温冷却样品及整机的智能化程度的提高等等，都提出了新的要求，为进一步完善此类仪器的各项性能，我公司在现有各种型号的超声波细胞粉碎机的基础上，吸收国外最新技术，结合微电脑控制、选频、测温、保护等软硬件技术而研制的新一代超声波细胞粉碎机，它具有技术先进、性能可靠、操作简便、外型美观、显示清晰明亮、测温控温等优点。

超声波细胞粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器，能用于动植物组织、细胞、细菌、芽胞菌种的破碎，同时可用来乳化、分离、分散、匀化、提取、脱气、清洗及加速化学反应，是制备纳米材料，分散纳米材料的理想工具。该机广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、有机化学、无机化学、物理学、动物学、农学、医学、制药等领域进行科研、生产。

二、技术参数：

JY92-IIN：

(1)工作频率范围：20-25KHz，频率自动跟踪；  发生器输出功率：650W(max)

(2)功率调节范围:

φ2、φ3、φ6、φ8：20-650W，连续可调；

φ10、φ12、φ15：200-800W，连续可调；

(3)变幅杆末端直径：随机变幅杆：φ6 . 可选配:φ2、φ3、φ6、φ8、，φ10 、φ12、φ15，

时间设定：

超声时间：1秒-99秒

间隙时间：1秒-99秒

工作次数：1次-99次

占空比：0.3%-99.7%

工作电压：220VAC/50Hz。

工作环境：室内（注意：防潮、防尘、防腐、防晒）

主机外型尺寸：250X280X480㎜    隔音箱外型尺寸：220X400X290㎜

净重:23Kg

三、工作原理：

本机由超声波发生器和超声波换能器组件两大部分组成。

超声波发生器（电源）是将220VAC、50HZ的单相电通过变频器件变为20-25kHz、约600V的交变电能、并以适当的阻抗与功率匹配来推动换能器工作，作纵向机械振动，振动波通过浸入在样品溶液中的钛合金变幅杆对被破碎的各类细胞产生空化效应，从而达到破碎细胞之目的。其电原理由整流电源，开关电源、变频系统、功率放大器、锁相频率自动跟踪器、功率调节器、功率检测器、功率保护器及微电脑控制等组成。

其工作框图见下图：

换能器组件由压电振子、变幅放大器聚能变幅杆组成。

仪器功能键说明（见下图）：

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 1．超声功率 | 指示发射功率（W） |
| 2．间隙时间显示 | 显示间隙设定时间。 |
| 3．工作时间显示 | 显示超声设定时间。 |
| 4．程序运行指示灯（红） | 灯亮时表示电脑程序正常运行。 |
| 5．间隙/工作指示灯（绿） | 5指示与显示窗2，3同步，灯亮时表示显示窗1所显示的是超声工作时间，灯灭时表示显示窗所显示的是间隙停止时间。 |
| 6．工作时间个位置数 | 设定工作时间的个位数值，0-9之间翻转。 |
| 7．工作时间十位置数 | 设定工作时间的十位数值，0-9之间翻转。 |
| 8．报警（红） | 此灯闪烁亮时，表示你所设定的全程超声时间已结束。 |
| 9．过载（红） | 在工作中，如发射功率大于内部设定值，或变幅杆碰到容器边，或变幅杆没有插入样品。或仪器有故障等原因产生时都有可能出现保护 |
| 10．保护复位 | 排除保护原因后，按此键复位，保护指示灯熄灭可重新按启动键工作 |
| 11．工作次数显示 | 显示工作次数，开始工作后数值倒记时显示。 |
| 12．间隙时间十位置数 | 设定间隙时间的十位数值，0-9之间翻转。 |
| 13．间隙时间个位置数 | 设定间隙时间的个位数值，0-9之间翻转。 |
| 14．工作次数个位置数 | 设定工作次数的个位数值，0-9之间翻转。 |
| 15．工作次数十位置数 | 设定工作次数的十位数值，0-9之间翻转。 |
| 16．复位键 | 由于某种原因，在不能进行数据设定或出错或启动失灵按此键强制复位，原设定的各项功能数据仍然保留。 |
| 17．启动/暂停 | 按此键进入超声工作，再按此键暂停超声工作。 |
| 18．功率调节 | 调节超声输出功率大小。 |
| 19．变幅杆选择开关 | 新仪器或新配变幅杆时，选择开关应打在对应位置，变幅杆磨损后可拨动选择开关到超声工作正常为止，此时档位不一定对应。 |
| 20．换能器接口 | 换能器与发生器之间的连接口。 |
| 21．保险丝座 | 5A |
| 22．保险丝座 | 8A |
| 23．电源开关 | 总电源开关，开机或关机 |
| 24．电源插座 | 连接220V电源。 |

五、使用说明：

(1)按说明书安装好本仪器，连接好电源线及换能器接口。特别注意：变幅杆插入液面的深度应在10-15㎜之间，变幅杆末端离容器底部应大于30㎜（指φ6以上变幅杆），严禁在变幅杆末端没有插入液体时开机。

(2)检查仪器后面板上变幅杆选择开关是否选择在与变幅杆相应的位置。一般新仪器或新换的变幅杆应与选择开关对应。

(3)打开电源开关，指示灯亮，面板通电，数码管显示数值。

(4)数据设定或查询：

用户在使用时，可根据前次设定的数据直接启动（断电可自动保存），也可重新设定：工作时间（S），间隙时间（S），工作次数（次）。

友情提示：在设定过程中，连续两次按键的间隔应小于5秒，否则机器会跳出设定程序。

设定方法：

工作时间设定：按6键设定个位数值，再按7键设定十位数值（数值只加不减，0-9之间翻转）最小为01S(表示1秒)，最大为99S。

间隙时间设定：按13键设定个位数值，再按12键设定十位数值（数值只加不减，0-9之间翻转）最小为01S(表示1秒)，最大为99S。

工作次数设定：按14键设定个位数值，再按15键设定十位数值（数值只加不减，0-9之间翻转）最小为01次(表示1次)，最大为99次。

简易操作说明：

假设超声工作时间为2S，间隙时间为3S，工作次数为30次，那么其操作步骤如下：

按7键使“工作时间显示窗”左侧显示为0，按6键使“工作时间显示窗”右侧显示

为2；按12键使“间隙时间显示窗”左侧显示为0，按13键使“间隙时间显示窗”右侧显示为3；按15键使“工作次数显示窗”左侧显示为3，按14键使“工作次数显示窗”右侧显示为0；设好后，按启动/暂停键17，机器按照所设参数进行工作（工作过程中需要暂停，请再按一下17键）。当所设工作次数工作完毕，显示窗2、3、11上所显示的数值闪烁，报警指示灯8亮，蜂鸣器响，通知工作人员关机或重新开始工作(报警后，需按复位键16，使机器重返到初始状态，重新开始工作按17键)。

警告：设定参数需在停机状态下进行，工作过程中设定有可能造成死机。

当由于外部信号出现故障或出现保护指示情况时，则保护指示灯亮，仪器停止工作，

此时提示工作人员排除故障，待排除故障后，按保护复位键恢复正常工作。

六、注意事项：

(1)换能器在支架上要固定牢靠，防止从立杆上突然下滑，变幅杆末端切勿碰撞，防止变形或损伤。

(2)破碎样品量的多少、时间的长短、功率的大小有待于用户根据不同介质摸索而定，选取最佳值（一般在工作一秒，间隔一秒情况下，每过5分钟取个样，摸索实验条件）。此仪器输出功率较大，JY92-IIN如选用φ2、φ3、φ6变幅杆时（JY98-IIIN如选用φ10变幅杆时），应把功率开得小些，以免变幅杆过载而断裂。

(3)使用一定时间后变幅杆末端会被空化腐蚀而发毛，可用油石或锉刀锉平，否则会影响工作效果。多次锉磨后，变幅杆比原来短了，此时会出现功率小或发不出超声，在这种情况下，可把后面板中的选择开关拨到相应的位置（变幅杆与选择开关的位置可以不一致，在周围各档试着拨到会发超声的那一档为止），又可正常工作。这样可大大延长变幅杆的使用时间。

(4)JY92-IIN：如破碎量在5ml以下，选用φ2或φ3变幅杆（JY98-IIIN：如破碎量在100ml以下，选用φ10变幅杆），此时变幅杆的插入深度可在1cm 左右，变幅杆末端离容器底部的距离可根据功率大小而定，最小不能小于0.5cm，原则上在发超声时不打空、不飞溅，如出现打空、飞溅现象，应把功率再开得小些，超声时间短些，以免损坏变幅杆（超声时间最设置在0.5秒至1秒间）。

(5)功率表显示的数值与电压、变幅杆插入液面的深度及负载（比如破碎样品的浓度、稠度）有关,变幅杆插入液面超过15mm，负载浓度太浓，显示数值可能要小一些，反之稍高。此时数据为模拟参数，它的大小不影响超声发射的实际功率。

(6)本机不需要预热，使用时应有良好的接地。

(7)超声破碎时，由于超声波在液体中产生空化效应，使液体温度很快升高，用户对各种细胞的温度要求要多加注意，建议采用短时间多次破碎，同时可外加冰浴冷却（超声时间在1-5秒以内，间隔时间在3-5秒以下）。

(8)本机应安放在干净、干燥处，不可放置在潮湿、高温、灰尘较多及有腐蚀性气体等地方。

(9)容器容量及形状的选择，应与样品的多少相协调，实践证明容器应选择细长型破碎效果较好。最好变幅杆末端离容器底部应在于3cm 以上，功率超过400W以上，变幅杆末端离容器底部应大于5cm .

七、变幅杆适用范围：

| 型号 | 变幅杆 | φ2 | φ3 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JY92-IIN | 破碎容量（ml） | 0.5-2 | 2-5 | 5-200 | 10-300 | 10-350 | 15-350 |

八、变幅杆的拆装如图三：

将换能器组件放在有软物体（如毛巾等）的椅子上，将小扳手按放在变幅杆的扳手孔中，再将大扳手按放在换能器的扳手孔，在按放大、小扳手时，必须左右向水平状。

左手拿小扳手，右手拿大扳手，双手同时用力，向下拧为拧松；左手拿大扳手，右手拿小扳手，双手同时用力，向下拧为紧。

如调换变幅杆时，M10螺丝带在变幅杆上，用手将螺丝拧出，然后将螺丝在换能器上拧到1/2，再将所需用的变幅杆拧上，必须拧紧，如发现螺丝在变幅杆上用手不能拧动时，可将带螺丝的变幅杆在木质材料上轻轻地蹬几下即可用手拧动。

九、开箱清单：

1、超声波发生器              一台    2、振动系统(换能器组件)：    一只

3、隔音箱　　　　　　　　　  一台    4、十字夹（在隔音箱内）      一只

5、试管夹（在隔音箱内）      一只    6、电源线                    一根

7、专用扳手（用于拆卸变幅杆）一套    8、保险丝        8A 、5A    各2个

9、使用说明书                一份    10、合格证                   一张

11、保修卡                   一份

本公司承接美、英、日、德等国制造的超声波细胞粉碎机修理、改装、配变幅杆等业务。

# Text boxes

功 率

调 节

电源III

电源Ⅲ

III

输出功

率检测

电源

II

时间

控制

限幅

取样

锁相环

预选频

超声  输  出

换能器

网络 匹 配

功

放

推

动