JFL-BZ60°智能型光泽度计

使用说明书

一、参照标准及适用范围

JFL-BZ60°智能型光泽度计是遵照ISO-2813标准制造的高精度、小型化智能型光泽度计，适用于涂料、油漆、油墨、塑料、石材、地板、木器家俱等表面镜向光泽度的测量。

二、仪器技术指标

仪器指标符合国家计量检定规程JJG 696一级光泽度计标准。

1、显示范围：0.0-300.0光泽单位（Ｇs）

2、示值误差：小于±1.2光泽单位（Ｇs）

3、稳定度：0.4光泽单位/30分钟

4、仪器尺寸：114×35×65

三、仪器使用方法：

按下开关，仪器处在测量模式，仪器放在样品上，显示数值为该样品的光泽度值（Ｇs）。当测量值大于300.0光泽单位时，显示“ＯＶＥＲ”字样。

当电量不足时显示“bAtt”字样，此时应及时用专用充电电源充电，充电电源插头插到仪器侧面充电插座上，充电时间在四个小时左右。充电标准“⊕”，充电时面板上led被点亮。

校准：

当仪器放在标准板上显示数值与标准板标称值相差大于1.2光泽单位时，应按如下方法进行校准

仪器测量窗放在黑绒板上,按下“置数/置零”键,此时显示数值为0.0。

用黑玻璃标准板代替黑绒板，放在仪器测量窗下，按动“定标/测量”键，进入设置状态，此时显示“000.0”并且首位“0”闪烁。按动“移位”键闪烁位右移，按动“置数/置零”键“闪烁”位数值从0-9-0变化，通过按动“移位”与“置数/置零”键使得显示数值与黑玻璃标准板标称值相同，此时按动“定标/测量”键完成设置。然后仪器放在白陶瓷标准板上，显示数值与白陶瓷标准板的标称值的误差不应大于±1.2光泽单位，否则应考虑标准板脏污等问题。完成上述步骤后可对样品进行测量。

四、注意：

本仪器内装四节充电电池，

整套仪器包括：

主机一台、标准板一套：包括黑白板各一块，零板一块（标准盒上黑绒）、说明书一份、合格证一份、充电器一个、仪器箱一个。