PCI8100任意波形发生器

硬件使用说明书

北京阿尔泰科技发展有限公司

产品研发部修订

# 目   录

目   录	1

第一章  功能概述	2

第一节、产品应用	2

第二节、总线及制作工艺特点	2

第三节、DA波形输出功能	2

第四节、方波输出功能	3

第五节、其他指标	3

第六节、板卡外形尺寸	3

第二章 元件布局图及简要说明	4

第一节、硬件结构图	4

第二节、主要可调器件布局图	5

第三节、主要可调元件功能说明	5

一、信号输入输出连接器	5

二、电位器	6

三、复位按钮	6

第三章 信号的连接方式	7

第一节、DA模拟量输出的信号连接方式	7

第二节、外时钟信号连接方式	7

第三节、方波信号连接方式	7

第四节、外触发信号连接方式（数字触发）	7

第五节、外触发信号连接方式（模拟触发）	7

第四章 数据格式、排放顺序及换算关系	8

第一节、DA模拟量输出数据格式及码值换算	8

第二节、DA如何进行电压值与码值的换算	8

第五章 各种功能的使用方法	9

第一节、DA触发功能的使用方法	9

一、DA软件内触发功能	9

二、DA硬件外触发功能	9

第二节、DA内时钟与外时钟功能的使用方法	11

一、DA内时钟功能	11

二、DA外时钟功能	11

第六章 产品的应用注意事项、校准、保修	12

第一节、注意事项	12

第二节、DA模拟量输出的校准	12

第三节、保修	12

第七章 产品快速安装及自检	13

第一节：快速安装	13

第二节：自检	13

第三节：删除错误的安装	13

附录A：各种标识、概念的命名约定	14

## 第一章  功能概述

信息社会的发展，在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌，而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用，其应用已经深入到信号处理的各个领域中。实时信号处理、数字图像处理等领域对高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。ISA总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。我公司推出的基于PCI总线、USB总线等数据采集卡综合了国内外众多同类产品的优点，以其使用的便捷、稳定的性能、极高的性价比，获得多家客户的一致好评，是一系列真正具有可比性的产品，也是您理想的选择。

### 第一节、产品应用

PCI8100卡是一种基于PCI总线的高速任意波形发生器，可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中，作为实验室、产品质量检测中心等各种领域的信号发生源使用。它的主要应用场合为：

- 电子产品质量检测

- 信号采集

- 过程控制

- 伺服控制

### 第二节、总线及制作工艺特点

- 32位PCI 总线，支持PCI2.2协议，真正实现即插即用

- FPGA接口芯片设计，具有极高的保密性，特别适合OEM合作

### 第三节、DA波形输出功能

- 转换器类型: DAC9765

- 输出量程：-10V ～ +10V

- 转换精度：12位

- 采样速率： 40MHz（25ns/点），软件可调。可调范围：1KHz-40MHz

分频公式：采样频率 = 主频 / 分频数，其中主频 = 40MHz，32位分频，分频数的取值范围：最低为1，最高为40000

- 模拟信号带宽：0 ~ 2MHz

- 通道数：2路

- 输出阻抗：1KΩ

- 工作温度范围：-40℃ to +85℃

- 触发源输入范围：LVTTL

- 触发方式：软件内触发、硬件外触发

- 触发类型：边沿触发、脉冲电平触发

- 触发方向：负向触发、正向触发、正负向触发

- 触发电平：软件可调，触发电平软件可调(0～2V)

- 时钟源：内时钟和外时钟源软件可选

- 存诸器深度： 2M字（点）RAM存储器

- 工作标志：DA转换标志、触发标志、当前段号、当前段内地址、段循环次数、总循环号

- 数据传输方式：程序方式

- 系统测量精度：0.1%

- 工作温度范围：-40℃ ～ +85℃

- 存储温度范围：-40℃ ～ +120℃

### 第四节、方波输出功能

- 通道数：1路

- 电气标准: LVTTL兼容

- 最大下拉电流：20mA

- 最大上拉电流：2.6mA

- 高电平的最低电压：2.4V

- 低电平的最高电压：0.7V

- 内时钟工作时最大输出频率20M，最小输出频率及占空比软件可调，外时钟工作时以外时钟频率为准

### 第五节、其他指标

- 板载时钟振荡器: 40MHz

### 第六节、板卡外形尺寸

带接口：188mm(长) * 131mm(宽)*22mm(高)

## 第二章 元件布局图及简要说明

### 第一节、硬件结构图

PCI总线

通道0

DAC

波形存储区

SRAM0

触发电路

方波输出

波形存储区

SRAM1

EP1C6

（Q240）

内时钟

电路

通道1

外时钟

方波（通道2）

外触发

调理滤波电路

PCI9054

### 第二节、主要可调器件布局图

### 第三节、主要可调元件功能说明

请参考第二节中的布局图，了解下面各主要元件的大体功能。

#### 一、信号输入输出连接器

A00：模拟通道0信号输出接口

A01：模拟通道1信号输出接口

INCLK：外时钟输入接口

TTL： 方波输出接口

ATR：外触发信号输入接口

以上均采用Q9接口与板间BNC头连接。

#### 二、电位器

VR1：DA0输出电压满度调整电位器

VR2：DA1输出电压满度调整电位器

以上电位器的详细说明请参考《产品的应用注意事项、校准、保修》章节。

#### 三、复位按钮

RST：红色硬件复位按钮（复位EP1C6），按下后低电平使得电路板硬件复位

## 第三章 信号的连接方式

### 第一节、DA模拟量输出的信号连接方式

### 第二节、外时钟信号连接方式

### 第三节、方波信号连接方式

### 第四节、外触发信号连接方式（数字触发）

### 第五节、外触发信号连接方式（模拟触发）

如果使用我公司配备的BNC引线进行信号输出或输入，那么BNC引线的红色端为输出或输入信号，而黑色端为输出信号的地。

## 第四章 数据格式、排放顺序及换算关系

### 第一节、DA模拟量输出数据格式及码值换算

| 输入 | DA原始码(二进制) | DA原始码(十六进制) | DA原始码(十进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 正满度 | 1111 1111 1111 | FFF | 4095 |
| 正满度－1LSB | 1111 1111 1110 | FFE | 4094 |
| 中间值+1LSB | 1000 0000 0001 | 801 | 2049 |
| 中间值（零点） | 1000 0000 0000 | 800 | 2048 |
| 中间值－1LSB | 0111 1111 1111 | 7FF | 2047 |
| 负满度+1LSB | 0000 0000 0001 | 001 | 1 |
| 负满度 | 0000 0000 0000 | 000 | 0 |

### 第二节、DA如何进行电压值与码值的换算

按照以上表格所示，假定输出的电压值为Volt(单位为mV)，写向设备的DA原始码为nDAData（写入的码值最大位4095），DA的输出量程为±10V，换算关系如下：

nDAData = Volt / (20000.0/4096) + 2048;

注释：驱动接口函数WriteDeviceBulkDA中的pDABuffer缓冲区存放的就应与nDAData一致。

## 第五章 各种功能的使用方法

### 第一节、DA触发功能的使用方法

#### 一、DA软件内触发功能

在初始化DA时，若DA硬件参数DAPara. TriggerMode = PCI8100_TRIGMODE_SOFT时，则可实现内触发采集。在内触发回放功能下，调用StartDeviceDA函数启动DA时，DA即刻进入转换过程，不等待其他任何外部硬件条件。也可理解为内触发。

具体过程请参考以下图例，图中DA工作脉冲的周期由设定的采样频率(Frequency)决定。DA启动脉冲由软件接口函数StartDeviceDA函数产生。

图5.1 内触发图例

DA在启动脉冲触发后产生第一个工作脉冲

DA启动脉冲

触发电平

#### 二、DA硬件外触发功能

在初始化DA时，若DA硬件参数DAPara. TriggerMode = PCI8100_TRIGMODE_HARD时，则可实现外触发采集。在外触发采集功能下，调用StartDeviceDA函数启动DA时，DA并不立即进入转换过程，而是要等待外部硬件触发源信号符合指定条件后才开始转换DA数据。其外部硬件触发源信号由命名为“ATR”的BNC接头输入提供。ATR即可提供边缘触发及电平触发。关于在什么条件下触发DA，由用户选择的触发类型(TriggerType)、触发方向（TriggerDir）、触发电平(TriggerLevel)共同决定。各种条件的具体实现请参考以下两小节内容。

（一）、DA模拟量触发功能

模拟量触发是将一定范围内变化的模拟量信号作为触发源。由ATR提供的触发源信号与模拟触发电平信号同时进入模拟比较器进行高速模拟比较，产生一个预期的比较结果(Result)来触发DA转换（如下图）。模拟触发电平信号由板上的串行D/A的输出电压决定。其模拟量触发源信号的有效变化范围为LVTTL。可以由 微机向D/A写入串行码实现, 其软件实现函数为SetDevTrigLevelDA( )。

ATRG

DAOUT

Result

比较器

图5.2 模拟量比较原理

D/A

串行码

（1）、实现边沿触发功能

要实现边沿触发，需要置DAPara.TriggerType = PCI8100_TRIGTYPE_EDGE。

当DAPara. TriggerDir = PCI8100_TRIGDIR_POSITIVE时，为正向触发，即当ATR触发源信号从小于触发电平TriggerLevel变化至大于触发电平时，AD即刻进入转换过程，在此情况下，ATR的后续状态变化并不会影响AD采集，除非用户重新初始化AD。

当DAPara. TriggerDir = PCI8100_TRIGDIR_NEGATIVE时，即为负向触发，它与正向触发方向相反，其他方面同理。见图5.3：

当ADPara.TriggerDir = PCI8100_TRIGDIR_POSIT_NEGAT时，即选择触发方向为上边沿或下边沿触发。它的特点是只要触发源信号的变化跨越触发电平便立即触发AD转换。后续变化对AD采集无影响。此项功能可应用在只要外界的某一信号变化时就采集的场合。

DA工作脉冲

DA启动脉冲

DA启动后触发前的等待时段

DA启动前该下降沿无效

DA启动后第一个下降沿有效, AD被触发

图5.3 下降沿触发图例

DA触发后的第一个脉冲

触发电平

触发源信号

（2）、实现脉冲电平触发功能

要实现电平触发，需要置DAPara.TriggerType = PCI8100_TRIGTYPE_PULSE。

当DAPara. TriggerDir = PCI8100_TRIGDIR_POSITIVE时，即为正向触发，指的是模拟比较器输出产生正脉冲时触发，具体情况是：若模拟触发源一旦大于触发电平时DA触发工作，一旦触发源小于触发电平时自动停止工作，当再大于时接着工作，即在于触发电平上端的波形。

当DAPara. TriggerDir = PCI8100_TRIGDIR_NEGATIVE时，即为负向触发，它正向触发方向相反，其他方面同理。

当ADPara.TriggerDir = PCI8100_TRIGDIR_POSIT_NEGAT时，即选择触发方向为上边沿或下边沿触发。它的特点是不管是正脉冲或负脉冲都触发。此时它与内部软件触发同理。

DA工作脉冲

DA启动脉冲

DA启动后触发前的等待时段

DA启动前该负向电平无效

DA启动后负向电平有效, AD被触发

图5.4 负向脉冲电平触发图例

DA触发后的第一个脉冲

触发电平

暂停

工作

采集过程中，负向电平再次有效, DA被触发

触发源信号

（二）、DA数字量触发功能

数字量触发功能实际上跟模拟量触发功能原理一样。只是在数字量触发功能下，使用的触发源信号属于某一类标准的方波信号，如标准的TTL信号。下面以数字量下降沿为例：

当DAPara. TriggerDir = PCI8100_TRIGDIR_NEGATIVE时，即为下降沿触发，即当ATR触发源信号从大于触发电平TriggerLevel变化至小于触发电平时，AD即刻进入转换过程，在此情况下，ATR的后续状态变化并不会影响AD采集，除非用户重新初始化AD。

下图为下降沿触发的图例：

数字触发信号

AD工作脉冲

AD启动脉冲

AD启动后触发前的等待时段

AD启动前该下降沿无效

AD启动后第一个下降沿有效, AD被触发

图 5.5下降沿触发图例

AD触发后的第一个脉冲

触发电平

### 第二节、DA内时钟与外时钟功能的使用方法

#### 一、DA内时钟功能

内时钟功能是指使用板载时钟振荡器产生的时钟信号去触发DA定时转换（即DA的刷新时钟）。而读取SRAM中存放的波形数据的时钟则是经板载逻辑控制电路根据用户指定的分频数分频后产生的，该时钟最大与触发DA 的频率相同，最小可以达到DA触发频率的65535倍分频，这样可以实现慢速回放SRAM中存放的波形。要使用内时钟功能应在软件中置硬件参数DAPara.ClockSouce =PCI8100_CLOCKSRC_IN。该时钟的频率在软件中由硬件参数DAPara.Frequency决定。如Frequency = 100000，则表示读取波形的速度为100KHz，但是DA的刷新时钟不变，仍然是40MHz。

#### 二、DA外时钟功能

外时钟功能是指使用板外的时钟信号来定时触发DA进行转换。该时钟信号由连接器BNC的INCLK脚输入提供。要使用外时钟功能应在软件中置硬件参数DAPara.ClockSouce = PCI8100_CLOCKSRC_OUT。该时钟的频率主要取决于外时钟的频率。在外时钟模式下，无论是DA的刷新时钟还是读取波形数据的时钟均与外时钟相同。

## 第六章 产品的应用注意事项、校准、保修

### 第一节、注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本硬件说明书、软件说明书和PCI8100板，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用该产品时，应注意产品正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。万不得已时，请先将手触摸一下主机机箱(确保主机电源三线插头中的地线与大地相接)，以提前放掉身体上的静电。

### 第二节、DA模拟量输出的校准

通过校准使DA两通道的输出达到±10V量程

1）将数字电压表的地线与BNC头的地相接,电压表的输入端与需要校准的DA通道相连接。

2）在Windows下运行PCI8100高级程序，选择菜单文件操作下的D/A输出检测，根据需要校准的通道选择相应的手动单点输出。

3）将DA输出设置为4095，通过调整电位器VR1和VR2，使相应的D/A通道输出为+10V。

### 第三节、保修

PCI8100自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

## 第七章 产品快速安装及自检

### 第一节：快速安装

产品驱动程序为操作系统自适应安装模式。插入光盘后，可以在弹出界面中选择相应板卡型号，点击【驱动安装】按钮；或在资源浏览器中选择光盘盘符，找到产品目录，进入APP文件夹，执行Setup.exe文件。安装结束后，退出光盘，关闭计算机，插入PCI板卡；如果是USB产品，可以直接插入设备。当系统提示找到新硬件时，不用指定驱动路径，让操作系统自动从系统目录中查找，即可完成安装。

### 第二节：自检

此时在设备管理器中应该出现所安装设备的硬件信息（当设备工作不正常时可以检测此项）。打开 “开始->程序->阿尔泰测控演示系统->相应板卡->高级测试演示系统”，该程序为标准测试程序，按照说明书的管脚定义，接好信号采集数据，测试DA是否正常。

### 第三节：删除错误的安装

如果选择了错误的驱动，或病毒导致驱动有误，这时可以执行如下操作：在资源浏览器中选择光盘盘符，运行Others->SUPPORT->PCI.bat 程序，删除所有和我们板卡有关的硬件信息，这样重新执行第一节的过程即可完成新的安装。

## 附录A：各种标识、概念的命名约定

AO0、AO1：表示模拟量输出通道, 0、1为模拟量输出通道编号(Number).

INCLK：表示外时钟输入管脚

TTL：表示方波输出管脚

ATR：表示触发源信号输入管脚

DAPara ：指的是DA初始化函数中的DAPara参数，它的实际类型为结构体PCI8100_PARA_DA