- 概述

该机型磁粉探伤仪是具有旋转、交流、直流三种磁化方式的磁粉探伤设备。仪器采用可控硅作无触点开关,噪音小、寿命长、操作简单、方便、适应性强，工作稳定。是我公司最近推出新产品，它除具有便携式机种的一切优点外，还具有移动机种的某些长处，扩展了用途，简化了操作，还具有退磁功能。

■功能选配

★A型探头：也称马蹄磁轭探头或角焊缝头，独立利用这种探头制成一台设备叫CJX－A型马蹄磁轭探伤仪或角焊缝探伤仪，探头利用活动关节，使用范围广。极距：0～190㎜  提升力≥4㎏  重量：2㎏。

★D型探头：也称电磁轭探头，独立利用这种探头制成的设备叫CJX—D型电磁轭探伤仪，探头具有导磁高、磁化强度大等特点。极距40～220mm  提升力AC≥6Kg  重量：2.2Kg。

★E型探头：也称交叉磁轭探头或旋转磁场探头，独立利用这种探头制成一台设备叫CJX－E型旋转磁场探伤仪，利用两只交叉的磁轭采用交流电移相技术，使之产生随时间变化的复合旋转磁场，对工件一次全方位磁化。探伤速度快、检测质量高。极距：80㎜  提升力≥10㎏  重量：3.3㎏。

★O型探头：也称环形探头，独立利用这种探头制成一台设备叫CJX－O型环形探伤仪，线圈通电产生强磁场化工件。适用于轴棒类、管道类等复杂工件的分段探伤或退磁。内径：150mm  中心磁强≥1800TV  重量：3Kg

为适应电网电压的波动，提高仪器的使用寿命，该机设有四个档位，当探头工作时电流应选择在12A左右。

- 主要技术指标：

  - 提升力：

LKCD－V配A型探头时，交流提升力6㎏、直流提升力28㎏。

LKCD－V配E型探头时，交流提升力18㎏、（直流时不用）。

LKCD－V配D型探头时，交流提升力6㎏、直流提升力36㎏。

2、探头工作电压：AC36V；DC8V（设有四个档位可调）。

3、探头工作电流：约8-12A（设有四个档位可调）。

4、电源工作电压：AC　220V。

5、灵敏度：可清晰完整地显示（15/100）A型标准试片上的刻槽。

6、外形尺寸：260×140×170㎜。

7、重量：主机重5kg。

- 电路原理：

图1是仪器的电原理图。图中T1为仪器的主变压器，将交流220V降为36V左右的安全电压，给探头提供工作电流。T2是控制变压器，为控制电路提供工作电压。K1为电源开关，K3是工作选择开关，可以选择“旋转磁场”或“磁轭交流”或磁轭直流“三种工作方式；S为探头电流分档波段开关；K4为电磁轭交、直流开关，K2为充磁按钮开关；ZD3探头照明灯。

当接通电源开关K1时，电源指示灯ZD2亮。将K3扳至“旋转磁场”则继电器J3吸合，J3-1闭合，移相电容器C接通, 按下旋转磁场探头上的按钮开关K2，J1得电吸合，双向可控硅导通，变压器T1初级通电次级输出约36V具有一定相位差的使变压器电流产生移相。通过探头线圈产生旋转磁场、磁化被探工件。

若将按钮开关K2松开，则继电器J1失电释放，此时可将工作选择开关K3扳至“电磁轭交流”档，可换上磁轭探头、马蹄探头	、磁环，从图1中可以看出，只有变压器T1接入电路，按下磁轭探头上的按钮开关K2，则继电器J1的吸合使可控硅VS导通，主变压器T1次级电源提供给磁轭探头。K2断开，激磁电流消失，被控工件停止磁化。

如要对工件进行直流激磁，可将工作方式选择开关K4扳至“DC”档，继电器J2得电吸合，其触点分别接通桥堆正、负极，按下探头上的按钮开关K2，则磁轭探头中将得到直流充磁电流。图1中V为电压表，ZD1为充磁指示灯，BX1仪器的保险丝一旦烧断，应等排除故障后，再换上同规格的新保险丝。

- 安装使用：

1、仪器电源配电板应安装单相两极和10A保险丝。其单相220VAC三芯插座应有合格的接地线。

2、用电缆将探头，仪器、电源插座之间接通。调整好各开关档位，打开仪器电源开关，电源指示灯亮。

3、手持探头对准贴有试片（或试块）的工件，喷洒磁悬液。按下探头上的按钮开关，工件被磁化，试片上的裂纹磁痕应能清晰显示。

4、旋转磁场探头的四只磁极对工件最佳气隙约0.5mm-1mm调整探头上的滚轮支架夹角，可改变旋转磁场探头对工件的气隙大小。气隙过小行走不便。过大又可能影响灵敏度。

5、仪器面板上的旋转开关切勿在充磁时调整，否则易损坏。

6、“旋转磁场－磁轭交流－磁轭直流”选择开关与探头的配接。

⑴“旋转磁场”档位配接旋转磁场探头；

⑵“磁轭交流”档位配接电磁轭探头，马蹄探头或磁环；

⑶“磁轭直流”档位配接电磁轭探头、马蹄式探头。

7、做旋转磁场探头吸力试验时，须将滚轮支架调节螺钉放松，保证四只磁场紧贴试块表面；做电磁轭探头吸力试验时也应将活动关节螺钉放松，保证二磁极紧贴试块表面；做磁环探头吸力试验时应放入工件充磁，看是否有吸力；

8、探头的转动部分须定期注入少量润滑油；

9、仪器为断续工作制。如使用过程中发生过热，应停止工作一段时间，待冷却后再用。

10、在探头离开被探工件表面时，应及时松开探头手把上的按钮开关，防止空载时电源过大而损坏仪器。

11、该仪器如有故障，请来电和本公司联系（0537-2638599），接电话后立即给您排除故障，确保仪器正常使用。

- 设备成套性：

1、LKCD－V主机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1台

2、旋转磁场、马蹄式、电磁轭、磁环　（用户自选）　　　　　　　  　探头

3、电源线　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　1根

4、输出线　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　1根

5、射灯灯泡        　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　    1只

6、保险丝管8A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　5只

7、合格证　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1张

8、说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1份

9、保修卡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1张

10、包装箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1只