使用前请仔细阅读本说明书

HR-150A型洛氏硬度计

使用说明书

通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证

执行标准：GB/T230.2-2002

目   录

1. HR-150A型洛氏硬度计简介- --------------------------------------------------------------2

2. 洛氏硬度计的技术参数、标尺和应用范围------------------------------------------------3

3. 硬度计的安装及调整------------------------------------------------------------------------------5

4. 硬度计的正确使用---------------------------------------------------------------------------------7

5. 常见故障及排除方法------------------------------------------------------------------------------9

6. 硬度计的保养及注意事项----------------------------------------------------------------------10

7. 附件（装箱单）-----------------------------------------------------------------------------------10

1. HR-150A型洛氏硬度计简介

  - HR-150A洛氏硬度计是一种普及型的洛氏硬度测试仪器。主要适用于材料的洛氏硬度试验。施加试验力的速度由缓冲器来调节，试验力的变换采用变荷手轮的旋转而获得，因而具有操作简便，性能稳定，使用广泛等特点。

  - 洛氏硬度的试验原理：用金刚石圆锥体压头或一定直径的钢球压头，在初试验力F0 和主试验力F1 先后作用下，压入试样表面，保持一定时间，卸除主试验力，保留初试验力，此时的压入深度为h1，在初试验力作用下的压入深度为 h0，它们之差e(h1—h0)来表示压痕深度的永久增量。每压入0.002mm为一个洛氏硬度单位。（图1）

  - 洛氏硬度的计算公式：HRA、C=100—(e/0.002)

HRB=130—(e/0.002)

图1

洛氏硬度试验原理图

2. 洛氏硬度计的技术参数、标尺和应用范围

2.1 初试验力：98N

2.2 总试验力：588N   980N   1471N

2.3 压力规格：

2.3.1金刚石圆锥体压头

2.3.2直径1.588mm钢球压头

2.4洛氏硬度测试范围:

（20～88）HRA

（20～100）HRB

（20～70）HRC

  - 升降丝杆行程最大距离：  180mm

  - 压头中心至机身距离：    140mm

  - 外形尺寸：              463×241×660mm

  - 仪器重量：              70kg

  - 洛氏硬度标尺、压头、试验力及应用范围（表1）

| 标尺 | 压头 | 初试验力 （N） | 总试验力 （N） | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 金刚石 圆锥角120° 顶端球面半径0.2mm | 98 | 588 | 硬质合金、渗碳钢 |
| D |  |  | 980 | 薄钢、表面淬火层 |
| C |  |  | 1471 | 淬火钢、调质钢、硬铸铁 |
| F | 钢球直径 588mm （1/16英寸） |  | 588 | 退火铜合金、薄软钢 |
| B |  |  | 980 | 软钢、铝合金、铜合金、可锻铸铁 |
| G |  |  | 1471 | 珠光体铁、铜、镍、锌、镍合金 |
| H | 钢球直径 3．175mm （1/8英寸） |  | 588 |  |
| E |  |  | 980 |  |
| K |  |  | 1471 |  |

注：洛氏硬度计标尺很多，常用的为A、B、C三种标尺。

2．10硬度计示值最大允许误差和重复性见表2

表2

| 洛氏硬度标尺 | 标准块的硬度范围 | 示值最大允许误差 | 示值重复性 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | （20~75）HRA | ±2HRA | ≤0.02(100-—H)或0.8HR |
|  | （>75~88）HRA | ±1.5HRA |  |
| B | （20~45）HRB | ±4HRB | ≤0.04(130-—H) |
|  | （>45~80）HRB | ±3HRB |  |
|  | （>80~100）HRB | ±2HRB |  |
| C | （>20~70）HRC | ±1.5HRC | ≤0.02(100-—H)或0.8HR |
| D | （40~70）HRD | ±2HRD | ≤0.02(100-—H)或0.8HR |
|  | （>70~77）HRD | ±1.5HRD |  |
| E | （70~90）HRE | ±2.5HRE | ≤0.04(130-—H) |
|  | （>90~100）HRE | ±2HRE |  |
| F | （60~90）HRF | ±3HRF | ≤0.04(130-—H) |
|  | （>90~100）HRF | ±2HRF |  |
| G | （30~50）HRG | ±6HRG | ≤0.04(130-—H)或1.2HR |
|  | （>50~75）HRG | ±4.5HRG |  |
|  | （>75~84）HRG | ±3HRG |  |
| H | （>80~100）HRH | ±2HRH | ≤0.04(130-—H) |
| K | （40~60）HRK | ±4HRK | ≤0.04(130-—H) |
|  | （>60~80）HRK | ±3HRK |  |
|  | （>80~100）HRK | ±2HRK |  |
| N |  | ±2HRN | ≤0.04(100-—H)或1.2HR |
| T |  | ±3HRT | ≤0.04(100-—H)或2.4HR |
| 注：1. —H为5点硬度平均值。 2.*有两个值时取其中较大值。 |

3. 硬度计的安装及调整

3.1硬度计的安装（图2）

图2

⒈加卸试验力手柄   2.旋轮  3.保护罩  4.试台  5.压头  6.上盖固定螺钉

7.上盖  8.后盖固定螺钉  9.后盖  10.表盘  11压头止紧螺钉  12.变荷手轮

3.1.1硬度计应安装在无震动的环境中，水平安放在稳定的工作台上，其水平度不超过1mm/m,同时在工作台适当位置开一个直径65～75mm的孔，用作丝升降（图3）

图4                                图5

1.上支承  2.杠杆  3.吊耳  4.下支承       1.阀针螺母  2.阀针锁紧螺母

5.吊耳  6,砝码A  7.砝码C  8.叉架       3.阀针 4.拨叉  5.活塞杆

9.砝码B  10.托板                       6.油缸盖  7.油缸体  8.油封

3.12硬度计放置妥当后，旋出4只上盖螺钉（6），用吸钩按在上盖，然后取出上盖（7），将机体内扣住测量杠杆（1）上的橡皮筋解去（图6），以及主杠杆（2）尾部的扎带（图4），及时盖上上盖防止灰尘入内。逆时针转动旋轮(2)，取出升降丝杆上垫块，从升降丝杆上拔出其最上面的保护罩（3），取下另外2只保护罩，将升降丝杆上的防锈油擦尽，涂上少量薄质机油润滑。然后安装好保护罩，放上试台（4）。最后打开后盖（9），将固定活动部件的白纱带以及砝码（6）和（9）下面的两个橡胶垫块垫块去除（图4）。

3.2.试验力施加速度的调整

3.2.1缓冲器加油方法（图5）

把后盖板（9）上的2只螺钉（8）旋开（图2），取下后盖板，将加卸试验力手柄（1）朝前拉（图2），按（图5）逆时针松开阀针锁紧螺母（2），再逆时针旋转阀针螺母（1），取下油缸盖（6）上的油封（8），在油缸盖孔中缓慢注入20号机油，注入油量的多少以拉动加卸试验力手柄时无吸空声为止。观察加入的油量不溢出油缸体（7）上平面（出厂时，油缸体已注入油）。

3.2.2调整加主试验力的速度（图2）

安装金刚石圆锥体压头（5），将HRC硬度块放在试台（4）上，顺时针转动旋轮（2），试台上升。硬度块与压头接触后，表盘（9）指针开始转动，大指针转过三圈，既停止转动旋轮，将加卸试验力手柄（1）朝前拉，观察表盘指针的移动速度。从指针开始到停止，这段时间规定为2---5秒，如果速度快，可调节缓冲器流量，方法：将阀针螺母（1）顺时针旋紧（图5）。再做测试，直至调整到规定的时间内，然后顺时针旋紧阀针锁紧螺母（2），若速度慢，则反方向调节。

3.3试验力的变换

根据试件的硬度测试要求来选择标尺（表1），依据标尺确定总试验力。转动变荷手轮（12），来改变主试验力大小。

4. 硬度计的正确使用

4.1试验前的准备工作

4.1.1被测试件的表面应平整光洁，不得带有污物、氧化皮、凹坑及显著的加工痕迹，试件的支撑面和试台应清洁，保持良好密合，试件的厚度应大于10倍压痕深度（表3）。

4.1.2根据试件的形状，尺寸大小来选择合适的试台，试件如异形，则可根据具体的几何形状自行设计制造专用夹具，使硬度测试具有准确的示值。

4.2硬度计的操作顺序

4.2.1根据试件的技术要求选择标尺（表1）

4.2.2将压头安装在测杆孔中，贴紧支撑面，把压头紧固螺钉（11） 为拧紧，将试件放在试台上。

4.2.3顺时针转动旋轮，升降丝杆上升，压头与试件接触时，上升速度要缓慢平稳。表盘上小指针从蓝点移到红点，此时大指针转过三圈至零位±5HR（5小格）范围内，这时初试验力已施加。

4.2.4转动表盘（10）对准零位（图2）。

4.2.5从施加初试验力完毕开始，3秒内将加卸试验力手柄缓慢向前拉，保证主试验力在2----5秒内施加完毕。总试验力保持时间4s±2s，然后将加卸试验力手柄在2----3秒内平稳地向后推，卸除主试验力，保持初试验力，经短时间稳定后，从相应的标尺刻度上读取硬度示值。

4.2.6下降试台，则一次试验循环结束。如需继续试验则可按4.2.3----4.2.6顺序操作。

4.3硬度示值精度调整（图6）

试验人员在了解仪器结构原理的基础上可以适当调整。方法：将上盖取下，如测出试值较标准硬度块低，则松开螺母（2），将螺钉（4）顺时针微量旋紧，然后旋紧螺母（2）,再测试示值，直至调整到规定误差范围内，如测出示值高于标准硬度块值，则相反方向旋松螺钉（4）。.

表3   单位：mm

|  | 硬 度 值 |
| --- | --- |
|  | 20 25 30 40 50 60 67 70 80 90 100 |
| A | / 0.7 0.5 0.4 / |
| B | / 2.0 1.9 1.7 1.5 1.3 / 1.2 1.0 0.8 0.7 |
| C | 1.5 / 1.3 1.2 1.0 0.8 0.7 / / / / |

- 接长杆  2.螺母  3.触点调整杆

4.示值调整螺栓

图6

5. 常见故障及排除方法（表4）

| 现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 硬度示值偏差大 | 压头损坏 | 更换金钢石压头或钢球 |
|  | 砝码未安装到位 | 按图4重新安装砝码 |
|  | 仪器安装不水平，吊杆与吊杆内顶杆摩擦。 | 用水平仪按3.1.1条校正硬度计。 |
|  | 保护罩高出升降丝杆平面。 | 将保护罩压紧，使保护罩平面低于升降丝杆平面。 |
| 加试验力时有冲击、卸除试时有吸空现象。 | 缓冲器油量不够 | 按3.2.1条施加油量。 |
| 长指针偏移，不对零位。 | 调整硬度示值后，会造成长指针的偏移。 | 参阅图6。将螺母2固定，微量旋转触点调整杆3对准零位。 |

6. 硬度计的保养及注意事项

6.1试验人员应遵守操作规程，并在试验前后经常用标准块校对仪器。

6.2硬度块的使用只能在工作面进行，每次试验测试点距离应大于2mm.

6.3变换试验力时，应使硬度计处于卸除试验力状态。（手柄在后面位置）。

6.4搬运时应托底搬运，不准横到，搬运时应将测量杠杆用橡皮筋扣住。

6.5硬度计应保持清洁，试验完后应罩上防尘罩。硬度块、钢球压头使用完毕应涂上防锈油，防止锈蚀。

6.6硬度计做好周期检定工作，每年至少一次以保证硬度计的准确性。

7. 附件（装箱单）

除主机外，备有以下附件

序号           名称                             数量

1       金钢石圆锥体压头     .                 1只

2       直径1.588mm钢球压头                  1只

3       直径1.588mm钢球                      5粒

4       大平试台      .                        1只

5       小平试台      .                        1只

6      “V”型试台                            1只

7       标准洛氏硬度块：

(85～100) HRB .                        1块

(20～30)HRC                   .       1块

.(60～70)HRC .                         1块

8        防尘塑料袋                   .        1只

9       产品合格证（附硬度示值换算表）.        1份

10      使用说明书                             1本

11      吸钩                                   1只

12      保修卡                                 1份

# Text boxes

硬

度

厚

度

标

尺

图3