DR-503电子、拉力试验机

使用说明书

目录……………………………………………………………P.1

序………………………………………………………………P.2

一、安全须知………………………………………………………P.2

二、试验机的使用环境及正常工作条件…………………………P.3

三、仪器规格说明…………………………………………………P.4

四、仪器用途………………………………………………………P.5

五、名词解释………………………………………………………P.6

六、操作方法………………………………………………………P.6

七、注意事项………………………………………………………P.7

八、仪器的日常维护与保养………………………………………P.8

九、常见故障现象及处理方法……………………………………P.10

十、关于东日公司…………………………………………………P.11

附、330系统说明…………………………………………………P.12-19

序

尊敬的客户：

首先感谢您选用东日公司的产品，为了帮助您完全地掌握与保护您的仪器，我们建议您在第一次使用前请首先阅读并深入理解本说明书，与以往一样，东日公司向顾客提供一年的质量保证和完善的售后服务。如果在使用过程中，您发现什么问题，请及时与我们联系。

再次忠心感谢您的信任与支持！

- 安全须知

请在开机使用前仔细阅读本说明书，可使您对试验机功能及使用注意事项有完整的认识，以避免不必要的人为故障。

- 用户在使用本仪器前，须详细阅览本说明书。

- 用户在打开包装后，应详细检查仪器是否有因运输而导致的损坏。

- 用户应严格按照说明书给出的试验方法进行试验操作。

- 用户应在本仪器所给出的仪器参数范围内进行仪器操作。

- 凡因操作人员或非操作人员违规操作，而导致的仪器损坏，本公司将不承担任何责任。

- 凡因操作人员或非操作人员违规操作，而导致的人身伤害，本公司将不承担任何责任

- 仪器安装后或长期停用，在通电之前，检查绝缘电阻。仪器安全接地，控制系统中各接点必须接触良好。

- 本仪器在保修期内出现故障，用户应该及时与本公司联系，以取得我们对产品的维护及技术支持。

二、试验机的使用环境及正常工作条件

- 工作环境温度：20±15℃的范围内；

- 工作环境湿度：10％--85％，无冷凝；

- 试验机应在稳固的基础上水平安装，其安装水平度应优于0.2mm/1000mm，周围应留有不小于0.7m的空间；

- 工作室内环境应清洁、干燥，无振动和腐蚀性气体；

- 工作环境之电源电压不超过仪器额定电压的±10％（为确保您的仪器能正常使用及延长仪器的使用寿命，建议您安装稳压电源后再使用仪器）；

注：请勿在有磁场存在的环境中使用仪器；

三、仪器外观及规格说明

1.DR-503薄膜拉力试验机外观(仅供参考，实物可能因不同的行业而有所不同)

2.规格说明

- 机台容量：本机台最大测试容量为 50 kgf;

- 配备功能：330力量显示器；

- 测力分辨率：10000倍（例如5KG÷10000 = 0.0005KG显示单位）

- 测力精度：小于±1％；

- 试验速度：10-500mm/min；

- 试验行程：600mm(不含夹具)；

- 试验宽度：前后120mm，左右∝；

- 机台重量：约40kg;

- 外形尺寸：45*32*110cm  W*D*H

- 使用电源：单相，AC220V 50/60HZ 4A

四、仪器用途

本仪器适用于荷重 50  KG 以下之剥离力及拉、压力试验, 选购更换夹具可作各种不同方式试验或是选购其它电子设备功能，可以进行各种材料、成品、半成品的力量、延伸、图形、分析、比较…等功能。

五、名词解释

1. 显示器：330。力量值显示、处理、控制。

2. 荷重元：连接夹具感应力量值，英文名称LOAD CELL。

六、操作方法（标准使用顺序）

↓A.连接电源、准备试件。

↓B.调整上、下夹具距离（第一次使用）。

↓C.上、下夹具夹持试件。

↓D.按运行键,机台进入测试。

↓E.夹具自动回归原点。

↓F.结束并记录结果。

↓G.进行第二次试验………。

七、注意事项

1. 设定上、下极限安全开关钮, 因夹具不同，上、下极限安全距离调整也不同。

2. 操作机台时, 操做人员请勿离开，注意上、下夹具不可对撞。

3. 本机台之LOAD CELL(荷重元)为 50  kg, 请勿超负荷使用。

4. 本产品属于精密仪器禁止在灰尘多或湿度过高场所使用。

5. 操作人员更换时请适当交接操作方法及注意事项。

6. 本机因人为操作不当而造成LOAD CELL 损毁及机台损坏须由使用单位(买方)负责

警告：LOAD CELL无法有保固期。

7. 根据统计显示：仪器无法发挥功能常是不会使用造成。

建议：人员异动时必须将使用方法及操作说明书列入重大交接项目。

八、仪器的日常维护与保养

1.前言

本公司所设计生产薄膜试验机于设计之初，已考虑客户保养的负担，故而将本薄膜拉力试验机设计成低保养需求的型式，操作者无须以任何特殊保养工具，即能完成本机台的日常保养工作。

2.仪器保养方法

- 外壳：
本机台外部钣金皆经过高级烤漆处理，故仅需以干布擦拭，去除灰尘即可，如长时间不使用，请以外罩遮盖。

- 机构：
本机台机构皆为钣金及防尘罩所遮盖，在一般使用状态下，无须保养。

- 夹具：
本机台所附夹具皆经电镀处理，在一般使用状态下仅需以干布去除灰尘即可，如长时间不使用请以干净棉布沾上少许防锈油在夹具表面擦拭即可。

- 机台非烤漆部份：
本机台非烤漆部份，皆为铜、不锈钢或经电镀处理，绝不生锈，故在一般使用状态下仅需以干布去除灰尘即可，如长时间不使用请以干净棉布沾上少许防锈油，在机台非烤漆部份表面擦拭即可。

3.清洁方法

为了保证仪器外观的整洁，请定期使用软布清洁仪器。对于顽固的污渍可以用比较柔软的布蘸温和的清洁剂来去除。不要使用强力清洁剂如苯、丙酮、稀释剂或者研磨清洁剂来擦拭，以避免对外壳造成损坏。 为了安全起见，最好在清洁系统前请将将仪器电源切断。

4.保养注意事

- 仪器的工作环境与条件应完全符合规定要求，包括室温、相对温度、电源电压、安装基础（周围一般要求无震动、无腐蚀性介质、无较强电磁场干扰），另外有些仪器对环境还有特殊的要求，应严格按照使用说明书进行维护与保养。

- 在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。

- 久不使用试验仪器时，宜定期插电开动。

- 仪器应由专人负责，试验时应严格按照操作规程进行，严禁做超出试验范围的试验，试验完毕应使仪器恢复到初始位置，以确保下次试验正常进行。

- 应定期对仪器进行清洁、检验，需校准的仪器应校准，以保证仪器的精度。

- 仪器在不使用的时候，应采取适当的保护措施，如长时间不用，再使用的时候应重新检验后方可使用。

- 有关校正方面

- 定期校正：根据国家计量法的相关规定，一般校正周期为一年。

- 临时校正：使用人在使用时发现，或质量管理单位在巡回检验时发现检验仪器不精准，应立即校正。

九、常见故障现象及处理方法

当发生故障及动作异常时，请参阅本项“简易故障排除”找出故障原因并处理。当故障现象不符合下列任何项目或者是严重故障、零件损坏时，请与本公司联系。

1、问题：打开电源开关时系统无电源供应？

- 请先检查本系统电源插头是否确实插入插座，有无松脱。如松脱请确实接上。

- 检查本系统紧急停止按钮是否打开，如在按下状态请将之打开。

- 检查插座电压是否正常，如不正常请换插座。

- 检查电源开关是否能正常作动，如不正常请通知本公司。

- 如一切无误，请通知本公司。

2、问题：机台动作时产生异常震动与杂音？

- 请先检查本机台四个脚座是否平均的接触台座，如无，请调整四个脚座使之平均的接触。

- 检查系统电源电压是否正常、稳定，如无，请更换一稳定正常电源。

- 检查机台各部螺丝是否松脱，如松脱，请将螺丝上紧。

- 如一切无误，请通知本公司。

3、问题：试验之数据异常？

- 请先确定“试片”夹持是否确实，如无，请确实夹持。

- 请检查“力量感应器”“译码器”设定是否正确，如无请参阅操作说明，设定完成。

- 请检查在试验开始前是否按下“力量归零键”“变形量归零键”如无，请重新开始试验，并在试验前按下“力量归零键”“变形量归零键”

十、关于东日公司

东日公司有限公司是生产、经营各种物性品管检测仪器的专业公司。产品符合国际质量体系认证之要求的ISO、ASTM、DIN、JIS、LIS、AATCC、PSTC、GB、CNS、BS、UL、IEC、VDE、CSA、HG、TAPPI、DRAFT、CEN、EN等测试标准。

公司主要产品:PC电脑式万能材料试验机、微电脑高精度环境试验机、微电脑伺服系统箱包寿命检测仪器、胶粘带行业全套试验仪器、彩印包装行业检测仪器.电子电器行业检测仪器等。

东日公司成立于一九九一年，成立初期，主要代理经销日本、德国、美国、台湾等国家和地区的高品质检测仪器。从一九九五年开始，公司与日本、台湾和香港多家仪器公司开始深层次的合作，进行检测仪器的国际性研究开发和制造。

东日公司始终坚持以质量求生存,以信誉求发展,近几年,公司紧跟国际材料试验机及检测技术之发展,大胆采用高新技术、吸收高科技专业人才，加大技术研发投入，致力于仪器内在品质之提升，精益求精，诚实守信，使东日公司及其系列检测仪器得到了快速发展。目前，公司产品已全面应用于生产控制、来料检验、进出口商检、产品质量监督等各个领域。产品以其技术先进、测试准确、性能稳定等特点深得客户赞誉。公司产品的适用行业已扩展到橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域。

东日公司坚持以人为本、以客户为先的人文原则，公司以良好的条件广纳贤才，并为每一位员工提供广阔的提升和发展空间，简捷、高效、温馨的管理模式使每个员工充满活力，使公司充满勃勃生机。公司的发展离不开员工的支持和客户的关爱，高泰公司将继续秉承诚实、信用的经营理念，终身服务的经营原则，以最完美的服务和最积极的态度服务于广大客户。

附、330系统说明

一、界面操作说明

1．操作键说明

按键F1～F5分别与界面中的五个按键相对应。

F1清零：在主界面中，按下相对应F1按键，即时力量清零。

F2删除：在主界面中，试验停止状态下按对应F2按键， 删除最后一次试验结果。

F3上升：在主界面中，试验停止状态下按对应F3按键为慢速上升，再按一次则为快速上升

F4下降：在主界面中，试验停止状态下按对应F4按键为慢速下降，再按一次则为快速下降

F5取点：在主界面中，在试验开始状态下按对应F5按键。

进入下一个界面的方法：

其一，用F1～F5直接进入下个界面中。

其二，在有选择框的界面中选择子界面，按ENTER。

其三，按EXIT退出子界面，返回上一界面中。

2．试验操作键

测试键，开始试验；

退出和系统菜单进入键；

停止试验，或停止上升或下降和菜单进入键；

二、操作与设定

请先依本公司出厂设定接上电源，然后打开仪器后方之电源开关，显示器液晶屏上即会出现如上图所示开机画面，此画面出现后约2秒钟系统会自动进入试验主画面。

按           键，进入菜单界面，如下图（此画面可自定义）：

其中：

F1-试样：进行试样参输入设定

F2-设定：拉力机性能参数设定

F3-校正：速度、力量等标定，使用客户不可操作

F4-打印：试验结束后，对数据进行预览、打印

F5-退出

1．试样参数输入

在菜单画面下按F1键（即试样功能按钮）即可进入试样画面，如图所示。

- 编号：用于输入试验之试验编号，001-020；

- 长度：输入试验之试样标距用以计算延伸率；

- 面积：用于输入下次试验之试样面积；

2．功能设定

在菜单画面下按F2键（即设定功能按钮）即可进入功能设定画面，如图所示。

按            键，进行各项参数设置，按F5退出

2-1试验类型选择：根据试验方法和夹具的不同，可选择拉力试验、压力试验、剥离试验。

- 拉力试验：试验运行方向为向上

- 压力试验：试验运行方向为向下

2-2试验模式选择：根据不同的试验方法，可选择等速位移和力量保持。

- 等速位移：一般恒速拉伸或压缩试验

- 力量保持：恒压/持压/持拉/力量保持试验

2-3力量单位选择： 根据试验要求，可更改试验的单位，N 、kN、kgf、gf、lbf。

2-4位移单位选择：根据试验要求，可更改试验的单位，mm、cm、inch。

2-5强度单位选择：根据试验要求，可更改试验的强度单位，Pa、kPa 、MPa、kgf/cm2、lbf /in2。

2-6传感器选择：可根据客户要求，增加第二路传感器，一般不允许更改。

2-7停机方式设置：出厂时已设定好或根据试验要求设定，一般不允许更改。

- 判斷力量：試驗過程中當力量達到此設定值以上時系統才開始進行試樣是否破壞的判斷，此設定值一般情況下建議不要大於荷重元最大容量的1%；

- 破壞百分比：試驗過程中材料斷裂時，力量值的瞬間變化量大於此設定值時，材料視為斷裂，系統會自動停機並終至測試；

2-8速度设置：根据试验要求设定。

- 试验速度：即测试速度，在主界面中，当按下TEST时，拉力机执行测试的速度

- 愠速速度：在主界面中，试验停止状态下，按对应F3及F4按键所对应的速度，用于试验空间的调整

- 快速速度：在主界面中，试验停止状态下，当按对应F3及F4按键所对应的速度为慢速速度，再次按下F3或F4时所对应的速度，以及测试完成后的回归速度为快速速度。

2-9软速度设置：根据试验要求设定。

2-10持压设置：根据试验要求设定。

- 持速系数：在进行持拉或持压试验时，当力量值接近持拉/压力量设定值时，机台会以试验速度*持速系数后     的速度值运动以防止速度过快而超过力量保持之设定力量值；

- 持拉/压力量：进行力量保持试验时之设定值，当试验过程中力量到达此设定值时，机台会停止运动并保持此力量值；

- 持拉/压精度：进行力量保持试验时之保持精度要求，当保持力量低于设定值*（1-持拉/压精度值）时，机台会自动进行力量补偿，推荐设定范围为1-5%。

2-11保护设置：根据试验要求设定。出厂时已设定好或根据试验要求设定，一般不允许更改。位移保护根据客户要求设定。

- 力量保护：試驗過程中當力量值超過此設定值時，系統會自動停機並終至測試；

- 位移保護：試驗過程中當位移值超過此設定值時，系統會自動停機並終至測試。

2-12预紧力：根据试验方法的要求设定。

- 预紧力：某些试件进行拉伸或压缩试验时，因为材料或其它方面原因，根据相关测试标准的要求，试件张紧或完全接触后才开始记录测量值，试件张紧或完全接触所需的力量即为预紧力，一般情况下推荐此值设为零；

2-13自动回位设定

- 一般钢性材料选择不使用，以防止回位时撞坏夹具，其余一般材料，选使用

2-14打印机选择设定

2-15语言选择：此系统提供英文，简体和繁体三种不同的语言。

3．校正（此界面下的参数我们仪器有限公司技术员，严禁更改，否则后果自负）

3-1机器方向类型

3-2电机类型

3-3速度

3-4力量

3-5位移

3-6位移

3-7打印参数

4．打印

5．退出

# Text boxes

即时力量

功能键

操作键

ESC

TEST

EXIT

MENU

ENTRER

STOP

EXIT

MENU

ENTER

STOP