目  录

第一章  前言……………………………………………………………………1

第二章  开箱检查………………………………………………………………1

第三章  安全警告事项…………………………………………………………2

第四章  概述……………………………………………………………………2

第五章  工作原理………………………………………………………………3

第六章  技术指标………………………………………………………………4

第七章  使用说明和操作步骤…………………………………………………4

第八章  应用举例………………………………………………………………8

第九章  使用注意事项…………………………………………………………9

第十章  仪器校准………………………………………………………………9

第一章  前言

感谢客户购置和使用杭州威博测量控制技术研究所的产品，为保证用户安全、正确地使用本所产品，敬请用户在操作之前详细阅读本产品说明书的全部内容。

本说明书适用于WB26系列耐电压测试仪。

本说明书含有开箱检查、安全警告事项、产品的主要技术指标、产品使用操作方法等一系列内容。在编写过程中，我们已经尽力确保本说明书内容的全面性和准确性。如果用户在使用过程中有疑问，或者发现有不足和错误之处，欢迎直接与本所或本所授权的代理商进行联系。用户对说明书如果有不同理解，以本所技术部的解释为准。

本说明书的内容或个别地方可能发生改变，恕不另行通知。

请用户妥善保管本说明书，以保证仪器的正常使用。

没有本所书面许可，不得抄袭或改编本说明书的内容，否则被视为侵权。

第二章  开箱检查

用户在打开产品的包装后，请取出装箱清单，并对照本说明书逐项检查清单所列内容与实物是否完全一致，并核对主机型号与你们的订购单是否相同，如果发现有不一致的地方，请与本所或本所授权的代理商联系。

所有附件和文件，请妥善保管，以便日后操作和维护之用。

本成套设备的配件和资料包括：

- WB26系列耐电压测试仪１台

- 使用说明书1本

- 电源线1根(WB2673专用线)

- 带遥控高压棒1根

- 普通高压线1根

- 产品维修卡1份

- 保险丝(5A)2只

- 装箱单1张

第三章  安全警告事项

在使用本系列仪器的过程中必须注意下列安全规定，如不遵守本规定，产品功能可能受损并可能危及人身安全。

- 勿在腐蚀性环境中使用本产品(不要在含有腐蚀性液体或气体的地方使用本产品，否则将对本产品造成损害)

- 勿在爆炸性环境下操作（不在存放有易爆品的地方使用本产品，否则可能危及安全。）

- 勿在严重粉尘环境下使用（本仪器内有大功率发热器件，大量粉尘会影响通风和散热效果。）

- 采用标准的电源插座（采用单相250V/10A三极标准电源插座，其接地极必须与地线相连！）

- 供电电源（打开电源前确保供电电源电压与额定电压相符。本产品使用的电源标准为AC220V±10%．50HZ。）

- 保险丝（为避免火灾及发生事故，请使用标准保险丝（5A）,更换保险丝前，切断电源和负载。勿用不符合要求的保险丝或短接保险丝管座！）（WB2673没有保险丝，内部有空气开关）

- 操作时必须戴好橡胶绝缘手套、坐椅和脚下垫好橡胶绝缘垫！连接和拆卸被试品时应在复位状态和输出电压为“0”。

- 维护事项,在确保切断电源及电源插头的情况下，方可进行仪器的日常维护、清洁或者更换保险丝等工作。仪器内部清洁工作及故障修理，必须由专业人员操作。平时禁止打开机箱，以免发生触电事故。

第四章  概述

WB26系列耐电压测试仪是测量被试品耐电压强度的仪器，它能够准确、快速、直观、可靠地测试各种被测对象的击穿电压及漏电流等电气安全性能指标，本产品是按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准要求而设计，测试电压从0～5kV(AC/DC)，漏电流0～20mA(AC)（WB2670A）、0～100mA(AC)（WB2672A、WB2671A），0～600mA(AC)（WB2673）, 漏电流0～20mA(DC)（WB2671A）。定时器范围1～99S，特殊要求另定。适合各种家用电器、电机、变压器、电源、电缆线、高压胶木电器、开关、接线端子、电源插头座、离心式脱水机、洗衣机、微波炉、洗碟机、电火锅、电饭锅、电磁机、电烤箱、电视机、电风扇、医疗、化工、电子仪器、仪表、元器件等，也可用于强电系统的安全耐电压和漏电流的测试，同时也是科研机构、质量技术监督部门不可缺少的耐电压试验设备。

WB26系列耐电压测试仪产品是在吸收、消化国际国内先进耐电压测试仪的基础上，结合我国用户的实际使用情况加以改进、提高和完善。本产品可直观地显示输出电压值、试验时的漏电流、设定报警漏电流值、试验时间(在定时状态下1～99S)，时间以倒计时形式显示，不但准确，同时更能反映试验进程。试验时的漏电流显示可以反映各种试品耐电压性能上的差异。

- 工作原理

耐电压测试仪由高压升压回路、漏电流设定及检测回路、指示仪表等组成，高压升压回路能调整输出电压至需要的值，漏电流设定及检测回路能设定击穿（保护）电流，试验过程中能显示漏电流值，指示仪表直接读出试验电压值和漏电流值（或设定击穿电流值）。样品在要求的试验电压作用下达到规定的时间时，仪器能自动或被动切断试验电压；一旦击穿，漏电流超过设定的击穿（保护）电流，仪器能够自动切断输出电压，并能同时报警。(如图一所示)

技术指标

| WB2673 | 0～5 kV ±5% | 1～100～600 ±5% | 1～100～600 ±5% | 1～99S ±5%、或手动 | 3000VA | 500×980×500 mm3 | 环境温度0～40℃，相对湿度≤75% | WB2673是柜式结构，属非标产品，用户需定制。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WB2671A | 0～5kV(AC/DC) ±5% | AC同WB2672A DC0.3～2～20 ±5% | AC同WB2672A DC0.3～2～20 ±5% |  | 750VA | 375×190×280 mm3 |  |  |
| WB2672A | 0～5 kV ±5% | 0.3～2～20～100 ±5% | 0.3～2～20～100 ±5% |  |  |  |  |  |
| WB2670A | 0～5 kV ±5% | 0.3～2～20 , ±5% | 0.3～2～20 , ±5% |  | 500VA | 315×165×250 mm3 |  |  |
| 技术指标 | 电压测试范围 | 漏电流测试范围(mA) | 报警漏电流设置范围(mA) | 定时时间范围 | 变压器容量 | 体积(宽╳高╳深) | 工作环境 | 备注 |

第七章  使用说明和操作步骤

WB26系列耐压仪各部分名称及使用说明（如图二、三、四所示）

0．保留按键，可按用户要求定制有/无报警仪器。

    - 电源开关，按到开位子电源接通，仪器显示亮。

    - 启动按钮，按一下，测试灯亮，此时仪器有高压输出。

    - 复位按钮，按一下，声光报警清掉，此时仪器无高压输出。

    - 输出电压调节旋钮，顺时针增大，逆时针变小。WB2673在前竖面上。

    - 遥控插座，随机配的遥控棒中的控制插头插在此处。WB2673在侧竖面上。

    - 交流高压输出端。WB2673在侧竖面上。

    - 接地柱。WB2673在侧竖面上。

    - 超漏指示灯：该灯亮，表示被测物击穿，为不合格。

    - 测试指示灯：该灯亮，表示高压已启动，灯灭则高压断开。

    - 输出电压显示窗口，单位是kV。

    - 测试漏电流和设置报警漏电流显示窗口，单位是mA。

    - 定时时间显示窗口，1～99S。

    - 测试时间设定拨码盘，可设定试验时间1～99S。与⒃号配合使用。

    - 报警漏电流预置调节旋钮，当按下预置按键后，可设置漏电流报警值。

    - 漏电流预置/测试功能转换开关，按下为预置状态，弹出为测试状态。

    - 定时开关，按下开，1～99s内任意设定，弹开不定时，为手动。

    - 漏电流量程，按下20mA档(WB2673为600mA)，弹开2mA档(WB2673                       为100mA)。与⒅号按键互锁。

    - 电流量程（WB2671A/72A有）：按下100mA档，弹开看⒄。

    - 交流/直流(AC/DC)功能转换键（WB2671A有）,按下是DC，弹出是AC。

    - 直流高压输出端，注意其极性是负端。

操作步骤：

操作时必须戴好橡胶绝缘手套、坐椅和脚下垫好橡胶绝缘垫！ 电源线必须用有可靠接地的三芯线！只有在测试灯熄灭，无高压输出状态时，才能进行被试品连接或拆卸操作！

  - 在确定电压表指示为“０”，测试灯熄灭状态下接被测物体，并把地线连接   好。WB2671A用于直流测试时注意电压极性。

  - 设定漏电流报警（击穿）所需值。

    - 按下预置开关。

    - 选择所需报警电流量程档。

    - 调节漏电流预置电位器到所需报警值（看漏电流表）。再弹起预置开关。

  - 手动测试：

- 将定时开关设到“关”的位置，按下启动钮，测试灯亮，缓慢调节电压调节旋钮，将电压调到需要的值。

- 测试完毕后，将电压调节到测试值的1/2左右位置后按复位钮，

切断高压输出，测试灯灭，此时被测物为合格。

- 如果被测物体漏电流超过预置值，则仪器自动切断输出电压，同时蜂鸣器报警、超漏指示灯亮，此时被测物为不合格，按下复位键，即可消除报警声。

  - 定时测试：

（1）在手动情况下不连高压棒，按下启动钮，缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位，这时不要再动电压输出调节！

（2）定时开关设到“开”，拨预置时间拨码盘，设定所需测试时间。

（3）按下启动钮，进入测试状态。这时有高压输出！

（4）当定时到，测试电压被切断，则被测物为合格。若漏电流过大，不到定时时间，仪器自动切断输出电压，超漏灯亮，声音报警，被测物为不合格。

  - 遥控测试：

- 设定好漏电流预置值。

- 在手动情况下不连高压棒，按下启动钮，缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位，这时不要再动电压输出调节！

- 遥控测试附件与仪器连接好。（如图五所示）

- 将遥控测试棒与被测物接触(这时不要按遥控棒上的按钮！)。

- 在确定遥控棒尖端与被测物可靠接触情况下，按下高压棒上的启动开关进行测试，如果听到报警声就马上松开。测试结束时松开此开关。

第八章  应用举例

  - 整机试验，见图六。

  - 变压器试验，见图七。

  - 二极管（有极性试品）试验，见图八。

第九章  使用注意事项

  - 操作者必须戴绝缘橡皮手套，脚下垫绝缘橡皮垫，以防高压电击造成生命危险。

  - 仪器必须可靠接地。

  - 连接或拆卸被试品时，必须保证高压输出为“0”及在“复位”状态。

  - 测试时，仪器接地端与被测体要可靠连接，严禁开路。

  - 切勿将输出地与交流电源线短路，造成仪器处壳带电。

  - 请勿将高压输出端子与地线短路，以免发生意处。

  - 用WB2671A测试有极性试品时，要注意电压极性。

  - 测试灯、超漏灯如果损坏，必须马上更换，以免误判。

  - 检查故障时，必须关掉电源。

  - 仪器空载时漏电流表头有微小起始电流，属正常。

  - 本仪器应避免阳光正面直射。

  - 本仪器应每年到有关部门检定。

  - 仪器如果需要返厂修理时，请尽可能注明故障原因、现象等情况，便于修理工及时修理。

第十章  仪器校准

WB2670A/WB2672A/WB2673三种型号：

- 电压校准，调节主板上W1电位器。

- 漏电流表零位校准，调节主板上W4电位器。

- 漏电流测量值校准，调节主板上W2电位器。

- 漏电流预置值校准，调节主板上W3电位器。

WB2671A型

- 交流电压校准，调节主板上W6电位器。

- 直流电压校准，调节主板上W7电位器。

- 漏电流表零位校准，调节主板上W1电位器。

- 交流漏电流测量值校准，调节主板上W2电位器。

- 直流漏电流测量值校准，调节主板上W3电位器。

- 交流漏电流预置值校准，调节主板上W4电位器。

- 直流漏电流预置值校准，调节主板上W5电位器。