218振动、频率测量仪

使

用

说

明

书

江苏宝应宝飞振动仪器厂

电话：0514-88223137

- E-mail：server@zd88.com

公司网址：http://www.zd88.com

目   录

- 概述……………………………………………2

- 主要技术指标………………………………2

- 操作说明………………………………………3

- 注意事项………………………………………5

- 附件及随机文件……………………………6

218振动、频率测量仪

一、概述：

随着设备故障诊断及状态滥测技术的推广普及，对监测仪器提出了更高的要求。我厂在多年生产现场测量仪器和精密诊断仪器的基础上，结合我国国情，研制出218振动、频率测量仪。该台仪器可测出机器在一定频率范围内的振动量和振动频率，该仪器相当于一个先进的测试系统，具有体积小、功能全、精度高、操作简便等特点，性能优越于BK2511。该仪器适合设备测试人员对机器设备长期监测和各种振动测量频率分析。

二、主要技术指标：
A型：
1、加速度（A）：二档 最大200.0g 3Hz—10KHz(RMS)
2、速度（V）：二档 最大200.0cm/s 5Hz—2KHz(RMS)
3、位移：二档 最大20.00mm 10Hz—1KHz(P)
4、振动频率：3Hz—10KHz （1Hz=60转/分）                 
5、显示：LED4位显示A、V有效值，D的峰值和振动主频率
6、测量误差：≤±5%
7、供电：～220V、50Hz、功耗<10W
8、体积：230×110×260mm
9、工作条件：符合GB6587.1，电子测量仪Ⅱ组标准。

B型：
便携式蓄电池供电连续工作时间>4小时
外加0-2V交流标准接口
其它主要技术指标同A型

三、操作说明：

- 电源：

将后面板上的电源“开关”拨动“开”位置上。 前面板2只表头亮，仪器已通电。仪器不工作时请将拨动开关打在“关”位置上。

- 测量选择：  加速度（g）、速度（cm/s）、位移（mm）三种选择，依靠旋钮上的白色指示线指向不同的档位。它们分二档，对应数字均分别表示了该档的最大量程，当超过量程时，前面板“过载”指示灯亮，表示超过量程范围。

- 上下频率（滤波器）的选择：  “下限频率”指仪器测量最低频率，“上限频率”指仪器测量最高频率。

- 幅值指示：  加速度、速度、位移的测量结果将在仪器左上方的表上（AVD显示）显示。应注意：显示的是最终值，只需直接读数即可，而不象普通的测振表需要读数乘以开关的倍数。

- 频率显示：  设备的振动主频率将在仪器右上方的表上显示，单位为Hz。

- 输入：  输入插孔在后面板上，将输入电线与输入插孔和传感器连接，传感器固定在被测物体上或手握测量。固定传感器有三种方法：一种用M5螺丝连接，第二种采用502胶水沾，另一种采用磁吸座。磁吸座吸力较大，请注意安全。

- 输出：  为了进一步进行分析，仪器后面板设有0-2V交流“输出”接口。该接口可接示波器、交流电压表、信号分析仪等高输入电阻仪表，不可直接接诸如耳机、光线示波器等低阻的设备。

8、充电（B型）： 仪器在直流供电时，工作时间约4小时，若前面板“红色”指示灯亮，表明仪器需要充电。充电时间约6小时。充电方式：将电源插头线插入后面板上的“充电”插座上，连通交流220V 电源。

四、注意事项：

- 测量方式选择：加速度、速度、位移方式选择应根据不同的要求进行。一般高频段的测量宜选择加速度，1KHz内的测量宜选择速度，100Hz以下的测量可选择位移。当然这不是绝对的，应根据不同的转速（1Hz=60转/分）、不同的工作条件灵活、合理的选择。

- 上下频率选择：  频率选择主要根据设备的运行转速而定，如果是单一转速很好确定。一台设备可能是变速或多种速度这时“下限频率”选择应低于设备最低转速，“上限频率”选择应高于设备最高转速。上下频率（滤波器）主要功能是抗外部于扰，册除下限频率值以下频率振动值，上限频率以上频率振动值。在测量振动频率值时，最好选择适当上下频率值，否则会出现频率表数字值有很大变化。如某台设备转速为3000转/分，工作频率是50Hz（1Hz=60转/分），下限频率开关打在“30Hz”上，上限频率开关打在“100Hz”上。如果不知道工作频率，下限频率值由小往大选择，上限频率值由大往小选择。频率的选择也可作为频谱分析用，选择不同频段测出它们对应振动值，绘出频谱曲线，用于设备故障分析。

- 传感器：  传感器安装时，表面应垂直设备振动方面。传感器在使用时应避免摔打、敲击，头部允许更换探针或磁吸座，其连接导线不宜扭曲或从根部拉动。

- 仪器在工作时，液晶显示件应避免太阳光长时间照射以便延长其工作时间，不可在温度过高的场所使用。

- 当仪器擦洗时，禁止使用汽油、橡胶水擦洗。

五、附件及随机文件：

1、主机                  1台

2、传感器                1只

3、电缆线                2根

4、探针                  1根

5、维修卡                1份

6、使用说明书            1份

7、磁吸座                1个（选购）