1、未知粘度范围样品测量 
（1）测量一般原则：高粘度的样品选用小体积（3、4号）转子和慢的转速，低粘度的样品选用大体积（1、2号）转子和快的转速。每次测量的百分计标度（扭矩）在20%—90%之间为正常值，在此范围内测得的粘度值为正确值。 
（2）先大约估计被测样品的粘度范围，然后根据高粘度的样品选用小体积的转子和慢的转速，低粘度样品选用大体积的转子和快的转速。一般先选择转子，然后再选择合适转速。例如转子SP为1号时，转速为60RPM，屏幕直接显示满量程为100mPa·s，当转速改为6RPM时，满量程为1000mPa·s。 
（3）当估计不出被测样品大致粘度时，应先社顶为较高的粘度。试用从小体积到大体积的转子和由慢到快的转速。然后每一次测量根据百分计标度（扭矩）来判断转子和转速选择的合理，百分计标度一定要在20%—90%之间为正常值，若不在此范围内，粘度计会发出警报声，提示用户更改转速和转子。千万别忘了换了转子一定要根据选用转子改变转子号SP。

2、注意事项
（1）装卸转子时应小心操作，装卸时应将连接螺杆微微抬起进行操作，不要用力过大，不要使转子横向受力，以免转子弯曲。
（2）请不要把已装上转子的粘度计侧放或倒放。
（3）连接螺杆与转子连接端面及螺纹处保持清洁，否则会影响转子晃动度。
（4）粘度计升降时应用手托住，防止粘度计因自重下落。
（5）调换转子后，请及时输入新的转子号。每次使用后对换下来的转子应及时清洁（擦干净）并放回到转子架中。请不要把转子留在一起上进行清洁。
（6）当调换被测液体时，请及时清洁（擦干净）转子和转子保护框架，避免由于被测液体相混淆而引起的测量误差。
（7）仪器与转子为一对一匹配，请不要把数台仪器及转子相混淆。
（8）请不要随意拆卸和调整仪器零件。
（9）搬动及运输仪器时，应将米黄色盖帽盖在连接螺杆处后，将仪器放入包箱中。
（10）装上转子后，请不要在无液体的情况下长期旋转，以免损坏轴尖。
（11）悬浊液、乳浊液、高聚物及其它高粘度液体中有许多属“非牛顿液体”，其粘度值随切变速度和时间等条件的变化而变化，故在不同转子、转速和时间下测定的结果不一致属正常情况，并非仪器误差。对非牛顿液体的测定一般应规定转子、转速和时间。
（12）做到下列各点将有助于测得更精确的数值： 
a．精确的控制被测液体的温度。 
b．将转子以足够长的时间浸于被测液体中，使两者温度一致。 
c．保持液体的均匀性。 
d．测定时将转子置于容器中心，并一定要装上转子保护框架。 
e．保证转子的清洁和晃动度。 
f．当高转速测定立即变为低转速时，应关机一下，或在低转速的测定时间掌握稍长一点，以克服由于液体旋转惯性造成的误差。 
g．测定低粘度时选用1号转子，测定高粘度时选用4号转子。 
h．低速测定粘度时，测定时间相对要长些。 
i．测定过程中由于调换转子或被测液体等需要，曾旋动升降夹头变动过粘度计位置后，应及时查看并调整粘度计的水平状况。