拉力试验机操作规程

1  试验准备

1.1  实验室据【试验委托单】抽取规定比例的产品作为试验样本。

1.2  认真检查拉力试验机完好状态，确认设备正常。

1.3  据试样结构、形状、尺寸设计、制作试验夹具。

2  试验操作步骤

2.1  打开总电源开关。

2.2  打开微机。

2.3  打开“拉伸、压缩、弯曲”软件，进入试验状态。

2.4  安装夹具及试样：把下夹具配装入下接头，以插销相连；把上夹具配转入连接轴的中心孔以插销相连。

2.5  检查夹具及试样安装正确无误后，操作微机：用鼠标点击“清零”按钮，将数据清零。

2.6  点击“运行”按钮，试验开始。

2.7  当试验达到最高峰值时，试验会自动停止。注意：试验力不能超过100KN）右边窗口出现峰值即试验数据结果，左边窗口出现数据曲线图。

3  试验报告

3.1  试验完成后，在微机中进行数据处理：用鼠标点击“处理”按钮，在打开的窗口点击“输入”，并填写数据项目，填写完整后，点击“确认退出”。

3.2   计算：点击“确定”进行计算；点击“退出”。

3.3  输出报告：点击“确定”输出报告、“打印报告” ，微机自动输出。

3.4  数据存档：用鼠标点击“写文件”进行存档。

3.5  如需查看原有数据：用鼠标点击“读文件”，在文件路径下打开数据文件。

1. 严禁超负荷,超速度规定使用机器
　　2. 严禁硬物碰撞升降丝杠,并要按时涂上润滑油
　　3.上抬下拨夹具时动作要平稳及避免碰撞,要经常检查夹具螺丝的松紧情况
　　4. 拉力机更换测试夹具时,要注意配合,以防止砸伤
　　5. 打开夹具夹取试样时,注意试样的夹取距离,不能过多及过少
　　6. 机械式更换三角带时要非常注意手的位置,防止夹伤手指,传动部位要盖好防护罩
　　7. 电子拉力试验机和微机连机时必须按程序要求操作,严禁违章操作导致程序紊乱
　　8. 需打印的参数在打印前,要检查打印机,是否有纸
　　9. 电子无极调速式调整升降速度时,不能过快操作
　　10 50KN强力机在使用前,要注意检查夹具吊紧螺丝的紧固情况
　　11.使用完后按程序要求关闭机器,严禁直接切断电源
　　12.严格执行年检制度,定时由国家计量鉴定机构进行参数鉴定认证

电子拉力试验机操作规程及保养条例

拉力试验机用于测试各种材料、半成品及成品的抗拉强度、抗压强度及伸长量、延伸率、可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩等试验，适合金属、塑胶、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等行业使用。

电子拉力试验机操作及保养相关注意事项，及操作规程讲解：

1、将总开关接通电源,打开试验机电源开关,检查机器各部位运转是否正常,作好试验准备。

2、在试验前应对所做试验的最大荷载有所估计,悬挂相适应的摆砣。并调整缓冲阀手柄,对准标线。

3、在描绘器的转筒上,卷好记录纸(此项只是需要时才进行)。

4、开动油泵电动机,开启送油阀,关闭回油阀,使油箱内的油进入工作油缸,试台升起,然后,打开回油阀,排除油缸内的空气。再关闭回油阀,重新开启送油阀使试台上升5—10mm,然后关闭油阀。如果试台以在升起位置时,则不必先开动油泵送油,仅将回油阀关好即可。

5、将试样一端夹于上钳口,开动油泵调整指针对准零点,再开动下钳口电动机调正下钳口,夹住试件下端。必须注意使试样铅垂,并在中间位置。

6、将推杆上的描绘笔放下,进入描绘准备状态(需要描绘时才进行)。

7、按试验要求的加荷速度,通过旋扭,调整加荷速度指示盘的旋转速度,缓慢的开启送油阀,并使加荷指针的旋转速度与指示盘的旋转速度一致进行加荷。

加荷速度：屈服前-应力增加速度10MPa/s

屈服后-试验机活动夹头在负荷下的移动速度为不大于0.5L/min。

8、试样断裂后,关闭送油阀,并停止油泵电动机。

9、记录所需数值并将描绘笔抬起。

10、打开回油阀,卸荷后将被动针拨回零点。

11、取下断裂后试样,测量伸长值,认真记录,作为计算依据。

12、最后,切断电源,对仪器设备进行擦拭清扫。

13、压缩及弯曲等试验可参照上述各项进行操作。

做好了以上13条，拉力试验机操作基本上就学会了，但是拉力试验机保养还是要长期进行，毕竟是属于精密仪器。

一、材料试验机的定义及分类

对材料、零件、构件进行力学性能和工艺性能试验换的仪器和设备为材料试验机。
材料试验机包括：金属材料试验机、非金属材料试验机、工艺试验机、测力（扭矩）机、平衡机、振动台、无损检测仪器、试验机功能附件和与试验机专业相关的试验设备与仪器。其它产品类别有电子式万能试验机、电液式万能试验机、液压式万能试验机、电液伺服万能试验机、拉力试验机、压力试验机、液压式张拉机（液压式千斤顶）、扭转试验机、蠕变试验机、松驰试验机、摆锤式冲击试验机、疲劳试验机、高频试验机等；硬度计包括，布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、显微硬度计、布洛维多用硬度计、肖氏硬度计、里氏硬度计等。
材料试验机的分类：材料试验机的品种、型号很多，它们的加荷方法、结构特征、测力原理、使用范围都各不相同 
按用途分类: 测定机械性能用试验机和工艺试验用试验机 
按加荷方法分类: 静负荷试验机(静态)和动负荷试验机(动态) 
按测力方式分类:机械测力试验机和电子测力试验机 
按控制方式分类:手动控制和微机伺服控制试验机 
按油缸位置分类:油缸上置式和油缸下置式试验机 
材料的机械性能：材料在外力的作用下，所表现的抵抗变形或破坏的能力，称作材料的机械性能。包括强度、塑性、弹性、脆性、断裂韧性、硬度等。 
材料试验：机械性能试验、物理实验、化学实验。 
材料的机械性能试验：拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转、冲击、疲劳、蠕变、持久、松弛、磨损、硬度等试验。