HP系列数显式推拉力计使用说明书

感谢购买HP系列数显式推拉力计

HP系列推拉力计具有高精度、易操作、携带方便之优点。可配具有功能强大的同步测试软件，可将测试数据通过数据线输入电脑，同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析。与各种试验台及夹具组合成不同用途的试验机。

- 安全注意事项

注意：如果操作错误，可能会损坏仪器、或导致严重的事故。本说明书中，指出了预防事故发生的重要事项和产品的使用方法，请在使用前仔细读此说明书。使用后请妥善保管。如果是测试冲击负荷，请选用量程比所测试冲击负荷值大一倍的型号。

警告：

1、在破坏性测试时，应戴上保护面具和手套以防测试过程中发生的飞溅物质伤及到人。                 2、不要使用已损坏或严重弯曲变形的夹具。自制夹具请参阅本说明书中相关的参数（本公司另备有各类夹具，客户可根据需要另行选购，也可根据客户需要定做夹具）。

3、不要超负荷使用本仪器。否则可能导致传感器永久损坏，甚至发生事故。

4、当测试值超过满量程的105％时, 蜂鸣器会连续鸣叫, 此时请快速解除所加之负荷或降低负荷。

5、请使用我公司配套的数据线通信，否则会造成仪器永久性故障。

6、本机用于测试推力或拉力，不要在测试杆弯曲或拧紧的方向用力。

7、不要使用已损坏或变形的钩子及夹头。

8、请使用配套的充电器充电，否则会引起电路故障，甚至引发火灾。

9、不要使用充电器额定电压以外的电源，否则可能会引起电击或火灾。

10、不要用湿手拔出或插入插头，否则可能导致触电。

11、不要拉拽充电器的电源线来拔出插头，以免电线被扯断而遭电击。

12、请用柔软的布来清洁本机。将布浸入泡有清洁剂的水中，拧干后再清除灰尘和污垢。

13、请勿在以下环境中操作本机

（1）	潮湿的环境

（2）	多尘的环境

（3）	使用油或化学品的地方

（4）	周围有震源的地方

14、请在规定的温湿度范围内使用及储存，否则可能造成仪器故障。

15、不要自行拆卸修理或改造本机 ，这些行为可能引起仪器永久性故障。

16、其他安全生产需注意的未尽事项。

- 功能

HP系列数显式推拉力计是通用型多功能高精度的推拉负荷测试仪器，适用于各种产品的推拉负荷测试，插拔力测试、破坏性试验等，并可结合各种

机台和夹具组合成不同用途的小型试验机。 产品还可以通过同步测试软件连接电脑同步显示测试力曲线图及测试的过程，并可保存，打印做各种分析，是新一代高效的推拉力测试仪器。

- 主要特点

1、高精度高分辨率；

2、峰值保持功能；

3、峰值自动解除功能；

4、上下限偏差值自由设定判断，超过上限值蜂鸣器报警；

5、特大记忆储存功能；

6、三种单位N、kgf、lbf自动互换；

7、重力加速度设置功能；

8、无操作自动关机功能；

9、2套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用；

10、LCD液晶屏可翻转显示；

11、感应式背光灯，开启关闭可自由设定；

12、RS-232C串口输出功能；

13、配同步测试软件将测试数据通过数据线输入电脑，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析。

- 屏幕显示说明

①当仪器内有测试值存储时,MEM显示，按面板上的DATA键查看记忆的   数据时，MEM闪烁。

②峰值状态指示，当显示 PEAK 时，为最大测试值锁定状态，当显示

AUTO PEAK 时，为峰值自动解除状态，无显示为实时值状态。

③CMP比较功能，当通过SET键设置CPDT时，此功能激活，CMP显示，比  较值默认为满量程，使用时可根据需要另行设定。

④电池电量指示标志。

⑤推拉力计测试单位   可选择N,kg,lb三种不同的测量单位，自动换算,当仪器在HP-10K   以上型号时，K起作用，组合成KN(千牛)，Kkg(吨)，Klb(千磅)。

⑥当测试值大于所设上限值时，MAX显示。

⑦当测试值小于所设下限值时，MIN显示。

⑧推拉力计测试实时值，当在峰值测试模式时，显示为峰值。

- 按键说明

1、ON键—开机键

按此键时，电源打开，同时电源信号灯会亮起来（充电时此信号灯也会亮起）。

2、OFF键—关机键

在仪器正常工作状态下按此键，仪器关机，但储存的记忆数据不会消失。

3、DATA键—记忆键

按此键时， 存储的测试数据（记忆数据）会依次被调出来显示于屏幕上，此时MEM字样闪烁，首先显示记忆地址，2秒后自动显示记忆数据。按置零键可退出记忆。

4、UNIT键—单位键

按此键可执行计测单位的切换， 可循环显示N（牛顿） 、kg（公斤）、lb（磅）三种单位。在测试数据显示状态下, 也可完成同一数值的单位换算。 在HP-10K以上规格中，与字母K组成KN（千牛）、Kkg（吨）、Klb（千磅）。

5、PEAK键—峰值键

每按此键一次会有“PEAK”显示、“AUTO  PEAK”显示或“PEAK”消失的切换。即峰值保持、峰值保持自动解除、负荷实时值模式的切换。

6、SEND键—翻转显示键/选择键

在正常工作状态下按此键可翻转显示屏显示方向； 在设置状态时，按此键可使闪烁的数字在“0”和“9”之间变化。

7、MEMO键—存储键

按此键时，屏幕上显示的测试数据会被储存起来。储存的数据可利用DATA键调出来逐一浏览。

8、ZERO键—清零键

按此键时，屏幕上的测试值会被归零。

※当所使用的夹具的重量超过量程的 20% 或本机有超过量程 20%的负荷时，按 ZERO键无法清零，此时需选用较轻的夹具或解除所加的负荷，再次清零。

※按住此键5秒钟，存储的测试数据可以全部清除（某些状态下可能无法清除，则关机后重新开机再执行此功能，即可清除全部记忆数据）。

9、SET键—设置键

开机状态按下SET键，此时会有设定的项目显示出来，最初显示出来的是TEST，2秒后自动出现数字设定窗口，显示0001，可利用SEND键选择0001，0002，0003，0004，0005，0006 0000，默认为0001标准测试模式；然后再按SET键，依次出现AODT感应值，LODT下限值，HIDT上限值，CPDT比较值，LIGHT背光灯，OFFT自动关机时间，数字设定窗口都在各自对应的项目出现2秒后自动显示，利用SEND键和SET键设定所需参数。最后显示SETEND，表示设定结束，进入测试状态。

AODT   感应值设定

在推拉同时测试时，设定感应值 Fa。如：推力测试，数值超过感应值，表示“推”开始测试，之后数值低于感应值，表明推力测试结束； 反之，可进行反方向拉力的测试，当数值超过感应值，表示“拉”开始测试，之后 数值低于感应值，表明拉力测试结束。

LODT   测试值下限设定

设定测试值下限，低于下限为超出范围，“MIN”显示。

HIDT   测试值上限设定设定

测试值上限，高于上限为超出范围，“MAX”显示。

CPDT   比较值设定

当测试值超过设定的比较值时，蜂鸣器报警。

LODT  HIDT  CPDT   配合使用，使仪器对测试数据有分析判断能力。用户在调试不明时，（最好关机后重新开机状态下）按住SET键5秒钟以上，听到“嘀”声后松开手，仪器能回到出厂默认值状态，其值如下：

TEST：0001  标准测试模式；AODT、LODT：满量程的１％；HIDT、CPDT：满量程。

- 测试

1、打开电源开机：在关机情况下，接通电源，按下仪器ON键开机。电源打开后，仪器首先进入自检程序，屏幕上显示HANDPI字样和显示本机型号，仪器即进入正常工作状态。

2、选择合适的测试用接头类具安装到推拉力计上（自制夹具请参考“外形及安装尺寸图”中相关数据)。

3、请牢固的握住推拉力计或将推拉力计安装于合适的测试机台上进行测试，测试时请使被测试力和推拉力计的推拉杆成一直线，以便测得准确的荷重值。

4、测试完成后，卸下负荷，关闭电源，取下类具，将各物件清洁后放回工具盒内，以备下次使用。

- 储存数据和记忆清除

- 储存数据

只有在峰值保持状态下，测试完成后，按MEMO键测试值会被储存起来，显示屏上会有MEM字样显示，储存的记忆资料在关机后也可保存。用DATA键查看记忆资料时，MEM闪烁，先出现记忆次数，2秒后自动出现记忆数值。按ZERO键可退出记忆直接进入测试。

- 记忆清除

在仪器正常工作状态下，按ZERO键四秒以上，全部的记忆数据会被清除掉，MEM字样消失，表示仪器中没有储存数据。

- 重力加速度值的更改

本仪器用户可自行输入使用地的重力加速度值。在开机前按住PEAK键不放，再按ON键，即可进入重力加速度值 设置界面，输入新的重力加速度值后，按SET键仪器自动关机。重新开机即可使用。

- 其他注意事项

HP系列推拉力计送修前之确认项目

- 装箱清单

十一、规格参数（传感器内置式）

十二、规格参数（传感器外置式）

十三、结构名称

十四、外形及安装尺寸图

十五、外置传感器尺寸

十六、选配机台