压力校验仪 反映压力打不上去，经分析可能存在的问题以及解决方法如下：

一、可能是压力输出所配压力软管的快速接头内的“O”型圈掉了，导致输出不封压力打不上，应将密封圈垫上即可．

二、可能是被检表没接好，方法：用M10*1堵头直接堵紧在压力输出口处，然后打压对校验自身进行密封检查，如果漏说明校验仪漏，如不漏压能加上压，说明被检表没接好．

三、如果仪器是即带正压，也带负压的，可能是正负压切换开关未切换到位，校验正压时切换开关全部拔出，校验负压时应将切换开关按到位．

四、可能是在打压时低压还行，高压增压时手压泵会往外弹出推不进去，感觉阻力较大，在造压时手压泵必须推到位，压力方可从单向阀进去，应感觉有种活塞与前相碰撞的感觉即说明压力泵推到位．

五、可能截止阀门没有锁紧， 压力校验仪 无法保压，应顺时针锁紧阀门．