FSH – 2A 型 高 速 匀 浆 机

说

明

书

# 金坛市中正仪器制造有限公司

电话：0519 –82690816

传真：0519 - 82335221

地址：江苏省金坛市北环东路29号

邮编：213200

网址：www.zhongzheng17.com

邮箱：zhongzheng138@163.com

介绍

FSH-2A型高速匀浆机采用可控硅高速度的调节系统，霍尔元件测速采用了先进的电子线路，数字显示清晰，使用方便。

经中国医科院卫生研究所等单位使用，其质量达到国外同类产品先进水平。

仪器特点

- 采用内吸式匀浆结构，高速度。够进行对不相溶的两液体之间高效匀浆、乳化和水中微量有机化合物、脂溶物及对有机溶媒可溶性物质的萃取。

- 对各种动物、植物的组织均能达到匀浆和混合目的。

- 能使细胞膜破裂至核分离，并能用不同速度使DNA链断列或使大分子物质断列成小分子物质。

- 低速时可作搅拌器使用。

- 转速数字显示，读数直观。

技术参数

电机转速：20000转/分

大匀浆刀：8000-18000转/分               小匀浆刀：8000-20000转/分

连续工作时：≤ 5分钟                     功率：185W

电源电压：220V±10％  50HZ               环境温度：-10-45℃

整机：10KG                               外行尺寸：300*250*400

仪器使用

仪器放在水平的工作台上，安装所需要的匀浆刀具必须到位，接通电源试机时先用盛有水的杯子或器皿，使梅花刀头淹没于水中，打开电源开关，有慢到快地调节速度旋钮，无明显的金属摩擦声（如有金属摩擦声，关闭开关，送开支刀具6M/M支紧螺钉将外固定套随机转转向上安装到位，再拧紧。）完毕后方能工作。

把需要实验的植物或生物切成小块或小片，放在随机配备的玻璃器皿中，夹在磁铁支架（七字形）中间，松开固定电机座8M/M支紧螺钉，慢慢地对准器皿口往下移，使匀浆头距器皿底步2-3M/M为利，再拧紧8M/M螺钉，实验每次工作时间不得超过分钟。

仪器维护

待长期使用后，高速匀浆器刀具内的聚氟乙烯是磨损件，供用户更换之用，是匀浆刀装配程序。

注意：每次工作完毕，卸下刀具用清水冲洗凉干。